. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu znak: ZZP-145/17, na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

akcelerator liniowy niskoenergetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość „Łącznie” wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60% w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

|  | przedmiot zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przyspieszacz liniowy niskoenergetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ/model ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| 2 | demontaż i utylizacja starego urządzenia, | xxx |  | -zł |
| 3 | adaptacja pomieszczeń | xxx |  | -zł |
| 4 | rigging do bunkra, montaż, instalacja, uruchomienie i wykonanie testów odbiorczych nowej aparatury | xxx |  | -zł |
| 5 | szkolenia pracowników wg poz. 3.2.2, 3.2.3 i 3.2.4.A „Opisu przedmiotu zamówienia” | xxx |  | -zł |
| 6 | szkolenia pracowników wg poz. 3.2.4.B „Opisu przedmiotu zamówienia” | xxx |  | -zł |
|  |  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert: 35 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.

3. Okres gwarancji i rękojmi (waga w ocenie ofert: 5 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3)

Wartość punktowa w kryterium nr 3 okres gwarancji dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 3 do formularza oferty.

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ i OWU.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ i OWU.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 145/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 145/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

- PARAMETRY WYMAGANE

| 1 | Akcelerator LINIOWY NISKOENERGETYCZNY z wyposażeniem | Nazwa handlowa: podać |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent, kraj pochodzenia: podać |
|  |  | Rok produkcji: podać |
|  |  | Pomieszczenia docelowe: | Waga: Akcelerator: Stół: | podać osobno: A: S: |
|  |  | Pomieszczenia (bunkier i sterownia) Zakładu Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pracownia „N” | Wymiary transport.: DxSxW | podać; uwzględnić wysokość wózka transportowego D: S: W: |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 1 | Akcelerator liniowy generujący wiązkę lub wiązki fotonowe z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy MLC, opcję terapii dynamicznej IMRT, system wizualizacji EPID, funkcjonalności CBCT-MV, IGRT-MV i radioterapii łukowej IMRT VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) oraz stację roboczą sterującą akceleratorem komunikującą się z systemem Aria. |
| 1.1 | Parametry terapeutycznej wiązki fotonowej – promieniowanie X – wiązka bez filtra spłaszczającego (FFF) |
| 1.1.1 |  | Energia fotonowa terapeutyczna: 6 MeV | TAK |  |
| 1.1.2 |  | Maksymalna moc dawki ≥ 600 MU/min | TAK |  |
| 1.1.3 |  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y | TAK |  |
| 1.2 | Parametry wiązki fotonowej do obrazowania EPID – promieniowanie X |
| 1.2.1 |  | Energia fotonowa do obrazowania EPID: ≤ 6 MeV | TAK |  |

| 1.3 | Parametry techniczne akceleratora |
| --- | --- |
| 1.3.1 |  | Odległość od izocentrum do tylnej krawędzi obudowy akceleratora ≤2,5m | TAK |  |
| 1.3.2 |  | Wymagana powierzchnia bunkra dla montażu, używania i serwisowania oferowanego akceleratora wraz ze stołem Szer x Dług ≤ 4,8 x 8,0 m | TAK |  |
| 1.3.3 |  | Odległość pomiędzy izocentrum mechanicznym a najbliższym elementem ramienia (gantry) akceleratora = promień „R” bezkolizyjnego „walca” wokół osi obrotu gantry: co najmniej 39 cm | TAK |  |
| 1.3.4 |  | Średnica izocentrum mechanicznego przy obrocie ramienia: ≤ 1,0 mm | TAK |  |
| 1.3.5 |  | Zakres obrotu ramienia: co najmniej 360 o (±180 o ) | TAK |  |
| 1.3.6 |  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,5o | TAK |  |
| 1.3.7 |  | Prędkość obrotu ramienia: stała lub zmienna podczas emisji wiązki w zakresie do co najmniej 1 rpm | TAK |  |
| 1.3.8 |  | Cyfrowe wyświetlanie położenia ramienia | TAK |  |
| 1.3.9 |  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowany ciśnieniem i temperaturą otoczenia. | TAK |  |
| 1.3.10 |  | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
| 1.3.11 |  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki zachowujący ilość zrealizowanych MU w przypadku zaniku napięcia zasilania | TAK |  |
| 1.4 | Beamstopper |
| 1.4.1 |  | Element pochłaniający bezpośrednią wiązkę promieniowania megawoltowego, zintegrowany z gantry akceleratora | TAK |  |
| 1.5 | Stół terapeutyczny (oś Z = góra/dół; oś Y = wzdłuż osi pacjenta; oś X = poprzecznie) |
| 1.5.1 |  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | TAK |  |
| 1.5.2 |  | Blat stołu zmotoryzowany w osiach X, Y i Z | TAK |  |
| 1.5.3 |  | Niedokładność pozycjonowania blatu stołu podczas przesuwu w osiach X, Y i Z: ≤ 1,0mm (w izocentrum) | TAK |  |
| 1.5.4 |  | Ruchy stołu sterowane automatycznie w trybie korekcji IGRT | TAK |  |
| 1.5.5 |  | Możliwość awaryjnego ruchu stołu co najmniej w osiach Y (wzdłuż stołu) i Z (w pionie) w celu uwolnienia pacjenta w przypadku braku zasilania | TAK |  |
| 1.5.6 |  | Nośność stołu: ≥ 199kg (440 lbs) | TAK |  |
| 1.5.7 |  | Dwa panele sterujące po obu stronach gantry lub blatu stołu albo dwie kasety sterujące, sterowane mikroprocesorowo; w obu rozwiązaniach z możliwością zał/wył oświetlenia w bunkrze, symulacji świetlnej pola i laserów | TAK |  |
| 1.6 | Wyposażenie akceleratora |
| 1.6.1 |  | Komplet centratorów laserowych (min. szt. 3) sterowanych (włącz/wyłącz) akceleratorem lub manipulatorem związanym z akceleratorem | TAK |  |
| 1.6.2 |  | System monitorowania pacjenta i komunikacji z pacjentem – audio (dwukierunkowy, domyślnie ciągły nasłuch bunkra, regulacja głośności) i wideo (min. 2 kamery PTZ i/lub 1 kamera Live View) | TAK |  |
| 1.6.3 |  | Monitor lub monitory LCD wewnątrz bunkra terapeutycznego wyświetlający/-e ustawione na akceleratorze parametry | TAK |  |
| 1.6.4 |  | System antykolizyjny zapewniający pacjentowi bezpieczeństwo | TAK |  |
| 1.7 | Kolimator wielolistkowy MLC | TAK |  |
| 1.7.1 |  | Szerokość cienia każdego z listków ≤ 1,0 cm (w izocentrum) | TAK |  |
| 1.7.2 |  | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w polu terapeutycznym: co najmniej od ≤ (1,0 cm x 1,0 cm) | TAK |  |
| 1.7.3 |  | Niedokładność pozycjonowania listka ≤ 1 mm | TAK |  |
| 1.7.4 |  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC w zaoferowanym akceleratorze | TAK |  |

| 1.8 | Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |
| --- | --- |
| 1.8.1 |  | Tryb radioterapii stacjonarnej | TAK |  |
| 1.8.2 |  | Tryb radioterapii obrotowej | TAK |  |
| 1.8.3 |  | Tryb 3DCRT (3-Dimensional Conformal Radiation Therapy) | TAK |  |
| 1.8.4 |  | Tryb IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) | TAK |  |
| 1.8.5 |  | Tryb dynamicznej radioterapii łukowej IMRT VMAT | TAK |  |
| 1.9 | Dynamiczna radioterapia łukowa IMRT VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) |
| 1.9.1 |  | Dynamiczna synchronizacja: mocy dawki emitowanego promieniowania X (w zakresie od 0 do co najmniej 600 MU/min), ruchu listków kolimatora wielolistkowego MLC prędkości obrotu ramienia (gantry) akceleratora |  |  |
| 1.9.2 |  | Możliwość utworzenia w posiadanym systemie Eclipse planu leczenia w technice IMRT VMAT realizowanej przez oferowany akcelerator. | TAK |  |
| 1.9.3 |  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu IMRT VMAT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
| 1.9.4 |  | Weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice IMRT VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
| 1.9.5 |  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice IMRT VMAT w bazie danych Aria | TAK |  |
| 1.10 | System wizualizacji w wiązce MV – EPID |
| 1.10.1 |  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
| 1.10.2 |  | Detektor obrazu wykonany w technologii krzemu amorficznego, wbudowany w gantry akceleratora | TAK |  |
| 1.10.3 |  | Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem wymaganych energii | TAK |  |
| 1.10.4 |  | Zakres mocy dawek detektora EPID zgodny z zakresem zaoferowanych mocy dawek | TAK |  |
| 1.10.5 |  | Powierzchnia czynna detektora zapewniająca wizualizację co najmniej 80% maksymalnego rozmiaru pola napromieniania | TAK |  |
| 1.10.6 |  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: Zapamiętywanie (zapis) obrazów systemu EPID w bazie danych posiadanego systemu Aria Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z posiadanego SPL Eclipse Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi Symulację ustawienia listków kolimatora wielolistkowego MLC na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
| 1.10.7 |  | Oprogramowanie systemu EPID wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
| 1.10.8 |  | Oprogramowanie dozymetryczne do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wykorzystujące obrazy z oferowanego systemu EPID i pozwalające na ich przeglądanie oraz ocenę w posiadanym oprogramowaniu Portal Dosimetry firmy Varian Medical Systems bądź w innym niezależnym dedykowanym oprogramowaniu | TAK |  |
| 1.11 | System IGRT – w oparciu o obrazowanie EPID (MV) |
| 1.11.1 |  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowią integralne elementy akceleratora | TAK |  |
| 1.11.2 |  | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (CBCT-MV) | TAK |  |
| 1.11.3 |  | Rozdzielczość matrycy rekonstrukcji CBCT ≥ 256x256 pikseli | TAK |  |

| 1.11.4 |  | System IGRT realizuje funkcje: akwizycji i zapisywania w Aria megawoltowych obrazów 2D prezentacji i nawigacji 2D i 3D obrazów TK wyświetlania w czasie rzeczywistym ortogonalnych i wzdłużnych przekrojów struktur anatomicznych rekonstrukcji obrazów CBCT obliczania właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne TK i obrazowanie wykonane w technice CBCT kalkulacji offsetu położenia pacjenta | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.5 |  | System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y i Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość automatycznej korekty położenia stołu | TAK |  |
| 1.11.6 |  | Transfer (obrazy TK, struktury RTSTRUCT, plany leczenia RTPLAN) z bazy danych posiadanego SWiZL Aria do akceleratora i odwrotnie | TAK |  |
| 1.11.7 |  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na okresową kontrolę i kalibrację systemu i obrazów 2D oraz 3D CBCT | TAK |  |
| 1.12 | Pakiet obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |
| 1.12.1 |  | Generowanie obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
| 1.12.2 |  | Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów 2D sterowana zadanymi przez użytkownika interwałami czasowymi lub interwałami dawki lub zadanymi przez użytkownika kątami położenia ramienia | TAK |  |
| 1.12.3 |  | Wyświetlanie konturów struktur, narządów krytycznych bezpośrednio na obrazach 2D | TAK |  |
| 1.13 | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
| 1.13.1 |  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z mikroprocesorowym systemem sterowania, kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, to jest akcelerator z: systemem generowania wiązki/ek terapeutycznych kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym EPID i obrazowaniem 3D CBCT systemem obrazowym w trybie IGRT stołem terapeutycznym | TAK |  |
| 1.13.2 |  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z systemu Aria do oferowanego akceleratora | TAK |  |
| 1.13.3 |  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania EPID z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania gantry oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
| 1.13.4 |  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu touch guards) lub zabezpieczeń pojemnościowych poprzez dotyk | TAK |  |
| 1.13.5 |  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z Aria | TAK |  |

| 1.14 | Integracja w SWiZL |
| --- | --- |
| 1.14.1 |  | Integracja oferowanego akceleratora w SWiZL Aria Zamawiającego tj. przesyłanie danych z/do bazy danych SWiZL Aria bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) lub poprzez dostarczony wraz z zaoferowanym akceleratorem specjalizowany Interface | TAK |  |
| 1.15 | Zestaw części zamiennych |
| 1.15.1 |  | Zestaw części zamiennych przewidziany przez producenta | TAK |  |
| 1.16 | wiersz celowo pusty |
| 1.16.1 |  | wiersz celowo pusty |  |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- CZYNNOŚCI WYMAGANE 
Dostawa oferowanego akceleratora liniowego niskoenergetycznego, przygotowanie dla niego pomieszczenia docelowego
oraz instalacja i uruchomienie akceleratora

| 2 | CZYNNOŚCI |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 2.1 | Dostawa i przechowanie akceleratora |
| 2.1.1 |  | Dostawa i czasowe przechowanie zaoferowanego akceleratora liniowego w magazynie wykonawcy nie dłużej niż do dnia 30.04.2018 | TAK |  |
| 2.2 | Demontaż i utylizacja akceleratora liniowego Clinac 600 CD |
| 2.2.1 |  | Deinstalacja, demontaż i utylizacja akceleratora liniowego Clinac 600 CD nr ser. 833 o energii 6X, rok prod. 2004 | TAK |  |
| 2.3 | Adaptacja obecnej pracowni akceleratora Clinac 600 CD na potrzeby zaoferowanego akceleratora |
| 2.3.1 |  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej – wg PFU | TAK |  |
| 2.3.2 |  | Wykonanie wg PFU projektu budowlanego i projektów branżowych – jeśli niezbędne | TAK |  |
| 2.3.3 |  | Wykonanie robót budowlanych i wykonanie lub zmodernizowanie wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego użytkowania oferowanego akceleratora – wg PFU i projektów | TAK |  |
| 2.3.4 |  | Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych prac adaptacyjnych | TAK |  |
| 2.4 | Instalacja i uruchomienie |
| 2.4.4 |  | Rigging (wprowadzenie do bunkra), montaż, instalacja, uruchomienie i wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) | TAK |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- PARAMETRY WYMAGANE – Gwarancja i Szkolenia

| 3a | GWARANCJA |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 3.1 | Warunki gwarancji |  |  |
| 3.1.1 |  | Dostarczony sprzęt nowy, wyprodukowany w 2017 roku. | TAK |  |
| 3.1.2 |  | Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie opisane w poz. 1.: min. 12 miesięcy, W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu pozostają po stronie gwaranta. | TAK |  |
| 3.1.3 |  | Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną z m.in. nazwą i adresem serwisu, numerem telefonu, adresem e-mail | TAK |  |
| 3.1.4 |  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę 365 dni w roku | TAK |  |
| 3.1.5 |  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
| 3.1.6 |  | Gwarancja na czynności opisane w poz. 2.3 powyżej: 36 miesięcy, | TAK |  |
| 3b | SZKOLENIA |  |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 3.2 | Szkolenia w zakresie dostarczonego przyspieszacza |  |  |
| 3.2.1 |  | Wszystkie niżej wymienione szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z imiennymi listami obecności i certyfikatami imiennymi. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą listę osób wytypowanych do szkolenia oraz. ośrodek, w którym będą prowadzone szkolenia (jeśli poza miejscem instalacji). Szkolenia z poz. 3.2.2, 3.2.3 i 3.2.4.A realizowane do dnia 30.06.2018 Szkolenia z poz. 3.2.4.B realizowane do dnia 30.06.2019 | TAK |  |
| 3.2.2 |  | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu dla max 10 pracowników Zamawiającego w miejscu instalacji. Czas trwania 2 dni dla każdego z zespołów wymienionych poniżej Szkolenia uwzględnią zespoły osób: fizycy max 4 osoby – w grupach max 2 osobowych technicy max 6 osób – w grupach max 3 osobowych Wykonawca zapewni sterowanie akceleratorem przez uprawnionego pracownika Wykonawcy. | TAK |  |
| 3.2.3 |  | Szkolenie w zakresie obsługi i nadzoru technicznego dostarczonego przyspieszacza wraz z wyposażeniem dla min. 2 (dwóch) i maks. 4 (czterech) pracowników Zakładu Elektroniki Medycznej Zamawiającego w miejscu instalacji; czas trwania maks. 4 dni (2 dni dwóch pracowników + 2 dni pozostali pracownicy) Wykonawca zapewni sterowanie akceleratorem przez uprawnionego pracownika Wykonawcy. | TAK |  |
| 3.2.4 |  | Szkolenia aplikacyjne w zakresie stosowania wszystkich technik napromieniania realizowanych przy pomocy dostarczonego przyspieszacza dla pracowników Zakładu Radioterapii i Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego: w miejscu instalacji min. 12 osobo/dni (min 6 osób w 2-ch grupach) w klinicznych ośrodkach referencyjnych w Polsce dysponujących oferowanym sprzętem – min. 18 osobo/dni (min 6 osób) | TAK |  |
| 3.2.5 |  | Wykonawca pokryje następujące koszty związane ze szkoleniami wymienionymi w poz. 3.2.4.B (jeśli poza miejscem instalacji) koszty noclegów ze śniadaniem – w miejscu szkolenia koszty dojazdu i powrotu uczestników szkolenia – na trasie pomiędzy siedzibą Zamawiającego i miejscem szkolenia poprzez dostarczenie uczestnikom szkolenia opłaconych przez Wykonawcę na nazwisko uczestnika: (a) rezerwacji hotelowej oraz (b) biletu kolejowego klasy 2 i/lub autobusowego na terenie Polski. Wykonawca nie zwraca Zamawiającemu kosztów dojazdu i powrotu uczestników na trasie pomiędzy siedzibą Zamawiającego i miejscem zamieszkania uczestników, ani kosztów przejazdów własnym pojazdem uczestnika. Wykonawca pokryje także koszty przejazdów z miejsca zakwaterowania (noclegu) do miejsca szkolenia (ośrodka szkoleniowego) i z powrotem środkami transportu publicznego – jeśli takie koszty wystąpią. W przypadku, gdy Zamawiający wypłaci diety w/wym pracownikom podczas szkoleń, Wykonawca wypłaci równowartość tych diet po wystawieniu przez Zamawiającego not obciążających równoważnych co do wartości wypłaconych diet. | TAK |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 145/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny

- PARAMETRY OCENIANE 
Przyspieszacz liniowy (akcelerator) wraz z wyposażeniem

Uwagi dla Wykonawcy:

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć katalogi, foldery, certyfikaty lub inne materiały źródłowe oferowanego sprzętu (w języku angielskim (z tłumaczeniem na język polski) lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

- Brak odpowiedzi w kolumnie „D” będzie oceniony na 0 punktów.

- W przypadku parametru ocenianego nie będącego parametrem ilościowym –  gdy odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE – Wykonawca winien  udzielić  odpowiedzi TAK lub NIE. W tych przypadkach Zamawiający przyzna punkty w wysokości określonej w danym wierszu tabeli.

| 4 | Akcelerator LINIOWY NISKOENERGETYCZNY | Nazwa handlowa: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pomieszczenia docelowe: |  |  |
|  |  | Pomieszczenia (bunkier i sterownia) Zakładu Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu |  |  |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ OCENIANA | WARTOŚĆ OFEROWANA nazwa i strona dokumentu potwierdzającego |
| A | B | C | D |
| 4. | Akcelerator liniowy generujący wiązkę lub wiązki fotonowe z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy MLC, opcję terapii dynamicznej IMRT, system wizualizacji EPID, funkcjonalności CBCT-MV, IGRT-MV i radioterapii łukowej IMRT VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) oraz stację roboczą sterującą akceleratorem komunikującą się z systemem Aria. |
| 4.1 | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - wszystkie wiązki |
| 4.1.1 |  | Maksymalna moc dawki dla oferowanej wiązki fotonów 6MV FFF > 600MU | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.1.2 |  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wymaganych wiązek fotonowych w zakresie od 0 do co najmniej 600MU/min | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.1.3 |  | Wiązka fotonowa megawoltowa do obrazowania portalowego o energii nie niższej niż 2 MV i nie wyższej niż 4 MV | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |

| 4.2 | Parametry akceleratora |
| --- | --- |
| 4.2.1 |  | Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej (ułatwienie w przypadku konieczności wymiany działa) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.2.2 |  | Odległość SAD = 100,0 cm | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.2.3 |  | Odległość pomiędzy izocentrum mechanicznym a najbliższym elementem ramienia (gantry) akceleratora = promień „R” bezkolizyjnego „walca” wokół osi obrotu gantry | R < 40 0pkt 45>R≥40 1pkt 50>R≥45 2pkt R ≥ 50 3pkt |  |
| 4.2.4 |  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,3° | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.2.5 |  | Średnia prędkość obrotu ramienia podczas emisji wiązki …n…[rpm] w technice VMAT | n < 2 0 pkt 3>n≥ 2 1pkt 4>n≥3 2pkt n ≥ 4 3 pkt |  |
| 4.2.6 |  | Klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora lub zestawu listków kolimatora MLC | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.2.7 |  | Kolimator obrotowy co najmniej ± 90O | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.2.8 |  | Chłodzenie akceleratora | Wodą: 4pkt powietrzem 0 pkt |  |
| 4.3 | Stół terapeutyczny |
| 4.3.1 |  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień zgodny z systemem indeksowania f-my Varian Medical Systems | TAK/NIE Tak= 2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.3.2 |  | Nośność stołu: ≥ 226 kg (500 lbs) | TAK/NIE Tak= 1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.3.3 |  | Dwa panele sterujące po obu stronach gantry lub blatu stołu i jednocześnie dwie kasety sterujące, sterowane mikroprocesorowo z możliwością zał/wył oświetlenia w bunkrze, symulacji świetlnej pola i laserów | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.4 | Wyposażenie akceleratora |
| 4.4.1 |  | Komplet centratorów laserowych (min. szt. 3) sterowanych pilotem podczas nich regulacji/kalibracji | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.5 | Kolimator wielolistkowy MLC |
| 4.5.1 |  | Maksymalna prędkość poruszania się listków oferowanego kolimatora | ≥5cm/s -1pkt <5cm/s - 0pkt |  |
| 4.5.2 |  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość ≥ 10 cm (w odległości izocentrum) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.5.3 |  | Średni przeciek promieniowania przez listki oferowanego kolimatora | ≤0,1% - 2 pkt >0,1% - 0 pkt |  |

| 4.6 | System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
| --- | --- |
| 4.6.1 |  | Powierzchnia czynna detektora zapewniająca wizualizację co najmniej p% maksymalnego rozmiaru pola napromieniania | p>90 - 3pkt 90≥p>85 - 2pkt 85≥p>80 - 1pkt p=80 - 0pkt |  |
| 4.6.2 |  | Wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor portalowy fps = frames per second = ilość ramek na sekundę | fps≥20 - 2pkt 20>fps≥10 -1pkt fps<10 - 0pkt |  |
| 4.6.3 |  | Oprogramowanie dozymetrii portalowej dla oferowanego systemu EPID pozwalające na: akwizycję obrazu rozkładu dawki na powierzchni detektora systemu EPID oferowanego akceleratora - mapa fluencji przeglądanie oraz ocenę korelacji pomiędzy obrazami dozymetrycznymi z systemu EPID oferowanego akceleratora a obrazami dozymetrycznymi obliczonymi w systemie Eclipse, | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.6.4 |  | Zapamiętywanie obrazów z systemu EPID w bazie danych obrazowych posiadanego systemu Aria odbywa się w sposób automatyczny i bezpośredni (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.6.5 |  | Obrazy referencyjne z symulatora Acuity, zawarte w bazie danych posiadanego systemu Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.6.6 |  | Obrazy referencyjne DRR, zawarte w bazie danych posiadanego systemu Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami EPID on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.6.7 |  | Backpointer laserowy | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.7 | System IGRT |
| 4.7.1 |  | Rozdzielczość matrycy rekonstrukcji CBCT-MV ≥ 512x512 pikseli | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.7.2 |  | Zapamiętywanie zebranych obrazów 2D/3D w sposób bezpośredni i automatyczny (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) w bazie danych wykorzystywanego systemu Aria | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.7.3 |  | Obrazy referencyjne DRR, zawarte w bazie danych Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami 2D on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.7.4 |  | Obrazy referencyjne z symulatora Acuity, zawarte w bazie danych Aria, które mają być użyte do porównania z obrazami 2D on-line na stacji sterującej akceleratorem, są transmitowane do akceleratora automatycznie i bezpośrednio (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.7.5 |  | Odczytywanie z serwera systemu Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w posiadanym systemie Eclipse, odbywa się w sposób bezpośredni i automatyczny (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.7.6 |  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów megawoltowych, wykonanych za pomocą systemu IGRT oferowanego akceleratora, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z posiadanego systemu Eclipse lub symulacyjne z posiadanych symulatorów rtg Acuity | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |

| 4.7.7 |  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie w systemie Aria zastosowanych wartości korekcji położenia stołu w osiach X, Y i Z na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora. | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.8 |  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.8 | System dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy |
| 4.8.1 |  | Plany leczenia dynamicznej radioterapii łukowej IMRT są przesyłane z bazy danych Aria do oferowanego akceleratora bezpośrednio (bez operacji import/eksport wykonywanych ręcznie przez użytkownika) | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.8.2 |  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT w bazie danych Aria | TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.9 | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
| 4.9.1 |  | Systemy oprogramowania do kontroli jakości wbudowane w oprogramowanie stacji sterującej akceleratorem | TAK/NIE Tak=2 pkt Nie= 0 pkt |  |
| 4.10 | Integracja w posiadanych przez Zamawiającego SPL Eclipse i SWiZL Aria |
| 4.10.1 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) odczytywanie przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, zapamiętanych w bazie danych posiadanego SWiZL Aria | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 4.10.2 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w bazie danych Aria | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 4.10.3 |  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) odczytywanie z bazy danych SWiZL Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w posiadanym SPL Eclipse | TAK/NIE; Tak=1 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 4.10.4 |  | Możliwość planowania leczenia w posiadanym przez Zamawiającego SPL Eclipse dla wszystkich technik radioterapii oferowanych wraz z oferowanym akceleratorem | TAK/NIE; Tak=5 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 4.10.5 |  | Możliwość zastosowania skonfigurowanych przez producenta oferowanego akceleratora danych dozymetrycznych dla oferowanej wiązki terapeutycznej w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania Eclipse, bez konieczności wykonywania w miejscu instalacji dodatkowych pomiarów dozymetrycznych dla oferowanego akceleratora | TAK/NIE; Tak=4 pkt Nie= 0 pkt. |  |
| 4.10.6 |  | Dawka promieniowania pochodząca od obrazowania IGRT w trybie MV-MV lub MV-CBCT jest uwzględniona w planie leczenia na etapie optymalizacji i planowania leczenia w posiadanym SPL Eclipse | TAK/NIE; Tak=3 pkt Nie= 0 pkt |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- PARAMETR OCENIANY – Gwarancja

| 5 | GWARANCJA |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | WARTOŚĆ OCENIANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| A | B | C | D |
| 5.1 | Gwarancja |  |  |
| 5.1.1 |  | Gwarancja na wyżej opisany w poz. 1 akcelerator liniowy: min. 12 miesięcy, max 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu uruchomienia. W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwis pozostają po stronie gwaranta. | 1 pkt. za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy; min=0 pkt max=24 pkt |  |

…………………………., dnia …………………             …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne