. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Odział w Krakowie znak: ZZP-149/17, na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

akcelerator liniowy wysokoenergetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiot zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| akcelerator wysokoenergetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| szkolenia pracowników |  |  | -zł |
| deinstalacja i utylizacja zużytej aparatury oraz roboty budowlane, projektowe, |  |  | -zł |
| koszty związane z dostawą, instalacją w miejscu przeznaczenia i uruchomieniem (w szczególności: podłączenie do wymaganych instalacji, licencje, podłączenie do systemu zarządzania aria linii terapeutycznej działającej w centrum onkologii – instytucie im. m. Skłodowskiej curie oddział w Krakowie) |  |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 35 pkt  w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 3 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić załącznik nr 3 do oferty)

3. Okres gwarancji akceleratora (waga w ocenie ofert : 5 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Okres gwarancji akceleratora ………… miesięcy od daty uruchomienia Sprzętu, potwierdzonej podpisaniem Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 149/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 149/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

PRZYSPIESZACZ LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| l.p. | wymagany parametr / warunek graniczny | wartość wymagana | wartość oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, specjalizowany do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej, generujący wiązki fotonowe z filtrem i bez filtra spłaszczającego oraz wiązki elektronowe, z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy wysokiej rozdzielczości, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, system synchronizacji oddechowej, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element posiadanego systemu zarządzania ARIA VMS wersja 11 Linii Terapeutycznej działającej w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie |
| Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - wiązka z filtrem spłaszczającym (FF) oraz wiązka bez filtra spłaszczającego (FFF) |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 6 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 15 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 15MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 18 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-18MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 18MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 18MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 6 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 6MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥1400 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 10 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 10MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 2200 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥2200 MU/min | TAK |  |
| Parametry wiązek elektronowych |
|  | Energia promieniowania elektronowego 9 MeV | TAK |  |
|  | Energia promieniowania elektronowego 12 MeV, | TAK |  |
|  | Energia promieniowania elektronowego 16 MeV, | TAK |  |
|  | Energia promieniowania elektronowego 20 MeV, | TAK |  |
| Parametry akceleratora |
|  | Odległość SAD = 100cm | TAK |  |
|  | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0.2cm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia i kolimatora): ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu): ≤ 1,5 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia: 360 o (± 180o ) | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu ramienia: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0 do 350° / min | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu kolimatora: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Odległość pomiędzy kolimatorem MLC z zamontowanym uchwytem akcesoriów, a izocentrum ≥ 30 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: ≥ 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) | TAK |  |
|  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |
|  | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
|  | Optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |
|  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |
|  | Działo elektronowe oddzielne od sekcji przyspieszającej | TAK |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i Y | TAK |  |
|  | Filtry klinowe – fizyczne (wkładane lub zmotoryzowane). Zakres kątów łamiących klinów 15° - 60° | TAK |  |
|  | Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min 25 szt.) | TAK |  |
|  | Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego stosowania klinów i osłon | TAK |  |
| Stół terapeutyczny |
|  | 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | przesuwanie blatu stołu w osiach X, Y i Z | TAK |  |
|  | rotacja podłogi stołu w zakresie co najmniej ±95º | TAK |  |
|  | nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej blatu w zakresie co najmniej ±3º | TAK |  |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT, dla wszystkich wymaganych stopni swobody | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,3° | TAK |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5mm | TAK |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 150kg | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja współrzędnych X, Y i Z na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Automatyczna, realizowana ze sterowni akceleratora, korekcja kąta nachylenia blatu stołu terapeutycznego wokół osi długiej blatu oraz wokół osi poprzecznej blatu, na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu 6D, dla wszystkich 6 stopni swobody | TAK |  |
| Wyposażenie akceleratora |
|  | Komplet centratorów laserowych (szt. 3). | TAK |  |
|  | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo | TAK |  |
|  | Monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |
|  | Mechaniczny front pointer | TAK |  |
| Kolimator wielolistkowy |
|  | Szerokości wszystkich listków w izocentrum ≤5mm | TAK |  |
|  | Szerokość przynajmniej części listków w izocentrum ≤3 mm lub dodatkowy mikrokolimator wielolistkowy, dołączany do oferowanego akceleratora, z listkami o szerokości w izocentrum ≤3mm. | TAK |  |
|  | W przypadku zaoferowania dodatkowego mikrokolimatora wielolistkowego wymagane są następujące parametry: oferowany mikrokolimator wielolistkowy zapewnia realizację radioterapii w technice dynamicznej IMRT typu „Sliding Window” oferowany mikrokolimator wielolistkowy zapewnia realizację radioterapii w dynamicznej technice obrotowe VMAT plany leczenia z wykorzystaniem oferowanego mikrokolimatora wielolistkowego mogą być w pełnym zakresie przygotowywane i obliczane w posiadanym systemie planowania leczenia Eclipse lub zostaną dostarczone co najmniej 3 niezależne stacje planowania leczenia, umożliwiające przygotowywanie i obliczanie planów leczenia w pełnym zakresie dla oferowanego mikrokolimatora wielolistkowego (w szczególności IMRT i VMAT) oferowany mikrokolimator wielolistkowy jest w pełni zintegrowany w wykorzystywanym systemie weryfikacji i zarządzania Aria wraz z mikrokolimatorem zostanie dostarczone wyposażenie pozwalające na wykonywanie testów jakościowych – co najmniej test Winstona-Lutza | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Realizacja planów leczenia statycznych i dynamicznych IMRT typu Sliding Window oraz typu VMAT, | TAK |  |
|  | Sterowanie kolimatorem wielolistkowym przez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie kształtu pola MLC poprzez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Liczba listków | ≥ 120 |  |
|  | Liczba banków listków w kolimatorze | 2 |  |
|  | Liczba listków w banku | ≥ 60 |  |
|  | Maksymalne pole ograniczane kolimatorem | ≥ 20 cm x 40 cm |  |
|  | Kolimator zdolny do wykonywania leczenia techniką łuku konformalnego, IMRT typu „Sliding Window" oraz VMAT typu RapidArc | TAK |  |
|  | Przeciek promieniowania między listkami | maks. 3% |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania | ≤5mm |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: | ≥15 cm |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
| System wizualizacji EPID |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
|  | Detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi) | TAK |  |
|  | Powierzchnia czynna: ≥ 40x40cm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024 x 1024 pikseli | TAK |  |
|  | Bezwzględna rozdzielczość przestrzenna detektora ≤ 0.4 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych z filtrem spłaszczającym oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych bez filtra spłaszczającego oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Ramię detektora umożliwiające pełne schowanie detektora w ramieniu akceleratora | TAK |  |
|  | Zmechanizowane wysuwanie detektora do zadanej pozycji roboczej i wycofanie do pozycji spoczynkowej | TAK |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X i Y - w zakresie min. 11,5cm w każdej z osi | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 2mm | TAK |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem | TAK |  |
| Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID |
|  | zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA | TAK |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi z wykorzystywanych symulatorów Acuity, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Symulacja ustawienia listków kolimatora wielolistkowego na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu EPID wbudowane w stację sterującą oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dozymetryczne do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wykorzystujące obrazy z oferowanego systemu EPID i pozwalające na ich przeglądanie oraz ocenę | TAK |  |
| Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT jest integralnym elementem akceleratora, umożliwiające realizację funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię rekonstrukcji tomograficznej Cone Beam CT | TAK |  |
|  | Oferowany systemy IGRT oparty na technologii wiązki kilowoltowej (do 150 kV), uzyskującej obrazy wiązką kilowoltową w osi prostopadłej w stosunku do megawoltowej wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego IGRT zamocowany bezpośrednio na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Materiał detektora promieniowania X: aSi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024x768 pikseli | TAK |  |
|  | Obszar aktywny: ≥ 39.0 x 29.0 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji obrazu: ≥15 ramek/sek | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D ≥ 14 bit | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum: ≤ 1mm | TAK |  |
|  | Napięcie lampy rentgenowskiej od 40 kV do 140 kV | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rentgenowskiej ≥ 1 200 000 HU | TAK |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: Sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora System kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części detektora | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy DRR, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy symulacyjne z symulatorów Acuity, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów kilowotowych, wykonanych systemem IGRT, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego systemem IGRT i megawoltowego, wykonanego portalem elektronicznym, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie nałożenia rekonstrukcji 3D z obrazów CBCT ze Zintegrowanego Systemu Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D z systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego ustawienia, wyliczonych dowolną z wyżej wymienionych metod | TAK |  |
|  | Tryby pracy klinicznej Systemu Obrazowania Rentgenowskiego IGRT: | TAK |  |
| 114.1 | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – kV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
| 114.2 | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – MV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
| 114.3 | Tryb lokalizacji markerów rtg z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
| 114.4 | Tryb wstępnej weryfikacji na podstawie obrazu fluoroskopowego | TAK |  |
| 114.5 | Tryb CBCT z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
| 114.6 | Tryb podglądu anatomii pacjenta podczas emisji wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
| Opcja radioterapii VMAT |
|  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej VMAT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych, zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego. | TAK |  |
|  | Pełna dawka frakcyjna może być podana przy jednym obrocie ramienia akceleratora | TAK |  |
|  | Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania | TAK |  |
|  | Realizacja napromieniania w technice VMAT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej części pola, która w danym segmencie VMAT jest całkowicie przesłonięta listkami kolimatora wielolistkowego | TAK |  |
|  | Planowanie leczenia w technice VMAT w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia Eclipse, poprzez wykorzystanie posiadanego dedykowanego modułu optymalizacji rozkładu dawki. | TAK |  |
|  | Licencja do obliczeń planów leczenia radioterapii w technice VMAT realizowanej na oferowanym akceleratorze dla posiadanych stacji planowania leczenia Eclipse lub dwie komputerowe stacje planowania leczenia 3D wraz z oprogramowaniem dla planowania leczenia 3D wraz z oprogramowaniem i licencją dla planów leczenia radioterapii w technice VMAT | TAK |  |
|  | Przesyłanie planu leczenia w technice VMAT z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
| System synchronizacji oddechowej dedykowany do napromieniania z bramkowaniem oddechowym |
|  | Realizacja planów leczenia wykonanych w wykorzystywanym systemie planowania leczenia 3D Eclipse na podstawie skanów tomograficznych zsynchronizowanych z cyklem oddechowym pacjenta | TAK |  |
|  | System śledzenia cyklu oddechowego pacjenta, wykorzystujący: stereoskopową kamerę śledzącą, obejmująca emiter i odbiornik promieniowania podczerwonego markery ze znacznikami odbijającymi promieniowanie podczerwone, umieszczany na klatce piersiowej pacjenta, wykonane z materiału o minimalnym współczynniku pochłaniania promieniowania fotonowego megawoltowego, lub wykorzystanie techniki śledzenia powierzchni ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie zatrzymywaniem i uruchamianiem emisji wiązki terapeutycznej oferowanego akceleratora, zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczne zatrzymywanie emisji wiązki w przypadku niezgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
|  | Automatyczne wznawianie emisji wiązki w przypadku odzyskania zgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego podczas realizacji radioterapii IMRT typu Sliding Window zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz ruchem ramienia akceleratora podczas realizacji radioterapii VMAT zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
| Zaawansowane funkcje obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |
|  | Obrazowanie fluoroskopowe wspomagające weryfikację ułożenia pacjenta przed rozpoczęciem napromieniania pozwalające na: Bramkowane i niebramkowane nałożenie struktur planowania na obraz fluoroskopowy Określenie apertury kolimatora MLC i szczęk kolimatora podstawowego Możliwość zweryfikowania progów bramkowania dla bramkowanych terapii | TAK |  |
|  | Rekonstrukcja obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze z uwzględnieniem czynności oddechowej pacjenta (tzw. 4D CBCT) | TAK |  |
|  | Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D sterowana cyklem oddechowym pacjenta lub zadanymi przez użytkownika interwałami czasowymi lub interwałami dawki lub zadanymi przez użytkownika kątami położenia ramienia | TAK |  |
|  | Nakładanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym konturów struktur, narządów krytycznych bezpośrednio na obrazach radiograficznych 2D z systemu IGRT, uzyskanych podczas napromieniania pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna lokalizacja zaimplantowanych markerów na obrazach IGRT i analiza zgodności ich bieżącej lokalizacji z planem leczenia oraz z wyłączaniem wiązki terapeutycznej w przypadku przekroczenia zadanej tolerancji |  |  |
|  | Obliczanie on-line obrazu 2D DRR w płaszczyźnie obrazowania 2D IGRT |  |  |
| Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem oraz kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: systemem generowania wiązek terapeutycznych kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym megawoltowym (EPID) i kilowoltowym (IGRT), stołem terapeutycznym | TAK |  |
|  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych ( w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z wykorzystywanego systemu ARIA do akceleratora | TAK |  |
|  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem: zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu touch guards) zabezpieczeń pojemnościowych poprzez dotyk | TAK |  |
|  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria | TAK |  |
| Opcja automatycznej realizacji IMRT dla dużych pól |
|  | Realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, w których występuje 2 lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT) | TAK |  |
|  | Opcja umożliwia ustawienie maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego = 1999 MU | TAK |  |
| Integracja akceleratora w wykorzystywanym systemie zarządzania radioterapią ARIA firmy VMS wersja 11 i wyższe |
|  | Ustawianie na akceleratorze parametrów terapeutycznych odczytanych z bazy wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji | TAK |  |
|  | Zapisywanie w posiadanej bazie danych systemu Aria danych o przeprowadzonym napromienieniu | TAK |  |
|  | Kompletny system zarządzania pracą oferowanego akceleratora oraz kontrolą parametrów jego pracy obejmujący stacje roboczą i oprogramowanie | TAK |  |
| Gwarancje i dostępność części zamiennych dla urządzenia |
|  | Warunki gwarancji dla urządzenia: min. 24 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Uruchomienia i Przekazania do Eksploatacji”, w tym min. 4 bezpłatne przeglądy serwisowe w każdym roku gwarancji | TAK (podać) |  |
|  | Dostępność części zamiennych do urządzenia oraz zapewniony serwis pogwarancyjny min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |  |
| Wymagana dokumentacja |
| 1 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE lub dokumentu potwierdzającego rejestrację w Rejestrze Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 2010 r. z późn. zm.) | TAK |  |
| 1 | Instrukcja obsługi oferowanego urządzenia w języku polskim – należy dostarczyć nie później niż przed podpisaniem „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
| Prace instalacyjno - adaptacyjne |
|  | Wykorzystanie istniejącej drogi transportowej uwzględniające na czas transportu ewentualną podbudowę stropów drogi transportowej oraz zabezpieczenia podłóg drogi transportowej w budynku. | TAK |  |
|  | Godziny dostawy ściśle ustalone z końcowym odbiorcą, preferowane godziny po 15:00. | TAK |  |
|  | Dostarczenie i zainstalowanie gniazd dozymetrycznych C-box łączących bunkier ze sterownią; (wzmocnione okablowanie łączące gniazda (10m), Wymagane dwa przyłącza C-BOX z uchwytami na przewody, w tym: sterujące fantomem MP3, RS232, 2x M-type, 2 x TNC) |  |  |
|  | Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń bunkra i sterowni, koniecznych do zainstalowania oferowanego akceleratora i jego prawidłowej pracy | TAK |  |
| Szkolenia |
|  | Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi Sprzętu dla personelu obsługującego, wykonane przed podpisaniem „Protokołu Uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
|  | Szkolenie techniczne w zakresie konserwacji i obsługi Sprzętu dla pracowników techniczno-inżynieryjnych wykonane przed podpisaniem „Protokołu Uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla personelu obsługującego (technicy elektroradiologii, lekarze, specjaliści fizyki medycznej). Termin szkolenie do ustalenia podczas instalacji urządzenia. |  |  |
| Zagadnienia ogólne |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany w 2017 r. | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 149/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

PRZYSPIESZACZ LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

| l.p. | parametr oceniany | ocena | wartość oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, specjalizowany do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej, generujący wiązki fotonowe z filtrem i bez filtra spłaszczającego oraz wiązki elektronowe, z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy wysokiej rodzielczości, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, system synchronizacji oddechowej, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element posiadanego systemu zarządzania ARIA VMS wersja 11 Linii Terapeutycznej działającej w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie |
| Zgodność dozymetryczna pomiędzy posiadanymi akceleratorami wysokoenergetycznymi serii Clinac firmy VMS a oferowanym akceleratorem w zakresie energii wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym (X-6MV i X-18MV) |
|  | Możliwość pełnego wykorzystania danych skonfigurowanych w posiadanym systemie planowania Eclipse do planowania leczenia na oferowanym akceleratorze bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wiązka fotonowa X-6MV z filtrem spłaszczającym (FF) zgodna dozymetrycznie z wiązką X-6MV w posiadanych akceleratorach wysokoenergetycznych serii Clinac | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wiązka fotonowa X-18MV z filtrem spłaszczającym (FF) zgodna dozymetrycznie z wiązką X-18MV w posiadanych akceleratorach wysokoenergetycznych serii Clinac | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zestaw standardowych filtrów klinowych o kątach 15, 30, 45, 60 identycznych dozymetrycznie jak w wykorzystywanych akceleratorach Clinac | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Akcelerator |
|  | Typ generatora mocy RF: klistron | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Triodowe działo elektronowe, jak w wykorzystywanych akceleratorach wysokoenergetycznych Clinac | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora, identyczny jak w posiadanych akceleratorach wysokoenergetycznych Clinac | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym, w zakresie od 0 do co najmniej 600MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wartość maksymalna mocy dawki dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym | ≥600 JM/min – 1 pkt < 600 – 0 pkt |  |
|  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego, w zakresie od 0 do co najmniej 1400MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego, w zakresie od 0 do co najmniej 2400MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wiązka fotonowa megawoltowa do obrazowania portalowego o energii nie niższej niż 1 MV i nie wyższej niż 3 MV | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,3° | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Kolimator wielolistkowy MLC |
|  | Oferowany kolimator wielolistkowy MLC, wbudowany w głowicę akceleratora, jest kolimatorem wysokiej rozdzielczości: a) co najmniej 2x32 listki o szerokości cienia w izocentrum ≤0,25cm każdy b) pozostałe listki o szerokości cienia w izocentrum ≤ 0,5cm każdy | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 15 cm (w odległości izocentrum) | >15 cm – 1pkt ≤ 15 – 0 pkt |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy naprzeciwległymi listkami MLC w trybie terapeutycznym | 0 cm (listki mogą się ze sobą stykać) – 1 pkt > 0 cm – 0 pkt |  |
| System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1200x1200 pikseli | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30cm w każdej z osi | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV ≤ 0,5mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor portalowy | ≥20 ramek/sek – 1 pkt > 20 ramek/sek – 0 pkt |  |
|  | Zakres mocy dawek: co najmniej od 50 do 2400 MU/min w trybie obrazowania przy SID = 150 cm co najmniej od 50 do 2400 MU/min w trybie dozymetrycznym przy SID = 100 cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Saturacja detektora umieszczonego w izocentrum przy mocy dawki wiązki fotonowej nie mniejszej niż 3000 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System dozymetrii portalowej jest zintegrowany z oferowanym akceleratorem i posiadanym systemem planowania teleradioterapii Eclipse | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |
|  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor zintegrowanego systemu IGRT w trybie CBCT | ≥15 ramek / sek – 1 pkt < 15 ramek / sek – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1200x1200 pikseli | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania zamocowane na zrobotyzowanych ramionach, sterowanych automatycznie ze sterowni akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X, Z i Y w zakresie min. 30cm w każdej z osi | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 0,5mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: Niezależne, asymetryczne przesłony X1, X2, Y1 i Y2 System automatycznych, zmotoryzowanych filtrów do modyfikacji wiązki obrazującej Filtry sterowane automatycznie przez komputer sterujący oferowanego akceleratora stosownie do wybranego trybu obrazowania i obszaru anatomicznego | TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt |  |
|  | Tryb on-line akwizycji i automatycznego nakładania obrazu 2D kV na obraz 2D MV, z automatycznym obliczaniem offsetu pacjenta i automatyczną korekcją współrzędnych X, Y i Z stołu terapeutycznego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rtg ≥ 1 500 kHU | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | System do aktywnej korekcji pozycjonowania ramion systemu EPID i zintegrowanego systemu IGRT Określanie położenia izocentrum systemu EPID Określanie położenia izocentrum zintegrowanego systemu IGRT Aktywna korekcja pozycji ramion w zależności od kąta ramienia akceleratora w celu uzyskania zbieżności położenia izocentrów | TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń optycznych (np. systemy laserowe) nadzorujących określone strefy ruchów | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System antykolizyjnych ruchów wbudowany w konsolę oferowanego akceleratora i umożliwiający prezentację w czasie rzeczywistym poszczególnych ruchów i potencjalnych kolizji na ekranie konsoli zlokalizowanej w sterowni aparatu | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Integracja oferowanego akceleratora z wyposażeniem w wykorzystywanym systemie weryfikacji i zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse |
|  | Odczytywanie przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, zapamiętanych w wykorzystywanej bazie danych systemu Aria, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w wykorzystywanej bazie danych systemu Aria, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu 6D, dla wszystkich 6 stopni swobody, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport)symulacyjnymi z wykorzystywanych symulatorów Acuity, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D, zapamiętywanych bezpośrednio i automatycznie (bez operacji import/export) w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export) odczytywanie z serwera wykorzystywanego systemu Aria obrazów referencyjnych typu DRR, zawartych w planach leczenia przygotowanych w wykorzystywanym systemie planowania leczenia Eclipse | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export) odczytywanie z serwera wykorzystywanego systemu ARIA obrazów referencyjnych uzyskanych z symulatorów Acuity | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export) odczytywanie z serwera wykorzystywanego systemu Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w wykorzystywanym TPS Eclipse | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty).

UWAGA:

W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

UWAGA:

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Comments

Istotne parametry ze względu na bezpieczeństwo i sprawność pracy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne