. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach znak: ZZP-151/17, na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

akcelerator liniowy niskoenergetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość łączna wpisana w kolumnie 4  jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert

(waga w ocenie ofert  60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przyspieszacz liniowy niskoenergetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH |  |  | -zł |
| PRZESZKOLENIE PERSONELU ZAMAMWIAJĄCEGO |  |  | -zł |
| Instalacja sprzętu, pozostałe koszty |  |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry techniczne oceniane przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert 30 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry techniczne oceniane przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie zadeklarowanych wartości w formularzu stanowiącym

zal. nr 2.2 do formularza oferty.

3.	Okres i warunki gwarancji

Oświadczam, że udzielam gwarancji dla przedmiotu zamówienia na okres:

- …………….. m-cy (min. 24 miesięcy) - kryterium nr 3 – dla urządzenia, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń 
„ Protokołu Uruchomienia i Przekazania do eksploatacji”

- …………… m-cy (min. 36 miesięcy) - na roboty budowlane licząc od daty odbioru końcowego robót, na podstawie
„ Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji”.

Niniejszym potwierdzam warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 3 SIWZ.

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Parametry techniczne graniczne i oceniane |  |
| 3. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 2.1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 152/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2.2 do oferty

postępowanie znak: ZZP- 152/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny

PRZYSPIESZACZ LINIOWY NISKOENERGETYCZNY ____________________________

PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE

Przedmiot zamówienia: akcelerator liniowy niskoenergetyczny 
dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymóg | Parametry oceniane Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE oraz oferowane wartości ( wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne urządzenia |  |
| 1 | Aparat umożliwiający napromienianie metodą OMSCMRT (obrazowo monitorowanej stereotaktycznej i cybernetycznej mikroradioterapii) | TAK |  |  |
| 2 | Producent / Kraj | TAK, podać |  |  |
| 3 | Model / Typ | podać |  |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | TAK |  |  |
| II. | Źródło promieniowania i jego kolimacji |  |
| 1. | Liniowy akcelerator elektronów generujący promieniowanie X (fotony) | TAK |  |  |
| 2. | Energia fotonów | ≥ 6MeV |  |  |
| 3. | Maksymalna moc dawki (zdefiniowana w warunkach standardowych) | ≥ 8 Gy/min | wartość graniczna 0 pkt, wartość największa 50 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Zestaw kolimatorów kołowych stałych o zakresie wielkości pól od 5 mm do co najmniej 50 mm dla odległości źródło-cel 80 cm | TAK |  |  |
| 5. | Liczba oferowanych kolimatorów stałych | ≥ 10 | wartość graniczna 0 pkt, wartość największa 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6. | Kolimator zmiennootworowy | TAK |  |  |
| 7. | Zakres wielkości pól kolimatora o zmiennej wielkości otworu od 5 mm do co najmniej 50 mm dla odległości źródło-„target” 80 cm | TAK | wartość graniczna 0 pkt, wartość największa 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8. | Kolimator wielolistkowy MLC | TAK |  |  |
| 9. | Liczba listków | podać |  |  |
| 10. | Maksymalna transmisja promieniowania przez listki MLC | ≤0.5% |  |  |
| 11. | Maksymalnae pole kolimatora | podać |  |  |
| III. | Mechanika systemu |  |
| 1. | System umożliwiający napromienianie w dowolnej płaszczyźnie bez konieczności przemieszczania pacjenta, zachowując niezmienną pozycję stołu terapeutycznego | TAK |  |  |
| 2. | System umożliwiający terapię nieizocentryczną i niekoplanarną wraz z możliwością napromieniania wielu ognisk w pojedynczej sesji terapeutycznej | TAK |  |  |
| 3. | System umożliwiający dostarczanie wiązek niekoplanarnych i nieizocentrycznych niezależnie od sposobu kolimacji wiązki bez konieczności poruszania stołem. | TAK |  |  |
| 4. | Liczba stopni swobody systemu zmiany położenia akceleratora | ≥ 5 | wartość graniczna 0 pkt, wartość największa 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5. | Całkowity błąd określenia położenia guza niepodlegającego ruchom oddechowym, uwzględniający system obrazowy kontroli położenia guza wraz z oprogramowaniem do korekty, stół terapeutyczny oraz położenie akceleratora | ≤ 1 mm | wartość graniczna 0 pkt, wartość najmniejsza 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6. | Całkowity błąd określenia położenia guza podlegającego ruchom oddechowym, uwzględniający system obrazowy kontroli położenia guza wraz z oprogramowaniem do korekty, stół terapeutyczny, położenie akceleratora oraz system kontroli ruchów oddechowych | ≤ 2 mm | wartość graniczna 0 pkt, wartość najmniejsza 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7. | System antykolizyjny uniemożliwiający zetknięcie się ciała pacjenta z elementami ruchomymi systemu. | TAK |  |  |
| 8. | System umożliwiający automatyczną synchronizację ruchu akceleratora z ruchem oddechowym napromienianego obszaru. | TAK |  |  |
| IV. | Stół terapeutyczny |  |
| 1. | Stół zintegrowany z oferowanym urządzeniem do napromieniania; Integracja umożliwia korektę umiejscowienia pacjenta względem źródła promieniowania, ustaloną w oparciu o wykonaną kontrolę ułożenia | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczne ustawienie pacjenta w położeniu właściwym do prowadzenia terapii | TAK |  |  |
| 3. | Automatyczne ruchy stołem wykonywane bez konieczności wejścia operatora do pomieszczenia terapeutycznego | TAK |  |  |
| 4. | Możliwości ruchu płyty – pionowy, poprzeczny, podłużny, obroty - wokół osi długiej stołu, wokół osi prostopadłej do osi długiej stołu oraz jego skręcenie | TAK |  |  |
| 5. | Maksymalne obciążenie stołu zapewniające możliwość wszystkich ruchów z zachowaniem precyzji | ≥ 150 kg | wartość graniczna 0 pkt, wartość największa 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6. | Minimalna wysokość stołu | ≤ 65 cm | wartość graniczna 0 pkt, wartość najmniejsza 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7. | Dokładność ruchów translacyjnych | ≤ 0,5 mm | wartość graniczna 0 pkt, wartość najmniejsza 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Dokładność ruchów obrotowych | ≤ 0,5° | wartość graniczna 0 pkt, wartość najmniejsza 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| V. | System śledzenia i korekcji położenia napromienianej zmiany |  |
| 1. | Obrazowy system kontroli ułożenia pacjenta umożliwiający uzyskanie informacji przestrzennej | TAK, opisać |  |  |
| 2. | Możliwość obrazowania w trakcie procedury napromieniania bez konieczności jej przerywania | TAK, opisać |  |  |
| 3. | Możliwość wyboru częstotliwości wykonywania obrazów kontrolujących położenie guza | TAK |  |  |
| 4. | System kontroli ułożenia zintegrowany z urządzeniem terapeutycznym w sensie możliwości automatycznej zmiany położenia pacjenta lub zmiany położenia akceleratora w trakcie procedury napromieniania w przypadku stwierdzenia zmiany położenia guza nowotworowego | TAK, opisać |  |  |
| 5. | System do kontroli ruchów guza wywołanych ruchami oddechowymi | TAK, opisać |  |  |
| 6. | System do kontroli położenia guzów wewnątrzczaszkowych niewymagający stosowania znaczników | TAK, opisać |  |  |
| 7. | System do kontroli położenia guzów kręgosłupa niewymagający stosowania znaczników | TAK, opisać |  |  |
| 8. | System do kontroli położenia guzów płuc położonych obwodowo niewymagający stosowania znaczników | TAK, opisać |  |  |
| 9. | System umożliwiający napromienianie guzów niepodlegających ruchom oddechowym - wewnątrzczaszkowych, kręgosłupa itp. z błędem mniejszym od 1 mm | TAK, opisać |  |  |
| 10. | System umożliwiający napromienianie guzów podlegających ruchom oddechowym - płuc, jamy brzusznej itp. z błędem mniejszym od 1 mm | TAK, opisać |  |  |
| 11. | System umożliwiający napromienianie guzów prostaty, uwzględniający korektę jej ruchów w trakcie procedury napromieniania | TAK, opisać |  |  |
| VI. | System planowania leczenia (SPL) |  |
| 1. | Dedykowany do radiochirurgii i możliwości oferowanego urządzenia system planowania leczenia zawierający następujące elementy: - fuzję obrazów z różnych urządzeń obrazowych (CT / NMR/PET w formacie DICOM ver 3.0 i DICOM RT) - planowanie rozkładów dawek - 3D, z uwzględnieniem niejednorodnej gęstości; - konturowanie struktur anatomicznych i obszarów do leczenia; - obliczanie i optymalizację rozkładu dawki; - przeglądanie i edycja planów leczenia (rozkłady dawek, DVH) | TAK |  |  |
| 2. | Pełna integracja systemu planowania leczenia z oferowanym urządzeniem do napromieniania | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość konturowania na przekrojach poprzecznych, czołowych, strzałkowych i skośnych | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość kopiowania konturów z jednego zestawu obrazów na drugi | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość obliczania rozkładów dawki metodą Monte Carlo | TAK |  |  |
| 6. | Co najmniej dwie różne metody optymalizacji w tym jedna, w której funkcja celu zawiera optymalizację sumarycznej liczby jednostek monitorowych | TAK |  |  |
| 7. | Możliwość wizualizacji na jednej stacji roboczej min. 3 planów bez konieczności ich otwierania i zamykania | TAK |  |  |
| 8. | Dwie stacje planowania leczenia, wspólna baza danych (komputery stacjonarne spełniające wymagania SPL) | TAK |  |  |
| 9. | Kolorowa drukarka laserowa, do wydruków planów leczenia | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość zaimportowania rozkładu dawki z poprzedniego leczenia pacjena i wykorzystanie tej informacji w planowaniu leczenia | TAK |  |  |
| 11. | Drugi, niezależny komputerowy system planowania leczenia z możliwością tworzenia planów dla oferowanego urządzenia oraz akceleratorów standardowych | TAK |  |  |
| 12. | Mozliwość przeliczania planów zapasowych na inne aparaty w przypadku awarii urządzenia | TAK |  |  |
| VII. | System zarządzania danymi |  |
| 1. | Zintegrowany system archiwizacji (baza danych planów leczenia) | TAK |  |  |
| 2. | Wdrożone mechanizmy autoryzacji i audytu planów leczenia oraz historii leczenia | TAK |  |  |
| 3. | Wdrożony mechanizm zmian dokonywanych w planie leczenia | TAK |  |  |
| 4. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - Dicom Print - Dicom Send/Receive - Dicom Storage - Dicom Query/Retrieve SCP - Dicom Query/Retrieve SCU - DICOM RT | TAK |  |  |
| VIII. | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1. | Kompletny zestaw dozymetryczny do kontroli parametrów oferowanego aparatu oraz kontroli jakości planów leczenia | TAK, opisać |  |  |
| IX. | Dokumentacja dot. urządzenia |  |
| 1. | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE lub dokumentu potwierdzającego rejestrację w Rejestrze Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 2010 r. z późn. zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi oferowanego urządzenia w języku polskim – należy dostarczyć nie później niż przed podpisaniem „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |  |
| X. | Gwarancje i dostępność części zamiennych dla urządzenia |  |
| 1. | Warunki gwarancji dla urządzenia: min. 24 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Uruchomienia i Przekazania do Eksploatacji”, w tym min. 3 bezpłatne przeglądy serwisowe w roku – zgodnie z zał. nr 6.1 do SIWZ, tj. „Oświadczenie o udzielonej gwarancji” | TAK (podać) |  |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych do urządzenia oraz serwis pogwarancyjny min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |  |  |
| XI. | Prace adaptacyjne |  |
| 1. | Wykonanie prac adaptacyjnych Pracowni, koniecznych do zainstalowania oferowanego akceleratora i jego prawidłowej pracy wg załącznika nr 4 do wzoru umowy tj. „opis techniczny adaptacji pracowni” | TAK |  |  |
| XII. | Szkolenia |  |
| 1. | Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi Sprzętu dla personelu obsługującego wykonane przed podpisaniem „ Protokołu Uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |  |
| 2. | Szkolenie techniczne w zakresie konserwacji i obsługi Sprzętu dla pracowników Działu Aparatury Medycznej wykonane przed podpisaniem „ Protokołu Uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |  |
| 3 | Szkolenie aplikacyjne dla personelu obsługującego Termin szkolenie do ustalenia podczas instalacji sprzętu | TAK |  |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne