. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie znak: ZZP-154/17 na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: rezonans magnetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

### dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

### rezonans magnetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 3 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| rezonans magnetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| Dostawa montaż i utylizacja starego urządzenia, instalacja i uruchomienie nowej aparatury |  |  | -zł |
| adaptacja pomieszczeń |  |  | -zł |
| szkolenia pracowników | 19 |  | -zł |
| wydłużenie okresu gwarancji z 24 do 48 miesięcy |  |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 40 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 3 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić załącznik nr 3 do oferty)

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 154/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: rezonans magnetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 154/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: rezonans magnetyczny

PRZYSPIESZACZ LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Nazwa parametru technicznego i cechy funkcjonalnej systemu | Wartość wymaganego przez zamawiającego parametru technicznego i potwierdzenie wymagania cechy funkcjonalnej systemu | Wartość oferowanego przez wykonawcę parametru technicznego i/lub potwierdzenie przez wykonawcę cechy funkcjonalnej oferowanego systemu |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r., nieużywany, nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak |  |
| 1.2. | Aparat MRI oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE, o ile oznaczenie dotyczy danego elementu. | Tak |  |
| MAGNES |
| 2.1. | Indukcja stałego pola magnetycznego | Tak ≥ 2,89 T (podać wartość [T]) |  |
| 2.2. | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta | Tak |  |
| 2.3. | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off | Tak |  |
| 2.4. | Zużycie helu w standardowych warunkach pracy | Tak ≤ 0,01 l/godz (podać wartość [l/godz]) |  |
| 2.5. | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z cewkami gradientowymi, cewką RF nadawczo-odbiorczą do badania całego ciała) | Tak ≥ 70 cm (podać [cm]) |  |
| 2.6. | Minimalna odległość od powierzchni stołu wraz z cewką kręgosłupową we wnętrzu magnesu do górnej powierzchni otworu nad stołem | Tak ≥ 48 cm (podać wartość [cm]) |  |
| 2.7. | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Tak (Podać [kg]) |  |
| 2.8. | Aktywne ekranowanie | Tak |  |
| 2.9. | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz software’owe | Tak (podać nazwę/nazwy i opisać) |  |
| 2.10. | Długość półosi powierzchni stałej wartości indukcji równiej 5 Gs (0,5 mT) - podać wartości dla osi x,y,z | Tak (Podać [m]) |  |
| 2.11. | HOMOGENICZNOŚĆ POLA DLA KULI – WARTOŚĆ GWARANTOWANA W PPM. MIERZONA METODĄ VRMS, TJ. WYMAGANE MINIMUM 24 PŁASZCZYZN POMIAROWYCH |
| 2.11.1. | o średnicy 10 cm | TAK (Podać wartość) |  |
| 2.11.2. | o średnicy 20 cm | TAK (Podać wartość) |  |
| 2.11.3. | o średnicy 30 cm | TAK (Podać wartość) |  |
| 2.11.4. | o średnicy 40 cm | TAK (Podać wartość) |  |
| 2.11.5. | o średnicy 50 cm | TAK (Podać wartość) |  |
| 2.12. | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych sprzętowa lub programowa, konieczna i wystarczająca dla każdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | Tak, (podać rodzaj i nazwę rozwiązania) |  |
| SYSTEM GRADIENTOWY |
| 3.1. | Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak |  |
| 3.2. | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi w maksymalnym polu widzenia | Tak ≥ 44 mT/m (podać wartość [mT/m]) |  |
| 3.3. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slewrate) w każdej osi w maksymalnym polu widzenia | Tak ≥ 200 T/m/s; (podać wartość [T/m/s]) |  |
| SYSTEM RF |
| 4.1. | Moc wyjściowa wzmacniacza nadawczego lub sumaryczna wzmacniaczy | Tak ≥ 30kW |  |
| 4.2. | Maksymalna liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) | Tak ≥ 128; (podać liczbę kanałów) |  |
| 4.3. | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) oraz tor transmisji odebranego sygnału MR między pomieszczeniem badań (gantry magnesu) a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) | Tak (podać nazwę) |  |
| 4.4. | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika | ≥ 16 bitów; (podać wartość [bit]) |  |
| 4.5. | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF nie mniej niż 160 dB | Tak |  |
| 4.6. | Cyfrowa filtracja RF | Tak |  |
| 4.7. | Kontrola częstotliwości, amplitudy i fazy | Tak |  |
| 4.8. | System minimalizacji absorpcji promieniowania RF (SAR) | Tak |  |
| 5. CEWKI |
| 5.1. | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia (whole body) zabudowana w tunelu pacjenta | Tak (podać nazwę cewki) |  |
| 5.2. | Cewka nadawczo-odbiorcza przeznaczona do badania głowy, badań spektroskopowych (1H) mózgu, spolaryzowana kołowo lub kwadraturowa | Tak (podać nazwę cewki) |  |
| 5.3. | Cewka wielokanałowa typu array przeznaczona do badań głowy o wysokiej rozdzielczości, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta), kompatybilna ze spektroskopią | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.4. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do zaawansowanych badań głowy lub głowy i szyi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 (podać nazwę i liczbę elementów obrazujących jednocześnie cewki lub zestawu cewek) |  |
| 5.5. | Cewka wielokanałowa typu array zintegrowana ze stołem pacjenta przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek. | Tak Liczba elementów obrazujących ≥ 24 (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących cewki) |  |
| 5.6. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek. | Tak Liczba elementów obrazujących ≥ 32 (podać nazwę i liczbę elementów obrazujących cewki lub zestawu cewek) |  |
| 5.7. | Cewka wielokanałowa typu array nakładana na pacjenta przeznaczona do badań obszarze tułowia w zakresie max. FoV dla oferowanego aparatu MRI (klatka piersiowa lub jama brzuszna), bez repozycjonowania pacjenta, cewki oraz przesuwu stołu, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinny co najmniej zapewnić pokrycie w maksymalnym FoV dostępnym dla oferowanego aparatu MRI. | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 (podać nazwę, liczbę elementów obrazujących jednocześnie oraz pokrycie dla osi x, y i z zapewnione przez zaoferowaną cewkę lub zestaw cewek) |  |
| 5.8. | Cewka wielokanałowa sztywna lub elastyczna (achtowa) przeznaczona do badań barku,pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 3, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.9. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) umożliwiająca wykonywanie badań barku,pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.10. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (achtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań nadgarstka,pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 4, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.11. | Cewka wielokanałowa sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.12. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (achtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badania stopy i stawu skokowego, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.13 | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań angiograficznych i morfologicznych kończyn dolnych, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinny co najmniej zapewnić pokrycie w maksymalnym FoV dostępnym dla oferowanego aparatu MRI. | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| 5.14. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych w tym spektroskopii sutka, umożliwiająca wykonywanie biopsji, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 7, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) |  |
| POZYCJONOWANIE PACJENTA |
| 6.1. | STÓŁ PACJENTA |
| 6.1.1. | Dopuszczalne obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym. | ≥ 200 kg (podać wartość [kg]) |  |
| 6.1.2. | Dodatkowy, odłączany stół pacjenta lub blat z dedykowanym wózkiem o regulowanej wysokości pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. | Tak |  |
| 6.1.3. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu badania podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max. FoV i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak |  |
| 6.1.4. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 205 cm; (podać wartość [cm]) |  |
| 6.2. | GRANTRY |
| 6.2.1. | Wentylacja wnętrza tunelu gantry z regulacją | Tak |  |
| 6.2.2. | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry z regulacją | Tak |  |
| 6.2.3. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach łóżka pacjenta | Tak |  |
| 6.2.4. | Centrator laserowy lub inny znacznik świetlny umożliwiający pozycjonowanie (landmarking) pacjenta. | Tak |  |
| 6.2.5. | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego niż pozycjonowanie przy użyciu lasera lub innego znacznika świetlnego | Tak |  |
| 6.3. | WYPOSAŻENIE GANTRY |
| 6.3.1. | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje obrazujące | Tak |  |
| 6.3.2. | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |
| 6.3.3. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. | Tak |  |
| 6.3.4. | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |
| APLIKACJE KLINICZNE |
| 7.1. | BADANIA NEUROLOGICZNE |
| 7.1.1. | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa lub wybranych odcinków | Tak |  |
| 7.1.2. | Sekwencje SteadyState do badań OUN ( typu FIESTA lub CISS) 2D/3D | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.1.3. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości typu SPACE, BRAVO, CUBE. | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.1.4. | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (,,susceptibility weighted imaging’’ – typu SWI, SWAN ) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.2. | OBRAZOWANIE DYFUZJI (DWI) |
| 7.2.1. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | Tak |  |
| 7.2.2. | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | Tak |  |
| 7.2.3. | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | Tak |  |
| 7.2.4. | Badanie DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeśli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności | Tak |  |
| 7.2.5. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, High-Resolution-Diffusion, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.2.6. | Maksymalna wartość b w DWI | Tak ≥ 10 000 s/mm2; (podać wartość [s/mm2]) |  |
| 7.2.7. | Minimalna wartość b w DWI ( wartość różna od 0 ) | Tak ≤20 s/mm2 (podać wartość [s/mm2]) |  |
| 7.2.8. | Automatycznegenerowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) i TRACE | Tak |  |
| 7.2.9. | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.2.10. | DWI w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV bez artefaktów typu folding, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS,ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.3. | OBRAZOWANIE TENSORA DYFUZJI (DTI) |
| 7.3.1. | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak |  |
| 7.3.2. | Liczba kierunków pomiarów DTI | Tak ≥ 150 (podać liczbę kierunków) |  |
| 7.3.3. | Traktografia tensora dyfuzji | Tak |  |
| 7.4. | OBRAZOWANIE PERFUZJI (PWI) |
| 7.4.1. | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |
| 7.4.2. | Aplikacja na konsoli operatorskiej do zaawansowanej analizy badań perfuzji – możliwość obliczenia i generowania map CBF, CBV, MTT, TTP dla każdgovoxela w trybie multi-voxel | Tak, (podać nazwę) |  |
| 7.4.3. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) 2Dlub/i 3D | Tak |  |
| 7.4.4. | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej | Tak |  |
| 7.5. | SPEKTROSKOPIA WODOROWA (MRS) |
| 7.5.1. | Spektroskopia wodorowa typu Single VoxelSpectroscopy | Tak |  |
| 7.5.2. | Spektroskopia wodorowa typu 2D ChemicalShiftImaging | Tak |  |
| 7.5.3. | Spektroskopia wodorowa typu 3D ChemicalShiftImaging | Tak |  |
| 7.6. | BADANIA FUNKCJONALNE |
| 7.6.1. | Badania funkcjonalne (fMRI) metodą BOLD | Tak |  |
| 7.7. | ANGIOGRAFIA (MRA) |
| 7.7.1. | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |
| 7.7.2. | Bezkontrastowa MRA techniką PhaseContrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |
| 7.7.3. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych | Tak, (podać nazwę oferowanego rozwiązania) |  |
| 7.7.4. | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak |  |
| 7.7.5. | Dynamiczne 3D Angio MR | Tak |  |
| 7.7.6. | Dynamiczna ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak (podać nazwę oferowanego rozwiązania) |  |
| 7.7.7. | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, (podać nazwę) |  |
| 7.8. | BADANIA KARDIOLOGICZNE |
| 7.8.1. | Podstawowe protokoły do badań morfologicznych serca | Tak |  |
| 7.8.2. | Badania serca z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) (double IR + triple IR) | Tak |  |
| 7.8.3. | Obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną (FunctionalImaging/CINE) | Tak |  |
| 7.8.4. | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak |  |
| 7.8.5. | Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D) | Tak |  |
| 7.8.6. | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w mięśniu sercowym wraz z oprogramowaniem postprocessingowym | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.9. | BADANIA W OBSZARZE ABDOMINALNYM |
| 7.9.1. | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  |
| 7.9.2. | Cholangiografia MR | Tak |  |
| 7.9.3. | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS, Body Vision lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.9.4. | Ocena ilościowa zawartości tłuszczu w wątrobie, przy wykorzystaniu techniki separacji tłuszczu i wody. | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.9.5. | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie wraz z oprogramowaniem postprocessingowym | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.10. | BADANIA ORTOPEDYCZNE |
| 7.10.1. | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe do badań stawów | Tak |  |
| 7.10.2. | Badania barku | Tak |  |
| 7.10.3. | Badania nadgarstka | Tak |  |
| 7.10.4. | Badania stawu kolanowego | Tak |  |
| 7.10.5. | Badania stawu skokowego | Tak |  |
| 7.10.6. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości typu SPACE, BRAVO, CUBE . | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.10.7. | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only typu IDEAL, DIXON . | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.11. | BADANIA MAMMOGRAFICZNE |
| 7.11.1. | Szybkie sekwencje 3D GE z tłumieniem tłuszczu dla dynamicznych badań z podaniem środka cieniującego, współpracujące z technikami równoległymi, umożliwiające obrazowanie z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową obu sutków jednocześnie z możliwością wyboru – w płaszczyźnie axialnej lub sagittalnej (VIEWS+VIBE+SPAIR, VIBRANT, THRIVE+BLISS+SPAIR lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.11.2. | Spektroskopia piersi - opcja dedykowana do badań spektroskopowych piersi (BREASE, GRACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta), inna niż spektroskopia mózgu | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.12. | OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE |
| 7.12.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (ASSET, SENSE, iPAT, SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.12.2 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.12.3. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | Tak ≥ 4 (podać wartość) |  |
| 7.12.4 | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | Tak |  |
| 7.13. | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW RUCHOWYCH |
| 7.13.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, PROPELLER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 7.13.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu FLAIR głowy typu BLADE, PROPELLER . | Tak |  |
| 7.14. | TECHNIKI SPEKTRALNEJ SATURACJI |
| 7.14.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |
| 7.14.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |
| SEKWENCJE |
| 8.1. | Spin Echo (SE) | Tak |  |
| 8.2. | InversionRecovery (IR) | Tak |  |
| 8.3. | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |
| 8.4. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik | Tak, (podać nazwę) |  |
| 8.5. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | Tak (podać nazwę) |  |
| 8.6. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) | Tak (podać nazwę) |  |
| 8.7. | Szybkie 3D GRE z quickfatsaturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) |  |
| 8.8. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) | Tak (podać nazwę) |  |
| 8.9. | 2D i 3D GRE z fulltransverserephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) | Tak (podać nazwę) |  |
| 8.10. | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |
| 8.11. | Multi-Shot | Tak |  |
| 8.12. | Single-Shot | Tak (podać nazwę) |  |
| 8.13. | Turbo IR | Tak (podać nazwę) |  |
| PARAMETRY AKWIZYCJI DANYCH |
| 9.1. | Maksymalna wartość FoV w osiach (x,y) | Tak ≥ 50 cm; (podać wartość [cm]) |  |
| 9.2. | Maksymalna wartość FoV w osi podłużnej (z) statycznie, dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania | Tak ≥ 50 cm; (podać wartość [cm]) |  |
| 9.3. | Minimalna wartość FoV we wszystkich osiach (x,y,z) | Tak ≤ 1,0 cm; (podać wartość [cm]) |  |
| 9.4. | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak; (podać rozmiar [n x n]) |  |
| 9.5. | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | Tak ≤ 0,5 mm; (podać wartość [mm]) |  |
| 9.6. | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | Tak ≤ 0,1 mm; (podać wartość [mm]) |  |
| 9.7. | PARAMETRY SEKWENCJI. |
| 9.7.1. | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 | Tak ≤10 ms; (podać wartość [ms]) |  |
| 9.7.2. | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 | Tak ≤ 2,4 ms; (podać wartość [ms]) |  |
| 9.7.3. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 | Tak ≤ 1,1 ms; (podać wartość [ms]) |  |
| 9.7.4. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 | Tak ≤ 0,22 ms; (podać wartość [ms]) |  |
| 9.7.5. | Maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak ≥ 256; (podać wartość [n]) |  |
| 9.7.6. | Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) | Tak ≤ 0,56 ms; (podać wartość) |  |
| KONSOLA OPERATORSKA |
| 10.1. | Komputer konsoli operatorskiej | Tak; (podać konfigurację) |  |
| 10.2. | Liczba obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256x256 bez kompresji | Tak ≥ 110 000; (podać wartość) |  |
| 10.3. | Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD z dogrywaniem przeglądarki plików DICOM umożliwiającej odtwarzanie obrazów na monitorze komputera | Tak |  |
| 10.4. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 dla max. FoV | Tak ≥ 12 000 obrazów/s |  |
| 10.5. | Monitor/Monitory w technologii LCD o przekątnej | Tak ≥ 21” (podać wartość [”]) |  |
| 10.6. | Matryca monitora/monitorów | Tak ≥1280 x 1024 (podać rozmiar [n x m]) |  |
| 10.7. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
| 10.8. | MPR | Tak |  |
| 10.9. | MIP | Tak |  |
| 10.10. | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |
| 10.11. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak (podać nazwę) |  |
| 10.12. | Filtr obrazów | Tak |  |
| 10.13. | Analiza wyników protonowej spektroskopii MR mózgu dla SVS i CSI | Tak |  |
| 10.14. | Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak |  |
| 10.15. | Możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio z konsoli operatorskiej za pomocą funkcjonalności wbudowanej w interfejs użytkownika (UI) systemu MR | Tak |  |
| 10.16. | Biurko/stół dedykowane przez producenta pod konsolę | Tak |  |
| 10.17. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |
| 10.18. | PRACA W SIECI |
| 10.18.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |
| 10.18.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |
| 10.18.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |
| 10.18.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |
| 10.18.5. | DICOM 3.0 – ModalityWorklist | Tak |  |
| 10.18.6. | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |
| SERWER APLIKACYJNY I SYSTEM STACJI LEKARSKICH |
| 11.1. | Serwer aplikacyjny umożliwiający dostęp dla min. 10 użytkowników. | Tak |  |
| 11.2. | Parametry serwera: liczba procesorów: min. 2 pamięć RAM: min. 64 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID pojemność macierzy: min. 4.5 TB Ilość kart grafiki: co najmniej 1 (nVIDIA K2200 lub równoważna) napęd optyczny: DVD RW serwer umożliwia jednoczesny rendering dla co najmniej 40 000 warstw | Tak |  |
| 11.3. | Komputer sterujący stacji lekarskiej 6 sztuki o parametrach: Komputer sterujący stacji lekarskiej ≥ 250 GB; Pojemność RAM komputera stacji lekarskiej ≥ 8 GB; 2 monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT o przekątnej ≥ 24” i matrycy≥ 1920 x 1200; 1 monitor opisowy w technologii LCD/TFT ≥ 19” o matrycy ≥ 1280 x 1024; | Tak |  |
| 11.4. | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | Tak |  |
| 11.5. | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji | Tak |  |
| 11.6. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak |  |
| 11.7. | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak |  |
| 11.8. | Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.9. | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.10. | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.11. | Rekonstrukcje 3D Volume Rendering (VRT) | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.12. | Automatyczne załadowanie obrazów | Tak |  |
| 11.13. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak |  |
| 11.14. | Procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, głowy i angio | Tak |  |
| 11.15. | Wykresy time-intensity dla badań MR z kontrastem | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.16. | Subtrakcja obrazów MR | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.17. | Filtr obrazów MR | Tak, co najmniej na trzech nie |  |
| 11.18. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskiej jednocześnie |  |
| 11.19. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej typu SVS oraz 2D i 3D CSI | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  |
| 11.20. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV i CBF, z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.21. | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  |
| 11.22. | Oprogramowanie do analizy porównawczej badań perfuzji i dyfuzji neuro, wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.23. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań onkologicznych w szczególności wątroby i mózgu oraz badań obszarów rozległych wykonywanych w kilku krokach, umożliwiające dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nie-onkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.24. | Dedykowana aplikacja do śledzenia progresji zmian onkologicznych w czasie – w porównaniu z badaniami poprzednimi. 1. Aplikacja umożliwia śledzenie zmian rozmiaru, kształtu i parametrów funkcjonalnych zmian patologicznych, zachodzące w czasie. 2. System śledzenia zmian nowotworowych zawiera automatyczne/pół-automatyczne pomiary progresji zmiany, które dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: -WHO -RECIST 1.0 -RECIST 1.1 | Tak, co najmniej na trzech stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.25. | Kolorowe mapy dla badań DTI, 2D | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.26. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  |
| 11.27. | PRACA W SIECI KONSOLI LEKARSKICH |
| 11.27.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |
| 11.27.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |
| 11.27.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |
| 11.27.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 12.1. | Detektor implantów metalowych przenośny | Tak |  |
| 12.2. | Gaśnica niemagnetyczna przystosowana do pracy w pomieszczeniu skanera o indukcji pola ≥ 3 T | Tak |  |
| 12.3. | Komplet fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz wykonywania testów kontroli jakości (np. ACR MRI fantom lub podobny), wraz ze stojakiem lub szafą do ich przechowywania. | Tak (opisać) |  |
| 12.4. | System do uporządkowanego przechowywania odpowiedniej liczby cewek, podgłówków i podkładek. | Tak |  |
| 12.5. | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań. | Tak |  |
| 12.6. | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu skanera z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. | Tak |  |
| 12.7. | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania i ewentualnie przez głośniki w pomieszczeniu skanera | Tak |  |
| 12.8. | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastującego, przystosowana do pracy w polu magnetycznym 3T, z hydraulicznym systemem zasilania (brak baterii) i systemem KVO (Keep Vein Open) | Tak (podać typ aparatu i producenta) |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 13.1. | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak |  |
| 13.2. | Wykonanie testów indukcji pola magnetycznego oraz testów poprawności działania, kompatybilności i prawidłowej współpracy wszystkich elementów systemu zakończone protokołami dostawy. | Tak |  |
| 13.3. | Zdalna diagnostyka serwisowa systemu rezonansu magnetycznego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów | Tak |  |
| 13.4. | Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim do aparatu MRI i aparatu do wytwarzania kontrastów hiperpolaryzacyjnych oraz w języku polskim do pozostałych elementów systemu - dostarczone wraz z systemem. | Tak |  |
| 13.5. | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po uruchomieniu systemu dokumentację techniczną elementów dostawy niezbędną do prawidłowego użytkowania | Tak |  |
| 13.6. | Wykonawca dokona wymaganych pomiarów pola magnetycznego i dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w pomieszczeniu skanera MRI. | Tak |  |
| 13.7. | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy liczony od momentu uruchomienia systemu | Tak |  |
| 14. INSTALACJA APARATURY. |
| 14.1. | Transport urządzeń i instalacja w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  |
| 14.2. | Kabina RF (1 okno, 1 drzwi, izolacja akustyczna) z dostawą, montażem i wykończeniem wnętrza w standardzie jak pomieszczenia sąsiednie. | Tak |  |
| 14.3. | Wykonanie instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonej aparatury w tym: | Tak |  |
| 14.4 | Dostosowanie pomieszczeń instalacji przedmiotu oferty do warunków pracy (np. temperatura, wilgotność) przedmiotu oferty np. poprzez zamontowanie klimatyzacji i wentylacji | Tak |  |
| 14.5. | Wykonanie instalacji układu wody lodowej wraz z pełną automatyką dla systemu rezonansu | Tak |  |
| 14.6. | Wykonanie instalacji awaryjnego wyrzutu helu (Quench rura) | Tak |  |
| 14.7. | GWARANCJA I SERWIS |
| 14.8. | Okres gwarancji 48 miesiące. Gwarancją na okres 24 miesięcy objęte są tylko urządzenia IT, które zostały dostarczone w zakresie tych prac, tj.: komputery, monitory, drukarka komputerowa, mysz, klawiatura, skaner komputerowy. | Tak |  |
| 14.9. | Gwarancja liczona od daty uruchomienia aparatury potwierdzonego podpisaniem protokołu końcowego | Tak |  |
| 14.10. | Przeglądy gwarancyjne aparatury zgodnie z zaleceniami producenta w czasie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem (podać zakres i koszt przeglądu) | Tak |  |
| 14.11. | Uzgodniony harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia aparatury... | Tak |  |
| 14.12. | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. | Tak |  |
| 14.13. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad aparatury w terminie 36 godzin od czasu ich zgłoszenia, z wyjątkiem niedziel i świąt, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. | Tak |  |
| 14.14. | Czas usuwania usterek, wad oraz ewentualnej naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania usuwania usterek, wad oraz naprawy. Każde rozpoczęte 24h godziny przerwy pracy aparatu jest liczone, jako jeden dzień kalendarzowy przedłużenia gwarancji aparatu i usługi prac adaptacyjno budowlanych. | Tak |  |
| 14.15. | W przypadku, gdy przerwa pracy aparatu z powodu usterek i wad, przekracza jeden dzień roboczy tj. 24h; zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania pilnego badania wymagającego użycia aparatury innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 14.16. | W przypadku wadliwego działania aparatury lub urządzeń towarzyszących po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |
| 14.17. | Dla zakupionej aparatury Wykonawca zobowiązany jest założyć Paszport aparatu | Tak |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu aparatu. | Tak |  |
|  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - kartę gwarancyjną w języku polskim - dokumentację techniczną aparatury, - specyfikację katalogową (handlową) aparatury -paszport aparatury - wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski -listę dostawców części zamiennych - instrukcję obsługi w języku polskim -instrukcję konserwacji, mycia elementów, sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji – jeśli ma zastosowanie. | Tak |  |
| 15. INNE |
| 15.1. | Wykonanie prac adaptacyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia pełnej funkcjonalności pracowni MR obejmującą ewakuację starego aparatu MR i jego utylizację. | Tak |  |
| 15.2. | Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji budowlanej, wykonawczej Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej | Tak |  |
| 15.3. | Wykonawca opracuje projekt posadowienia aparatu oraz wyposażenia towarzyszącego przy uwzględnieniu parametrów konstrukcyjno - wytrzymałościowych stropów budynku. W tym celu projektant Wykonawcy dokona sprawdzenia wytrzymałości stropu- tj. obliczeń wytrzymałości stropów pod kątem planowanej instalacji MR. | Tak |  |
| 15.4. | Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie projektu przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz decyzji dopuszczającej Pracownię MR do użytkowania. | Tak |  |
| 15.5. | Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu magnesu do wnętrza pomieszcze-nia, w którym ma być on zlokalizowany. | Tak |  |
| 15.6. | Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa i montaż mebli i wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń pracowni MR, objętych przedmiotem zamówienia, | Tak |  |
| 15.7. | Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej (zarówno w wersji elektronicznej ( dwg) jak i papierowej) z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanych instalacji. | Tak |  |
| 15.8. | Gwarancja na prace adaptacyjno-budowlane min. 48 miesięcy. | Tak |  |
| 15.9. | Szkolenia instruktarzowe - 7 szkoleń po 7 godzin nie później niż do 14 dni od daty instalacji - 12 szkoleń po 7 godzin w późniejszym terminie | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 154/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: rezonans magnetyczny

PRZYSPIESZACZ LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

| L. p. | PARAMETR OCENIANY | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
| MAGNES |
| 1. | Indukcja stałego pola magnetycznego ≥ 2,89 T (podać wartość [T]) | 2,89 T – 0 pkt Wartość największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Minimalna odległość od powierzchni stołu wraz z cewką kręgosłupową we wnętrzu magnesu do górnej powierzchni otworu nad stołem ≥ 48 cm | 48 cm – 0 pkt Wartość największa – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzn pomiarowych: |
| 3.1. | o średnicy 10 cm | Wartość najmniejsza - 2 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.2. | o średnicy 20 cm | Wartość najmniejsza - 2 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.3. | o średnicy 30 cm | Wartość najmniejsza - 2 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.4. | o średnicy 40 cm | Wartość najmniejsza - 2 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.5. | o średnicy 50 cm | Wartość najmniejsza - 2 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| SYSTEM GRADIENTOWY. |
| 1. | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi w maksymalnym polu widzenia ≥ 44 mT/m | Wartość największa - 2 pkt., Wartość najmniejsza - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi w maksymalnym polu widzenia ≥ 200 T/m/s | Wartość największa - 2 pkt., Wartość najmniejsza - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| SYSTEM RF. |
| 1. | Tor odbiorczy z pełną transmisją cyfrową od cewki powierzchniowej do rekonstruktora | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Transmisja równoległa za pomocą dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne generatory, wzmacniacze i nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji), podłączonych do dwukanałowej cewki nadawczej BODY. | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Tryb transmisji równoległej realizowanej za pomocą dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne generatory, wzmacniacze i nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji), podłączonych do dwukanałowej cewki nadawczej BODY - pozwalający na zastosowanie standardowych ustawień parametrów systemu nadawczego dla osób o budowie ciała właściwej dla średniej populacji (bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego). | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4. | Tryb transmisji równoległej realizowanej za pomocą dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne generatory, wzmacniacze i nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji), podłączonych do dwukanałowej cewki nadawczej BODY - pozwalający na dopasowanie parametrów systemu nadawczego do osób o budowie ciała odbiegającej od średniej populacji (np. dzieci, czy osób szczególnie otyłych) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 5. | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF nie mniej niż 160 dB | Wartość największa - 1 pkt., Wartość najmniejsza - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| CEWKI |
| 1. | Konstrukcja cewek RF, w których analogowe obwody blokujące zastąpiono inteligentnymi mikroprzełącznikami elektryczno-mechanicznymi lub elektronicznymi przetwarzającymi w cewce sygnał na cyfrowy następnie przesyłany z cewki do systemu za pomocą łącza światłowodowego. | Tak – 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość podłączenia cewki do badania głowy opisanej w punkcie 5.3 (załącznik 2) z obu końców stołu i wykonywania badań głowy niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | Tak – 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Współpraca zaoferowanej wielokanałowej cewki do badań głowy ze specjalnymi sekwencjami, w celu uzyskania tzw. BEZGŁOŚNEGO SKANU (typu Silent Scan lub równoważne), co najmniej w T1, T2, PD i CE-MRA (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4. | Cewka wielokanałowa typu array (lub zestaw cewek) przeznaczona do zaawansowanych badań głowy lub głowy i szyi pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16 (podać nazwę i liczbę elementów obrazujących jednocześnie cewki lub zestawu cewek) | 16 – 0 pkt Wartość największa – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5. | Cewka wielokanałowa typu array zintegrowana ze stołem pacjenta przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek. Liczba elementów obrazujących ≥ 24 (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących cewki) | 24 – 0 pkt Wartość największa – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6. | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 16 kanałowej (podać nazwę cewki i liczbę kanałów) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 7. | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) umożliwiająca wykonywanie badań barku, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) | 8 elementów – 0 pkt Wartość największa – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8. | Cewka wielokanałowa sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) | 8 elementów – 0 pkt Wartość największa – 3 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych w tym spektroskopii sutka, umożliwiająca wykonywanie biopsji, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 7, (podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie) | 7 kanałów – 0 pkt Wartość największa– 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| STÓŁ PACJENTA. |
| 1. | Możliwość wykonania badania dla ułożenia pacjenta w pozycji „head-first” i „feet-first” dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych. | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Ciężar stołu pacjenta ≤ 230 kg; (podać kg) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| GANTRY |
| 1. | Wysokorozdzielczy co najmniej jeden monitor kolorowy, zintegrowany z obudową gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu, itp.) oraz sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrów skanowania, wprowadzania danych pacjenta, itp. | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| BADANIA NEUROLOGICZNE. |
| 1. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów strzałkowych, czołowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie zestawów warstw skanujących przestrzenie międzykręgowe na podstawie cech anatomicznych kręgosłupa | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Specjalne sekwencje 3D, umożliwiające uzyskanie tzw. BEZGŁOŚNEGO SKANU (typu Silent Scan lub równoważne), co najmniej w T1, T2, PD i CE-MRA. Zaoferowana funkcjonalność musi być inna niż zaoferowane i wymienione w punkcie 2.8 (załącznik 2) System redukcji hałasu. (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4. | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC lub odpowiednik), zintegrowany z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika) (podać nazwę) | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| OBRAZOWANIE DYFUZJI (DWI) |
| 1. | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 7.2.5 (załącznik 2) (np. dzięki zastosowaniu techniki tetrahedral) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Wysterowanie wszystkich trzech gradientów jednocześnie w celu zwiększenia czułości akwizycji, dla badań dyfuzji opisanych w punkcie 1 (załącznik 3) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Minimalna wartość b w DWI (wartość różna od 0) ≤20 s/mm2 (Podać wartość [s/mm2]) | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4. | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) i TRACE na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) (podać nazwę rozwiązania) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 5. | Zaoferowana sekwencja redukcji artefaktów opisana w punkcie powyżej oparta o algorytm wykorzystujący radialną akwizycję przestrzeni K (PROPELLER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 6. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). (podać nazwę) | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 7. | Specjalna aplikacja pozwalająca na analizę obrazów dyfuzyjnych uzyskanych za pomocą niskich wartości b – mapy IVIM (Intra-Voxel Incoherent Motion). (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| OBRAZOWANIE PERFUZJI (PWI). |
| 1. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu Spin Echo (FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) wykorzystująca akwizycje 3D ze zmiennym kątem odchylenia wektora magnetyzacji (flip angle), umożliwiająca co najmniej na obliczanie wartości CBF | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| BADANIA W OBSZARZE ABDOMINALNYM |
| 1. | Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np. zastosowanie techniki tetrahedral) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Wysterowanie wszystkich trzech gradientów jednocześnie w celu zwiększenia czułości akwizycji, dla badań dyfuzji opisanych w punkcie 1 (załącznik 3) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) - 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4. | Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, piersi (DISCO, TwistVIBE, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| BADANIA ORTOPEDYCZNE |
| 1. | Sekwencja wolumetryczna 3D do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie ((MAVRIC lub odpowiednik producenta) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| BADANIA MAMMOGRAFICZNE |
| 1. | Badania piersi z wykorzystaniem systemu minimum dwu-nadajnikowego RF, z automatycznym indywidualnym dla każdego pacjenta dostosowaniem mocy, fazy, amplitudy i kierunku nadawania sygnału | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Pakiet do automatycznego planowania badań mammograficznych pozwalający na eliminację artefaktów i uzyskanie homogennych obrazów z doskonałym tłumieniem tkanki tłuszczowej na podstawie automatycznie wykonywanego shimmingu w obrębie badanego obiektu (dla obu piersi jednocześnie) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW RUCHOWYCH |
| 1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych pozwalająca na uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów w matrycy min. 512x512 przy obrazowaniu minimum w następujących kontrastach: T2, T1 FLAIR, PD (Propeller lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| METODY PRZYSZPIESZENIA OBRAZOWANIA |
| 1. | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| SEKWENCJE. |
| 8.11. | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE=0 ms, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. (Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji) | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| PARAMETRY AKWIZYCJI DANYCH. |
| 1. | Maksymalna wartość FoV w osiach (x,y) ≥ 50 cm; (podać wartość [cm] | Wartość największa - 1 pkt., Wartość najmniejsza - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Maksymalna wartość FoV w osi podłużnej (z) statycznie, dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania ≥ 50 cm; (podać wartość [cm]) | Wartość największa - 2 pkt., Wartość najmniejsza - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3.. | Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,5 mm; (podać wartość [mm]) | Wartość najmniejsza - 1 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,1 mm; (podać wartość [mm]) | Wartość najmniejsza - 1 pkt., Wartość największa - 0 pkt., Pozostałe proporcjonalnie |  |
| PARAMETRY SEKWENCJI |
| 1. | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 ≤10 ms; (podać wartość [ms]) | 10 ms – 0 pkt Najmniejsza wartość – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 2,4 ms; (podać wartość [ms]) | 2,4 ms – 0 pkt Najmniejsza wartość – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 1,1 ms; (podać wartość [ms]) | 1,0 ms – 0 pkt Najmniejsza wartość – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,22 ms; (podać wartość [ms]) | 0,22 ms – 0 pkt Najmniejsza wartość – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) ≤ 0,56 ms (podać wartość) | 0,56 ms – 0 pkt Najmniejsza wartość – 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6. | Sekwencje z tzw. zerowym czasem echa TE (podać nazwę) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| KONSOLA OPERATORSKA. |
| 1. | Liczba obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256x256 bez kompresji ≥ 110 000; (podać wartość) | 110 000 – 0 pkt Największa wartość – 1 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 dla max. FoV ≥ 12 000 obrazów/s | 30 000 obrazów/s – 0 pkt Największa wartość – 3 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 3. | Analiza wolumetryczna (Inline VF lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) (podać nazwę) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| SERWER APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH |
| 1. | System śledzenia zmian nowotworowych zawierający automatyczne pomiary progresji zmiany, które dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: -CHOI -PERCIST -mRECIST (Podać) | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Dedykowana aplikacja do wizualizacji i automatycznej oceny w czasie zmian w obrębie badań głowy MR. Przy uruchomieniu aplikacji system w sposób automatyczny dokonuje rejestracji badań tego samego pacjenta. Aplikacja na podstawie automatycznej fuzji w sposób automatyczny pokazuje różnice w intensywności sygnału między dwoma seriami. Obszary o zwiększonym sygnale i obszary o zmniejszonym sygnale mają swój przypisany kolor, który jest widoczny na fuzji. Aplikacja posiada wbudowane narzędzia do segmentacji i edycji zmian w 3D. (Podać) | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty).

UWAGA:

W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

UWAGA:

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy