OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Ośrodki: 7

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (MSB)

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa (SPCSK)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin (SPSK PUM nr 1)

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Dr Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz (RSS)

Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (ŚCO SPZOZ)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, ul. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin (WSS SPZOZ)

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa (CSK MSWiA)

Opis wspólny dla wszystkich jednostek

Pełna nazwa urządzenia (typ, model): ………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………..

Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:

- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat).

- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu i przeprowadzeniu wymaganych testów odbiorczych i specjalistycznych, bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń), z instrukcją obsługi w języku polskim (wraz z dostawą), objęte, pełną 24 miesięczną gwarancją.

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera scyntygraficzna, dwugłowicowa sprzężona ze spiralnym, wielowarstwowym tomografem komputerowym (mechanicznie zespolone w jednej zintegrowanej gantry) pozwalającym na wykonywanie badań diagnostycznych i korekcję obrazów radioizotopowych (korekcja pochłaniania, rozproszenia) oraz wspólnym stołem pacjenta do wykonywania niezależnych badań: Scyntygraficznych : - planarnych (statycznych, dynamicznych i bramkowanych) - SPECT (zwykłych i bramkowanych) - WHOLE BODY Hybrydowych SPECT/CT Diagnostycznych CT | TAK |  |
|  | Długość ciągłego skanu SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali CT) | ≥159[cm] |  |
|  | Średnica apertury gantry ograniczona przez skaner CT | ≥ 70 [cm] |  |
|  | Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu). Nie dotyczy p. 25 tabeli Parametry punktowane | TAK |  |
|  | Wspólna paleta pacjenta dla modułów SPECT i CT z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem stołu≥ 200 kg | TAK |  |
|  | Po obu stronach gantry przycisk bezpieczeństwa „STOP” do natychmiastowego awaryjnego, zatrzymywania pracy skanera. | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS umożliwiający bezpieczne zakończenie pracy i zapis danych stacji akwizycyjnej oraz stacjach diagnostycznych (nie dotyczy zasilania skanera CT). Oprogramowanie antywirusowe (jeśli producent dopuszcza taką możliwość) | TAK |  |
|  | Zdalny dostęp serwisowy do serwera aplikacji, stacji akwizycyjnej i stacji diagnostycznych | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez Dostawcę wszelkich niezbędnych licencji i konfiguracji po stronie dostarczanego sprzętu niezbędnych do integracji systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, RIS, HIS. | TAK |  |
|  | Zakres obrotu obu detektorów gamma kamery wokół osi gantry ≥ 360° | TAK |  |
|  | Ustawienie detektorów modułu SPECT w taki sposób, że możliwe jest wykonanie badania pacjenta siedzącego na krześle, na dwa sposoby: jak np. w badaniu nerek. jak np. w badaniu płuc. W tym sposobie wymagana jest jednoczasowa rejestracja PA i AP pacjenta. W obu sposobach wymagana jest, niezależna dla każdego z detektorów, zdalna regulacja ich wysokości mierzonej od podłogi do środka lub dolnej krawędzi pola widzenia (np. jeden detektor wyżej, drugi niżej). | TAK |  |
|  | Sterowane elektrycznie ustawienia detektorów gammakamery do badań pacjenta na typowym łóżku szpitalnym z regulacją wysokości podpory tułowia dla pacjenta w pozycji leżącej dla pacjenta w pozycji półleżącej ( elektrycznie sterowane położenia detektora dla zapewnienia położenia równoległego detektora nad górną częścią tułowia). Oba detektory ustawione równolegle w pozycji horyzontalnej, jeden detektor obejmuje górną połowę ciała, drugi dolną połowę ciała, z możliwością niezależnej regulacji ustawienia wysokości każdego z detektorów, a także ich pochylenia w osi dłuższej łóżka szpitalnego | TAK |  |
|  | Monitor podglądu dostępny dla Operatora z obu stron gantry (prawej i lewej) – na długim rotującym wysięgniku, prezentujący między innymi: podgląd obrazu z obu detektorów parametry pozycji gantry parametry pozycji detektorów parametry pozycji stołu typ zainstalowanego kolimatora | TAK |  |
|  | Pilot/piloty dostępne z obu stron gantry oraz możliwość sterowania stołem i detektorami z poziomu sterowni. | TAK |  |
|  | Pełne użyteczne pole widzenia detektora prostokątne, bez obciętych naroży | TAK |  |
|  | Wymiary prostokątnego, użytecznego pola widzenia detektora (UFOV): | ≥ 53 x 37 [cm], podać |  |
|  | Liczba fotopowielaczy w każdym z detektorów | ≥ 59 szt., podać |  |
|  | Grubość kryształu 3/8 cala. | Tak, podać |  |
|  | Pełna cyfryzacja detektora: jeden ADC na jeden fotopowielacz. | Tak |  |
|  | Wewnętrzna geometryczna zdolność rozdzielcza (wg standardu NEMA): FWHM (UFOV) ≤ 4,0 mm FWTM (UFOV) ≤ 8,0 mm FWHM (CFOV) ≤ 4,0 mm FWTM (CFOV) ≤ 8,0 mm | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzna jednorodność pola, nie skorygowana (wg standardu NEMA): lokalna (UFOV) ≤ 3,0 % ogólna (UFOV) ≤ 4,0 % lokalna (CFOV) ≤ 2.5 % ogólna (CFOV) ≤ 3,0 % | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzna liniowość przestrzenna (wg standardu NEMA): różniczkowa (CFOV) ≤0,2 mm całkowa (CFOV) ≤ 0,5 mm różniczkowa (UFOV) ≤ 0,2 mm całkowa (UFOV) ≤ 0,7 mm | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzna energetyczna zdolność rozdzielcza (wg standardu NEMA) | ≤ 10%, podać |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna SPECT po rekonstrukcji iteracyjnej z rozproszeniem (kolimatory LEHR): centralna ≤ 6,5 mm, promieniowa ≤ 5,8 mm, styczna ≤ 5,2 mm. | Tak, podać |  |
|  | Zmienna geometria położenia detektorów, możliwość ustawienia ich pod kątem 180º | Tak |  |
|  | Zmienna geometria położenia detektorów, możliwość ustawienia ich pod kątem 90 º (np. do badań kardiologicznych SPECT). | Tak, opisać |  |
|  | Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczości (LEHR lub LEHRS) o czułości ≥ 160 cpm/ μCi – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) ( czułość systemowa w odległości 10cm przy zastosowaniu kolimatorów LEHR lub LEHRS dla 99mTc zgodnie z NEMA Standards Publication z wykorzystaniem kryształu 3/8”) | Tak |  |
|  | (Tylko dla ŚCO SPZOZ) Kolimatory niskoenergetyczne, ultra wysokiej rozdzielczości LEUHR) o rozdzielczości geometrycznej przy 10cm < 5,0 mm i rozdzielczości systemowej FWHM przy 10 cm ≤ 6,5 mm - 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) | Tak |  |
|  | (Dla SPCSK, SPSK PUM nr 1, RSS, CSK MSWiA) Kolimatory średnioenergetyczne, ME (do badań z Lu177) – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów). | Tak |  |
|  | (Dla SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, WSS SPZOZ, CSK MSWiA) Kolimatory wysokoenergetyczne HE – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów). | Tak |  |
|  | Czujniki sytuacji kolizyjnych blokujące ruchy głowic i stołu pacjenta. - zabezpieczenie pacjenta przed zetknięciem się z elementami konstrukcyjnymi podczas ich ruchu, sterowanego zarówno automatycznie jak i ręcznie. - system dotykowy zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z płaszczyzną kolimatora pokrywa całą powierzchnię pola widzenia, - o grubości nie przekraczającej 2 mm, licząc od powierzchni kolimatora. - system detekcji kolizji ciała pacjenta w podstacji bariery wiązki podczerwonej, będący częścią konstrukcyjną detektora, nie wymagający demontażu w przypadku wymiany kolimatora. | Tak |  |
|  | Wózek / wózki – jeśli wymagane do przechowywania dostarczonych kolimatorów. | Tak, podać ilość sztuk. |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od poziomu podłogi | ≥ 60 [cm] podać |  |
|  | Współczynnik pochłaniania dla ruchomego blatu stołu (dla 140 keV) | ≤ 10% |  |
|  | Uchwyty i podpórki: uchwyt do głowy (przy badaniach mózgu) uchwyt do rąk (przy badaniach SPECT i GSPECT serca) podpórki pod ramiona (przy badaniach WHOLE BODY), pod kolana zapasowy materac zestaw związanych z ochroną radiologiczną pacjenta: okulary, osłona na tarczycę, fartuch ołowiany | Tak |  |
|  | Obszar obrazowany na scyntygramie | ≥ 50 x 180 [cm], podać |  |
|  | Wykonywanie badania WHOLE BODY w trybie body contouring – odległość każdego z detektorów od ciała ≤ 2 cm (podać). Dla zapewnienia optymalnej jakości obrazowania odległość 2,0 cm liczona jest od powierzchni kolimatora (bez ewentualnych dodatkowych nakładek) do powierzchni ciała pacjenta. | Tak, podać odległość w cm |  |
|  | System bramkowania sygnałem EKG służący do wykonywania badania w trybie GATED SPECT. Wyprowadzenie kabla EKG pacjenta bezpośrednio z gniazda przyłączeniowego umieszczonego w poruszającym się blacie stołu. | Tak |  |
|  | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów 180º - odległość każdego z detektorów od ciała ≤ 2 cm (Odległość detektorów od ciała liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała) | Tak, podać odległość w cm |  |
|  | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów 90º - odległość każdego z detektorów od ciała nie może przekraczać 2 cm, a detektory stykają się wzajemnie bokami (odległość detektorów od ciała liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała) | Tak, podać odległość w cm |  |
|  | Komplet wymaganych do rutynowej kontroli jakości obrazowania: - fantomów producenta wraz elementami montażowymi dla fantomów SPECT i CT. - fantom do CT wraz z oprogramowaniem - zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi dla tomografów komputerowych. | Tak, opisać |  |
|  | Płaskie, transparentne źródło kobaltowe 57Co o wymiarach dostosowanych do wymiaru detektorów, aktywności minimum 700 MBq i niejednorodności (Integral Non –Uniformity INU ) < 3,2%. Po uzyskaniu przez Zakład zgody od PAA | Tak, podać |  |
|  | Akwizycja spiralna wielowarstwowa, detektor wielorzędowy | Tak |  |
|  | Moc generatora (maksymalna) | ≥ 50 kW, podać |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych | ≥130 kV, podać |  |
|  | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych | ≤ 80 kV, podać |  |
|  | Minimalny prąd anody lampy rtg | ≤ 30mA, podać |  |
|  | Maksymalny prąd anody lampy rtg | ≥ 300mA, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg. [kHU/min] | 800 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy rtg. | ≥5 MHU |  |
|  | Możliwość redukcji dawki co najmniej o 50% udokumentowana w danych producenta (podać nazwę aplikacji) | Tak, podać |  |
|  | Dedykowany pakiet pediatryczny (tj. system multimedialny na monitorze przy gantry) | Tak, opisać |  |
|  | Liczba submilimetrowych warstw zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu (360º) dla min.16 warstw | ≥16 |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy do akwizycji w trybie 16-warstwowym spiralnym ≤ 0,625mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość minimalna warstwy po rekonstrukcji dostępna w akwizycji spiralnej ≤ 0,625 mm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne dostępne pole widzenia (FOV) ≥ 50cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne rekonstruowane pole widzenia (FOV) stosowane do korekcji pochłaniania równe aperturze gantry oferowanego skanera CT, tj. ≥ 70 cm | Tak, podać |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) przy wielowarstwowej akwizycji spiralnej układu lampa rtg-detektor ≤ 0,5 sek. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas trwania ciągłego spiralnego skanu wielowarstwowego ≥ 100 s (minimum dla 16 warstw) | Tak, podać |  |
|  | Długość spiralnego pojedynczego skanu wielowarstwowego ≥ 155 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość skanu przeglądowego ≥ 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna), zmierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym, przy 2 % MTF, ≥ 15,0 lp/cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa, mierzona dla fantomu CATHPAN o średnicy 20 cm, przy warstwie 10 mm, dla różnicy kontrastu 3 HU, przy napięciach z zakresu 130-140 kV i prądzie nie większym niż 120 mA ≤ 5 mm (Podać parametry skanu). | Tak, podać |  |
|  | Detektory gammakamery SPECT nieruchome podczas badania CT | Tak |  |
|  | Algorytm iteracyjny do redukcji artefaktów pochodzenia metalowego – niezbędny do pozyskiwania wiarygodnych obrazów TK w przypadku pacjentów z endoprotezami, implantami oraz przeprowadzania prawidłowej korekcji pochłaniania (AC). Podać nazwę licencji, załączyć przykładowe obrazy. | Tak, podać |  |
|  | System akwizycyjny wraz z oprogramowaniem obsługujący moduły SPECT i CT, umożliwiający wykonywanie scyntygraficznych badań: planarnych (statycznych, dynamicznych), SPECT, bramkowanych GSPECT , WHOLE BODY oraz badań spiralnych SPECT/CT i CT: - akwizycję - przeglądanie wyników rekonstrukcja badań (FBP, OSEM2D, OSEM3D, z narzędziami do korekcji rozproszenia i pochłaniania realizowana na stacji akwizycyjnej lub na platformie opisowej | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM z obsługą poniższych klas: DICOM Send/Query/Receive - DICOM Modality Worklist - otrzymywanie listy roboczej (Załączyć Dicom Conformance Statement potwierdzający spełnienie powyższej funkcjonalności - dopuszczalna wersja elektroniczna i angielskojęzyczna) | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD w formacie DICOM 3.0, wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań. Wysokowydajna sieciowa kolorowa drukarka laserowa. | Tak |  |
|  | Robot do nagrywania badań na płytach wraz z oprogramowaniem i integracją z systemami wskazanymi przez zamawiającego. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do testów QC i oceny ich wyników, w tym oprogramowanie do ilościowej oceny wyników testów kontroli jakości pracy aparatu zgodnych z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Oprogramowanie do oceny wychwytu radioznacznika (99mTc, 111In, 123I, 131I, 67Ga, 177Lu, 153Sm), w celu uzyskania wyników ilościowych: SUV oraz mBq/ml. System ma umożliwiać realizację pomiarów przy najniższych zaoferowanych wartości TK: natężenia prądu [mA] i napięć [kV] (opisać). | Tak |  |
|  | (Dla MSB - 3 komplety, SPC SK – 3 komplety, SPSK PUM nr 1– 3 komplety, RSS – 2 komplety, ŚCO SPZOZ – 2 komplety, CSK MSWiA – 3 komplety (stosownie do wymagań indywidualnych ośrodka) stanowisk lekarskich do przeglądu i opracowywania badań stanowiących stacje diagnostyczne pracujące w oparciu o serwer aplikacyjny w architekturze klient serwer. | Tak |  |
|  | (Dla SPC SK, RSS, CSK MSWiA) – Dostawa nowego serwera aplikacyjnego (Dla MSB, SPSK PUM nr 1, ŚCO SPZOZ) - Adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań sprzętowych. W przypadku wykorzystania istniejącego serwera aplikacyjnego, możliwość wykorzystania licencji aplikacji posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do liczby podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Stanowisko lekarskie: konsola kliencka serwera aplikacyjnego, każde wyposażone w: 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla stanowisk diagnostycznych (w tym wymogi dla CT) 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 19” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 Komputer PC, wyposażony w: min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 250 GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows lub równoważny. | Tak, Opisać rozwiązanie |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) System umożliwijący automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS (w przypadku integracji z systemem PACS). | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/kardiologiczna. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stanowiska lekarskiego monitorów diagnostycznych | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych SPECT/CT, CT, MR, PET/CT. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Prezentacje Cine | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Automatyczne i ręczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego w badaniach CT | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Automatyczne i ręczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w narządach miąższowych, w tym w wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i jej objętości. Licencja bezterminowa dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | Tak, opisać rozwiązanie |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. Licencja bezterminowa dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | Tak, opisać rozwiązanie |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Pakiet oprogramowania do badań SPECT, realizujący poniższe funkcjonalności. Przetwarzanie badań poszczególnych organów (Organ Based Processing): Cardiac Planar Gated Blood Pool, Shunt Analysis, Analiza płuc, Analiza tarczycy, Analiza przytarczyc, Analiza nerek, Analiza opróżniania żołądka, Analizy wątrobowo-żółciowe Licencja bezterminowa dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Pakiet kardiologiczny do analizy badań SPECT oraz bramkowanych, zawierający: możliwość oceny perfuzji mięśnia sercowego określanie parametrów funkcyjnych serca, takich jak: objętość lewej komory, frakcja wyrzutowa, lokalne pogrubienie ściany, ruchomość, kurczliwość, dyssynchronia - program typu Corridor/QGS/QPS. możliwość tworzenia drzewa wieńcowego z badania angioCT do prezentacji fuzji z uwapnieniem tętnic fuzja badania perfuzyjnego SPECT/gSPECT oraz jej parametrów (kurczliwości, grubienia) i badania koronarograficznego oraz uwapnienia naczyń na obrazach 2D i 3D Licencja bezterminowa dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. | Tak, opisać rozwiązanie |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Pakiet oprogramowania do badań neurologicznych SPECT realizującego poniższe funkcjonalności: porównywanie anatomii badania z bazą danych wraz z możliwością fuzji (w tym MR). automatyczne wyznaczanie korelacji danego badania z badaniem referencyjnym w celu szybkiego wyznaczenia obszarów nieprawidłowych. wbudowane w pakiet bazy danych z badaniami referencyjnymi dla znaczników HMPAO oraz ECD z podziałem na grupy wiekowe. Licencja bezterminowa dla 1 jednoczesnego użytkownika. | Tak, Podać nazwę oprogramowania |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR zmiana okna wyświetlania biblioteka układów wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie Licencja dla min. 2 jednoczesnych użytkowników. | Tak |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Stacje diagnostyczne - każde wyposażone w: 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 19” i rozdzielczości nie mniejszej 1 megapikseli zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla stanowisk diagnostycznych. Serwer SPECT/CT (stacja główna): Komputer PC, min. 2.93 GHz Pamięć 12 GB, dysk twardy min. 300 GB Kompatybilność oferowanych stacji z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami gammakamery SPECT w zakresie wymiany badań | Tak, Opisać rozwiązanie |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Pakiet do analizy objętościowej do obrazowania zmian nowotworowych dla badań SPECT-CT - Przeglądanie obrazów SPECT- CT w formacie DICOM, włączając wyświetlanie fuzji obrazów dla zarejestrowanych serii danych. - Standardowe narzędzia do przeglądania obrazów, takie jak: skorelowane kursory, ilościowa tablica kolorów i interaktywna wartość pikseli. - Domyślnie zdefiniowane okna dla obrazów CT - Maskowanie wolumenów zainteresowania 3D - Wyświetlanie obrazów CT w trybie Maximum Intensity Projections (MIP) - Generowanie i prezentacja MIP dla badań SPECT całego ciała i badań statycznych SPECT - Reorientacja 3D wolumenu danych obrazowych - Analiza i wizualizacja regionów zainteresowania ROI 3D - Analiza i wizualizacja wolumenów zainteresowania VOI 3D - obliczanie ilości zliczeń dla SPECT - Edycja atrybutów tagów DICOM - Możliwość prezentacji dwóch badań SPECT-CT równolegle. (Liczba licencji min 3 ) | Tak, podać |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Narzędzia do fuzji obrazów SPECT, PET, CT, MR (2 modalności) - techniką automatyczną i manualną (Liczba licencji min 3 ) | Tak, podać |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Oprogramowanie kliniczne dla organów, w tym funkcje: - Oznaczanie filtracji kłębkowej nerek (GFR) - Przepływ plazmy przez nerki (ERPF) - Badanie nerki przeszczepionej - Analiza badań wentylacyjnych i perfuzyjnych płuc - Analiza badań tarczycy - Badania SPECT - Badanie metodą pierwszego przejścia, analiza przecieków L-P - Bramkowana pula krwi - Ocena ilościowa opróżniania żołądka i czynności przełyku - Analiza badania przytarczyc (badanie subtrakcyjne, dwufazowe) (Liczba licencji min 3 ) | Tak, podać |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Oprogramowanie kardiologiczne Dedykowany pakiet kardiologiczny typu: Cedars-Sinai lub Corridor - z funkcjami perfuzja, funkcja, pula krwi wraz z normatywnymi bazami danych dla algorytmu FBP oraz oferowanego algorytmu iteracyjnego OSEM 3D w badaniu wysiłkowym i spoczynkowym SPECT )- licencja dla 1 stacji | Tak, podać |  |
|  | (Tylko dla WSS SPZOZ) Oprogramowanie pozwalające na skrócenie do 50% czasu badania całego ciała i statycznych badań planarnych oraz SPECT, przy zachowaniu porównywalnych parametrów jakościowych badania, (Liczba licencji min 3 ) | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej adaptowanego pomieszczenia. Zamawiający informuje, że wszelkie uszkodzenia oraz braki związane z montażem urządzenia Wykonawca musi odtworzyć i doprowadzić do stanu pierwotnego. | Tak |  |
|  | Instalacja skanera SPECT/CT w zaadaptowanych pomieszczeniach | Tak |  |
|  | Dostarczenie wytycznych (indywidualnych dedykowanych dla poszczególnych placówek dostosowanych do indywidualnych potrzeb) producenta w zakresie adaptacji pomieszczeń i systemów na potrzeby pracowni SPECT/CT. Projekt ochrony radiologicznej – dostarczenie przed instalacją urządzenia. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt testów akceptacyjnych po montażu aparatu. | Tak |  |
|  | ( Dla MSB, SPC SK, ŚCO SPZOZ, CSK MSWiA) Demontaż i utylizacja gamma kamery wymienianej na nową | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na koszt własny przeglądów technicznych i wymaganych testów specjalistycznych (zgodnych z Dz.U. z 2017 r. poz 884 i Dz.U. z 2015r poz. 2040) przez cały okres trwania gwarancji | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi do skanera SPECT/CT, stacji akwizycyjnej, stacji diagnostycznych w języku polskim - dostarczone z urządzeniami. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi gammakamery w terminach uzgodnionych z Zamawiającym – min. 10 dni roboczych w określonym miesiącu. | Tak |  |
|  | Instruktaż obsługowy obejmujący: obsługę skanera i podstawowe oprogramowanie SPECT/CT dla personelu technicznego i narzędzia do kalibracji i kontroli jakości dla fizyka, zakończone przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Instruktaż obsługowy dot. platformy opisowej dla personelu medycznego, zakończony przed protokołem odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP. | Tak |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji aparatu (gwarancja obejmuje także wykonanie testów specjalistycznych wykonywanych przez certyfikowane laboratorium w okresie jej trwania) min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze) max 24 godzin, 2 dni na naprawę nie wymagającej części zamiennych, 5 dni roboczych- gdy wymagane są części | Tak, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna skutkująca przestojem aparatu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | Tak |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak, podać |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego min. 10 lat (na komponenty IT 5 lat) | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.

2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w oryginalnych materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim, a w języku polskim w oryginale lub tłumaczeniu poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty. Wykonawca musi w kolumnie PARAMETR OFEROWANY wskazać dokument i jego stronę potwierdzający deklarowany parametr, a w dokumencie producenta podkreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę.

5. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametry jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.

6. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta (Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia oryginalnego, wymaganego przez Zamawiającego, potwierdzenia producenta w wymaganym terminie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych przez wymóg wskazania parametru/cechy w aparacie demo (dotyczy aparatu rentgenowskiego) lub pracującym na terenie Polski/EU