załącznik nr 2b  do oferty

postępowanie znak:  ZZP-174/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

Gamma kamera SPECT – CT w liczbie 7 sztuk

PARAMETRY OCENIANE

Uwaga:

Brak odpowiedzi w kolumnie „Wartość oferowana” będzie oceniony na 0 punktów.

| L.P. | Parametry | Ocena | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość ciągłego skanu SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali CT) ≥159[cm] | > 159 cm – 1 pkt ≤ 159 cm - 0 pkt |  |
|  | Odległość detektorów od gantry zapewniająca optymalne ustawienie łóżka szpitalnego z pacjentem do badania z wykorzystaniem obu detektorów. Odległość zmierzona od środka powierzchni pola widzenia detektora FOV do czoła przedniej obudowy gantry nie mniejsza niż 70cm | <70 cm – 0 pkt. ≥70 cm – 1 pkt. |  |
|  | Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym < 80º | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |  |
|  | Automatyczny System przechowywania kolimatorów w szufladach stołu pacjenta (dla min. 2 par kolimatorów Low Energy lub Medium Energy) – zintegrowany ze skanerem, | Tak = 2pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od poziomu podłogi ≤ 60 cm, | 0 pkt - wartość największa 1 pkt - wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie* |  |
|  | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów < 80º. W orbicie izocentrycznej odległość każdego z detektorów od ciała nie może przekraczać 2 cm a detektory stykają się wzajemnie bokami. Podać odległość w cm. | Tak = 1 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg. [kHU/min] 800 kHU/min | 800 kHU/min - 0 >800 kHU/min - 1 |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy rtg. ≥5 MHU | 5 MHU/min – 0 > 5MHU/min - 1 |  |
|  | Długość spiralnego pojedynczego (ciągłego) skanu przeglądowego (topogramu – wykorzystywanego do modulacji dawki) ≥ 159 cm | ≤ 159 cm - 0 pkt > 159 cm – 1 pkt |  |
|  | Zakres zmienności pitch, minimum 0,6 ÷1,5 lub większy | wartość zakresu najszersza -1 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość zastosowania algorytmu do redukcji artefaktów pochodzenia metalowego do korekcji pochłaniania w rozszerzonym polu widzenia ( do 70 cm). Załączyć materiały producent lub, fragment instrukcji obsługi) | Tak - 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, w danej projekcji - jednoczesna modulacja kątowa oraz wzdłużna (oś z), bez konieczności wykonywania dodatkowych ekspozycji – dopuszczona modulacja w oparciu o topogram. | Modulacja w czasie rzeczywistym – 1 pkt Modulacja w oparciu o topogram – 0 pkt |  |
|  | Jeden komputer ze wspólnym interfejsem użytkownika, sterujący procesem akwizycji badań SPECT i CT, pozwalający na prezentację badań SPECT i CT , monitor do zastosowań medycznych, o przekątnej ekranu ≥ 23”, bądź 2 monitory po min. 19’’, z twardym dyskiem lub dyskami o łącznej pojemności fizycznej min. 1 TB. | Stacja 1-monitorowa – 0 pkt. Stacja 2-monitorowa o przekątnej ekranu ≥ 23” – 1 pkt. Łączna pojemność dysku/dysków 1TB - 0 pkt Łączna pojemność dysku/dysków – 2TB – 1 pkt |  |
|  | Komputer rekonstrukcyjny do przeprowadzania rekonstrukcji SPECT wysoko rozdzielczego obrazowania kości. Rekonstrukcja SPECT bazująca na danych z CT po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU (tkanka kostna zbita, tkanka kostna gąbczasta, tkanka tłuszczowa, tkanki miękkie, powietrze - płuca, metal) w celu rekonstrukcji zliczeń SPECT na poziomie woksela. Minimalna rozdzielczość objętościowa po w/w rekonstrukcji na średnim poziomie zliczeń (12mln) ≤ 3,0mm, a przy minimalnej liczbie zliczeń min 8 mln ≤ 3,5mm. Podać nazwę licencji, załączyć oryginalne materiały producenta odnośnie tej rekonstrukcji oraz minimum 2 publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna forma w języku angielskim) | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |
|  | Narzędzie do korekty dokładności pomiarów ilościowych w wyniku wydłużonego czasu martwego i przesunięcia piku energetycznego w trakcie akwizycji badań o bardzo dużej szybkości zliczeń z wykorzystaniem wysokoenergetycznych radioznaczników takich jak I131 czy Lu177. Podać nazwę licencji / metodę korekty. | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |
|  | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego: obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 liczba procesorów: min 2 pamięć RAM: min. 96 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub 10 pojemność macierzy: min. 3TB redundantne zasilanie typu Hot-plug napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 24 000 warstw, możliwość obsłużenia co najmniej 7 stanowisk lekarskich Opisać zaoferowane rozwiązanie | 7 stanowisk – 0 pkt Dodatkowe co najmniej 2 stanowiska – 1 pkt pojemność macierzy: min. 3TB – 0 pkt pojemność macierzy: min. 15TB – 4 pkt |  |
|  | Automatyczne i ręczne numerowanie kręgów kręgosłupa oraz żeber w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR Opisać rozwiązanie | Ręczne - 0 pkt. Automatyczne - 2 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Opisać rozwiązanie | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt |  |
|  | Aplikacja do analizy badań SPECT, PET, CT, zawierająca: możliwość automatycznego porównywania co najmniej dwóch badań SPECT lub PET/CT tego samego pacjenta. analiza ilościowa zmian wychwytu w miejscach patologicznych. analiza wolumetryczna regionów zainteresowania: wyznaczanie objętości, odchylenia standardowego oraz wartości średniej i maksymalnej wychwytu Automatyczna segmentacja SPECT/PET/CT , tworzenie konturów, definiowanie VOI Licencja dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. Opisać rozwiązanie | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania całkowitego i standardowego wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Scoring) w badaniach CT wraz z systemem/-mi wymaganymi do wykonania badania Licencja bezterminowa dla min. 1 jednoczesnego użytkownika. Podać ilość licencji. | Nie-0 pkt Tak-2 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieku naczyniowego (Coronary Age) na podstawie danych z badań klinicznych MESA. Licencja bezterminowa dla 1 jednoczesnego użytkownika. Podać ilość licencji. | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do dozymetrii w radioterapii wewnętrznej systemowej i selektywnej (tj. SIRT), umożliwiające obliczenia rozkładu dawki metodami: specyficznymi dla pacjenta (np. metoda Voxel S) oraz w oparciu o fantom, z zaimplementowanymi metodami obliczeniowymi IDAC-Dose 2.1. Oprogramowanie do dozymetrii wewnętrznej powinno umożliwić wyznaczenie dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego (w jednostkach mSv- miliSivertach) w organach i guzach pacjenta, po podaniu następujących radioizotopów: technetu Tc99m, jodu I131, itru Y90, lutetu L177 i renu Re186. Oprogramowanie powinno umożliwić obliczenia dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego w wybranych tkankach pacjenta na podstawie serii badań planarnych Whole Body oraz SPECT/CT (tzw. dozymetria 3D, hybrydowa). Oprogramowanie można zainstalować na systemach użytkownika. | Nie – 0 pkt. Tak – 3 pkt. |  |
|  | Pakiet oprogramowania do badań neurologicznych SPECT realizującego poniższe funkcjonalności: subtrakcja dwóch badań analiza badania dopaminergicznego układu receptorowego. Licencja bezterminowa dla 1 jednoczesnego użytkownika. Podać nazwę oprogramowania | Nie – 0 Tak - 1 |  |

Definicja skrótu: „Pozostałe proporcjonalnie*” – oznacza: „Wartości pośrednie proporcjonalnie do różnicy między najkorzystniejszą wartością parametru i najmniej korzystną wartością parametru”

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to: 39 pkt.

…………………………., dnia ……………                              ………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty).

- W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

- Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne