załącznik nr 2  do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 190/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wyposażenie dodatkowe dla wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych (min 10 szt.) | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego stosowania klinów i osłon | Tak |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 4D CBCT | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera dodatkowy system chłodzenia akceleratora oparty na klimakonwektorze w części technicznej akceleratora | Tak, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator wyposażony w system do realizacji technik typu gating w trybie na wstrzymanym oddechu | Tak, podać |  |
|  | Konfiguracja systemu dla technik bramkowanych zapewnia możliwość jednoczasowego zastosowania techniki na co najmniej dwóch akceleratorach | Tak |  |
|  | Konfiguracja systemu dla technik bramkowanych zapewnia możliwość zastosowania podczas badania CT do planowania leczenia | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system do realizacji technik dozymetrycznych in-vivo | Tak, podać |  |
|  | System dozymetrii in vivo w technologii detektorów półprzewodnikowych | Tak, podać |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu in vivo zapewniaj jednoczesny pomiar dla co najmniej pięciu punktów | Tak, podać |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu dozymetrii in vivo, zapewnia możliwość niezależnego pomiaru na posiadanych akceleratorach w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów do kontroli akceleratora (z uwzględnieniem dodatkowych wkładek dla fantomu CIRS posiadanego przez Zamawiającego dla gęstości masywnej kości ok. 2,2 g/cm3 i wkładki tytanowej) wraz z trzema adapterami dla wiązek FFF oraz komorą jonizacyjną typu semiflex o objętości ok. 0,125cm3, matrycą o ok. 1500 komorach pomiarowych do analizy rozkładu dawki 2D i 3D wraz z niezbędnym okablowaniem do uruchomienia systemu dozymetrii pomiędzy bunkrem a sterownią. | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator wyposażony w system unieruchomień dla obszaru klatki piersiowej - 4 szt. | Tak, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator wyposażony w system unieruchomień dla obszaru głowy - 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator wyposażony w dwa komplety do kompresji brzusznej dla technik stereotaktycznych, kompatybilny z posiadanym systemem unieruchomień | Tak, podać |  |
|  | Zestawy unieruchomień wyposażone w uchwyty zapewniające możliwość przechowywania na ścianie pomieszczenia terapeutycznego | Tak |  |
|  | System planowania leczenia dla technik radioterapeutycznych |
|  | Stacja fizyczna do planowania leczenia dla technik 3D, IMRT oraz VMAT/RapidArc (z funkcją obliczania rozkładu dawki ) – 2 szt. | Tak |  |
|  | Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT | Tak |  |
|  | Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych dla dwóch oferowanych stacji planowania leczenia | Tak |  |
|  | Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, dla dwóch oferowanych stacji planowania leczenia | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia biblioteki planów leczenia | Tak |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D oraz 3D na dwóch oferowanych fizycznych stacjach planowania leczenia | Tak |  |
|  | Funkcja planowania i optymalizacji dawki z wykorzystaniem funkcji narządów równoległych i szeregowych dla optymalizatora | Tak |  |
|  | Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial Optimization) | Tak |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na dwóch oferowanych stacjach planowania leczenia | Tak |  |
|  | Tworzenie obrazów DRR dla zaplanowanych wiązek terapeutycznych | Tak |  |
|  | Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia na dwóch oferowanych stacjach planowania leczenia | Tak |  |
|  | Funkcjonalność sumowania planów dla wiązek fotonowych i elektronowych | Tak |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych z i bez filtra spłaszczającego, emitowanych przez oferowany akcelerator, uwzględniający brak rozpraszania wstecznego od tkanek/obszarów o niskiej gęstości, dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT (typu dMLC/Sliding Window) oraz łukowych IMRT typu VMAT/RapidArc, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | Tak |  |
|  | Zaawansowany algorytm obliczania dawki dla techniki radioterapii 3D (typu CCC lub AAA) | Tak |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla fotonowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach Monte Carlo, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | Tak |  |
|  | Algorytm obliczeniowy dla elektronowych wiązek terapeutycznych, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach Monte Carlo, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | Tak |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik dynamicznych IMRT, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia lub niezależne oprogramowanie działające na trzech dodatkowych stacjach planowania leczenia | Tak |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik łukowych IMRT typu VMAT, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | Tak |  |
|  | Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na oferowanych akceleratorach | Tak |  |
|  | Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu obejmuje niezbędne wyposażenie komputerowe i programowe dla wszystkich oferowanych stacji planowania leczenia spełniające wymogi producenta systemu planowania | Tak |  |
|  | Stacje robocze do konturowania struktur anatomicznych – 2 stacje | Tak |  |
|  | Narzędzia do konturowania struktur anatomicznych - manualne oraz automatyczne | Tak |  |
|  | Obsługa badań w standardzie DICOM (CT, MR, PET) | Tak |  |
|  | Funkcjonalność fuzji obrazów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, PET/TK z wykorzystaniem obrazów dla różnych faz oddechowych 4D (konturowanie na wybranej fazie oddechowej, obliczanie serii Minimum Intensity Projection, Maximum Intensity Projection i Mean Intensity Projection) dla wszystkich oferowanych stacji do konturowania. | Tak |  |
|  | Ocena planu terapeutycznego dla wszystkich oferowanych stacji do konturowania. | Tak |  |
|  | Oferowany system zapewnia pełną integrację w posiadanej linii terapeutycznej | Tak |  |
|  | System zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wyposażenie dodatkowe dla wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra spłaszczającego FFF | Tak, podać |  |
|  | System świateł ostrzegawczych | Tak, podać |  |
|  | System wyposażony w zintegrowany system dozymetrii portalowej | Tak |  |
|  | Możliwość wyliczenia i automatycznej korekcji ułożenia pacjenta na podstawie dwóch obrazów EPID | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru dawki 2D za pomocą panelu EPID bez pacjenta | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru i rekonstrukcji dawki 3D za pomocą panelu EPID bez pacjenta | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej 2D (po przejściu przez pacjenta) | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i zarządzania i konsolą akceleratora | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera zewnętrzny system chłodzenia akceleratora typu chiller | Tak, podać |  |
|  | Akcelerator zawiera zestaw unieruchomień do napromieniania w obszarach głowy i szyi, klatki piersiowej oraz miednicy | Tak, podać |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wyposażenie dodatkowe dla wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 10MV bez filtra spłaszczającego FFF | Tak, podać |  |
|  | System świateł ostrzegawczych | Tak, podać |  |
|  | System wyposażony w zintegrowany system dozymetrii portalowej | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru dawki 2D za pomocą panelu EPID bez pacjenta | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru i rekonstrukcji dawki 3D za pomocą panelu EPID bez pacjenta | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej 2D (po przejściu przez pacjenta) | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość rekonstrukcji dawki 3D na podstawie pomiaru za pomocą panelu EPID dawki wyjściowej (po przejściu przez pacjenta) | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość automatycznej analizy dawki EPID 2D i 3D względem dawki 2D i 3D obliczonej dla planu leczenia | Tak |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 4D CBCT | Tak, podać |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera zewnętrzny system chłodzenia akceleratora typu chiller | Tak, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada zewnętrzny system kontroli dozymetrycznej do testów codziennych w radioterapii, gdzie detektorami są komory jonizacyjne lub detektory półprzewodnikowe. | Tak |  |
|  | Oferent dokona modyfikacji komputerowego systemu planowania leczenia Monaco, posiadanego przez Zamawiającego, poprzez dostarczenie brakującej licencji VMAT, która pozwoli na wykorzystanie w pełni wszystkich możliwości terapeutycznych oferowanego akceleratora. | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator zapewnia zgodność jakości wiązki dla energii 6 MV i 10MV, dla trybu z filtrem spłaszczającym oraz dla trybu bez filtra spłaszczającego | Tak |  |
|  | Oferent dostarczy dodatkową stację komputerową na potrzeby instalacji systemu zarządzania i nadzoru radioterapii w sterowni akceleratora. | Tak |  |
|  | Oferent dostarczy 12 szkoleń ESTRO lub równoważnych dla 6 lekarzy radioterapeutów i 6 fizyków, zatrudnionych Zakładzie Radioterapii Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy osoby, które wezmą udział w szkoleniach oraz tematykę szkolenia. | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada komputerowy system nadzoru nad testami kontroli jakości w radioterapii | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Część wspólna dla Warszawy, Kielc i Opola

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji | podać |  |
|  | Wymagane energie fotonowe z filtrem spłaszczającym, trzy spośród wymienionych: 4MV, 6MV, 10 MV, 15MV i 18MV do ustalenia z Zamawiającym | Tak |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV i 10 MV z filtrem spłaszczającym ≥500 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV i 10 MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV i18 MV z filtrem spłaszczającym ≥600 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 15MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 4MV z filtrem spłaszczającym ≥200 MU/min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji mocy dawki | Tak |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki | Tak |  |
|  | Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° | Tak, podać |  |
|  | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV bez filtra spłaszczającego FFF | Tak |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min | Tak, podać |  |
|  | System antykolizyjny | Tak |  |
|  | Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej z dwóch laserów bocznych i strzałkowego) | Tak |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | Tak |  |
|  | Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne jak z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | Tak |  |
|  | Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej | Tak |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° | Tak, podać |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1mm | Tak, podać |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 150kg w pozycji terapeutycznej | Tak, podać |  |
|  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości |
|  | Liczba listków kolimatora MLC: = 160 | Tak, podać |  |
|  | Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 cm (dla pełnego pola terapeutycznego) | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥12 cm | Tak, podać |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki promieniowania | Tak |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1 mm | Tak, podać |  |
|  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm (w odległości izocentrum) | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach nie wysuniętych w trybie terapeutycznym ≥15 cm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC – min. 2,5cm/s | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: < 0,5% | Tak, podać |  |
|  | Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |
|  | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | Tak |  |
|  | Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | Tak |  |
|  | Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | Tak |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | Tak |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), | Tak |  |
|  | System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | Tak |  |
|  | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego | Tak |  |
|  | Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem wymaganych energii | Tak |  |
|  | Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: ≥41x41cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z oferowanego systemu planowania teleradioterapii | Tak |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) |
|  | Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV | Tak |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora | Tak |  |
|  | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (CBCT) | Tak |  |
|  | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania śródfrakcyjnego | Tak |  |
|  | System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu amorficznego | Tak |  |
|  | Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła do osi wiązki terapeutycznej akceleratora | Tak |  |
|  | System IGRT realizuje funkcję obrazowania radiograficznego | Tak |  |
|  | System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra | Tak |  |
|  | Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | Tak |  |
|  | Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki kilowoltowej | Tak |  |
|  | Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na obrazowanie tkanek miękkich | Tak |  |
|  | Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT | Tak |  |
|  | Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do systemu sterowania akceleratorem | Tak |  |
|  | Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej | Tak |  |
|  | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania 4D CBCT | Tak |  |
|  | Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT) – min. 20cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i zarządzania i konsolą akceleratora | Tak |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 2D, 3D | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system zabezpieczania sieciowego typu UPS, zabezpieczający przed nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania. | Tak, podać |  |
|  | System audio-video (oparty na minimum 3 kamerach, w tym jedna kamera centralna z możliwością sterowania ze sterowni akceleratora w zakresie zoom i obrót) umożliwiający dwustronną komunikację głosową z pacjentem oraz obserwację | Tak |  |
|  | Akcelerator zawiera zestaw fantomów do kontroli codziennej akceleratora | Tak, podać |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera dodatkowy system chłodzenia akceleratora oparty na klimakonwektorze w części technicznej akceleratora | Tak, podać |  |
|  | Pełna integracja oferowanego akceleratora z istniejącą linią terapeutyczną. | Tak |  |
|  | Integracja z używanym u Zamawiającego systemem archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia pacjenta na podstawie implementowanych znaczników | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację konformalnych technik leczenia w sposób identyczny jak w przypadku akceleratorów wykorzystywanych klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik IMRT w sposób identyczny jak w przypadku akceleratorów wykorzystywanych klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik VMAT w sposób identyczny jak w przypadku akceleratorów wykorzystywanych klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator zapewnia pełną zgodność w zakresie geometrii wiązek z akceleratorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator zapewnia pełną zgodność w zakresie parametrów dozymetrycznych wiązek z akceleratorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Koszty eksploatacji |
|  | zabezpieczenie i ewentualne naprawy drogi transportu przedmiotu oferty do miejsca instalacji | Tak |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | Tak |  |
|  | wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | Tak |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Wykonanie projektu usytuowania poszczególnych elementów przedmiotu oferty we wskazanych pomieszczeniach, oraz projektu radiologicznego osłon stałych bunkra akceleratora. | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego obsługującego oferowany system do Radioterapii w zakresie jego kompetencji | Tak |  |
|  | Szkolenie pracownika Zamawiającego na pierwszy stopień - dot. ośrodka w Opolu, oraz kolejny poziom - dot. ośrodka w Warszawie, w zakresie obsługi serwisowej oferowanych systemów wysokoenergetycznego cyfrowego przyspieszacza liniowego potwierdzonej stosownym certyfikatem (pracownik WIM posiada certyfikat z pierwszego poziomu szkolenia) | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator dostosowany pod względem dozymetrycznym oraz geometrycznym do akceleratorów wykorzystywanych klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferent zapewnia wykonanie pomiarów dozymetrycznych, modelu matematycznego/dozymetrycznego akceleratora dla systemów planowania leczenia wykorzystywanych przez Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Oryginalna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku angielskim a w przypadku braku, w języku producenta przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wykaz DOSTAWCÓW części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych do przedmiotu oferty: | Tak, podać |  |
|  | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu oferty: | Tak, podać |  |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | Tak |  |
|  | Warunki serwisowe |
|  | zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora | Tak |  |
|  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | Tak, podać |  |
|  | czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | Tak, podać |  |
|  | godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |
|  | Wszelkie prace instalacyjne w tym przygotowanie stosownej infrastruktury pomieszczeń instalacji przedmiotu umowy, a wynikające z wymogów instalacyjnych i funkcjonalnych przedmiotu umowy, będą prowadzone zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej | Tak |  |
|  | Wszelkie prace instalacyjne i adaptacyjne będą prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym | Tak |  |
|  | Okres gwarancji |
|  | Okres gwarancji – minimum. 36 miesięcy, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem zdawczo - odbiorczym | Tak |  |
|  | czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) | Tak, podać w „%” |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne