. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz znak: ZZP-146/17, na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

akcelerator liniowy wysokoenergetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość „Łącznie” wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60% w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| Dostawa montaż i utylizacja starego urządzenia, instalacja i uruchomienie nowej aparatury |  |  | -zł |
| adaptacja pomieszczeń |  |  | -zł |
| szkolenia pracowników | 20 |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert: 40 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ i OWU.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ i OWU..

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ i OWU..

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 146/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 146/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem zarządzania ARIA |
|  | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 6 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 15 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 15MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 6 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 6MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥1400 MU/min | TAK |  |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Odległość SAD = 100cm | TAK |  |
|  | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0.2cm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia i kolimatora): ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu): ≤ 1,5 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia: 360 o (± 180o ) | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu ramienia: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0 do 350° / min | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu kolimatora: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Odległość pomiędzy kolimatorem MLC z zamontowanym uchwytem akcesoriów, a izocentrum ( 30 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: ( 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) | TAK |  |
|  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |
|  | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
|  | Optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |
|  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |
|  | Działo elektronowe oddzielne od sekcji przyspieszającej | TAK |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i Y | TAK |  |
|  | Filtry klinowe – fizyczne (wkładane lub zmotoryzowane). Zakres kątów łamiących klinów 15( - 60( | TAK |  |
|  | Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min 25 szt.) | TAK |  |
|  | Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego stosowania klinów i osłon | TAK |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Przesuwanie blatu stołu w osiach X, Y i Z | TAK |  |
|  | Rotacja podłogi stołu w zakresie co najmniej ±95º | TAK |  |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,3° | TAK |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5mm | TAK |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 150kg | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja współrzędnych X, Y i Z na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu | TAK |  |
|  | Wyposażenie akceleratora |
|  | Komplet centratorów laserowych (szt. 3). | TAK |  |
|  | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo | TAK |  |
|  | Monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |
|  | Mechaniczny front pointer | TAK |  |
|  | Kolimator wielolistkowy |
|  | Liczba listków | ≥ 120 |  |
|  | Liczba banków listków w kolimatorze | 2 |  |
|  | Liczba listków w banku | ≥ 60 |  |
|  | Maksymalne pole ograniczane kolimatorem MLC | ≥ 40 cm x 40 cm |  |
|  | Szerokości wszystkich listków w izocentrum ≤1cm | TAK |  |
|  | Realizacja planów leczenia statycznych i techniką łuku konformalnego, IMRT typu „Sliding Window" oraz VMAT typu RapidArc | TAK |  |
|  | Przeciek promieniowania między listkami | max. 3% |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania | ≤5mm |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: | ≥15 cm |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
|  | Sterowanie kolimatorem wielolistkowym przez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie kształtu pola MLC poprzez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | System wizualizacji EPID |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
|  | Detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi) | TAK |  |
|  | Powierzchnia czynna: ≥ 40x40cm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024 x 1024 pikseli | TAK |  |
|  | Bezwzględna rozdzielczość przestrzenna ≤ 0.4 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych z filtrem spłaszczającym oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych bez filtra spłaszczającego oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Ramię detektora umożliwiające pełne schowanie detektora w ramieniu akceleratora | TAK |  |
|  | Zmechanizowane wysuwanie detektora do zadanej pozycji roboczej i wycofanie do pozycji spoczynkowej | TAK |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X i Y w zakresie min. 11,5cm w każdej z osi | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 2mm | TAK |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID |
|  | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Symulacja ustawienia listków kolimatora wielolistkowego na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu EPID wbudowane w stację sterującą oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dozymetryczne do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wykorzystujące obrazy z oferowanego systemu EPID i pozwalające na ich przeglądanie oraz ocenę | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT jest integralnym elementem akceleratora, umożliwiające realizację funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię rekonstrukcji tomograficznej Cone Beam CT | TAK |  |
|  | Oferowany systemy IGRT oparty na technologii wiązki kilowoltowej do 150 kV, uzyskującej obrazy wiązką kilowoltową w osi prostopadłej w stosunku do megawoltowej wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego IGRT zamocowany bezpośrednio na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Materiał detektora promieniowania X: aSi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024x768 pikseli | TAK |  |
|  | Obszar aktywny: ≥ 39.0 x 29.0 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji obrazu: (15 ramek/sek. | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D ≥ 14 bit | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum: ≤ 1mm | TAK |  |
|  | Napięcie lampy rentgenowskiej od 40 kV do 140 kV | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rentgenowskiej ≥ 1 200 000 HU | TAK |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: Sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora System kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części detektora | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy DRR, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów kilowoltowych, wykonanych systemem IGRT, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego systemem IGRT i megawoltowego, wykonanego portalem elektronicznym, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie nałożenia rekonstrukcji 3D z obrazów CBCT ze Zintegrowanego Systemu Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D z systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego ustawienia, wyliczonych dowolną z wyżej wymienionych metod | TAK |  |
|  | Tryby pracy klinicznej Systemu Obrazowania Rentgenowskiego IGRT: | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – kV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – MV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb lokalizacji markerów rtg z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb wstępnej weryfikacji na podstawie obrazu fluoroskopowego | TAK |  |
|  | Tryb CBCT z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb podglądu anatomii pacjenta podczas emisji wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
|  | Opcja radioterapii VMAT |
|  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej VMAT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych, zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego. | TAK |  |
|  | Pełna dawka frakcyjna może być podana przy jednym obrocie ramienia akceleratora | TAK |  |
|  | Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania | TAK |  |
|  | Realizacja napromieniania w technice VMAT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej części pola, która w danym segmencie VMAT jest całkowicie przesłonięta listkami kolimatora wielolistkowego | TAK |  |
|  | przesyłanie planu leczenia w technice VMAT z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem oraz kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: systemem generowania wiązek terapeutycznych kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym megawoltowym (EPID) i kilowoltowym (IGRT), stołem terapeutycznym | TAK |  |
|  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z wykorzystywanego systemu ARIA do akceleratora | TAK |  |
|  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem: zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu touch guards) zabezpieczeń pojemnościowych poprzez dotyk | TAK |  |
|  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria | TAK |  |
|  | Opcja automatycznej realizacji IMRT dla dużych pól |
|  | Realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, w których występuje 2 lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT) | TAK |  |
|  | Opcja umożliwia ustawienie maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego = 1999 MU | TAK |  |
|  | Integracja akceleratora w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią ARIA |
|  | ustawianie na akceleratorze parametrów terapeutycznych odczytanych z bazy wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji | TAK |  |
|  | Zapisywanie w posiadanej bazie danych systemu Aria danych o przeprowadzonym napromienieniu | TAK |  |
|  | Kompletny system zarządzania pracą oferowanego akceleratora oraz kontrolą parametrów jego pracy obejmujący stację roboczą i oprogramowanie | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje i wynikowo odpowiada za pełną kompatybilność oferowanego systemu z systemem ARIA, ponosząc pełną odpowiedzialność za poprawna, spójną i pełną wymianę danych z systemem ARIA | TAK |  |
|  | Pakiet "pływających" licencji oprogramowania dla sześciu jednoczasowych użytkowników, w pełni zgodnego funkcjonalnie z następującymi aplikacjami: Aria Radiation Oncology Smart Workspace – oprogramowania zawierające: Patient Manager Image Browser Report Manager Appointment Scheduling Activity Capture Patient Check-In Visually Driven Workflow Prescribe Treatment Plan Parameter Reference Points Editing Log Treatment Preparation Plan Scheduling RT Summary RT Prescription Patient Overview User Home Outlook Sync Chart QA Oprogramowanie służące do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta radioterapeutycznego, umożliwiające: zapamiętanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z międzynarodowych tabel kodów diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtórne definiowanie etapów radioterapii, w jakich leczony będzie dany pacjent definiowanie obszarów do napromienienia w kolejnych etapach określenie całkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszarów oraz dawek frakcyjnych definiowanie, zmianę i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocą których leczony będzie pacjent oglądanie i zmianę kształtów pól z kolimatorem wielolistkowym przeglądanie historii napromieniania pacjenta wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawności napromieniania i podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych i personelu umawianie pacjentów na zabiegi na akceleratorach, symulatorach i wszelkich innych czynności, określonych przez użytkownika w systemie Aria przeglądanie i zarządzanie terminarzami lekarzy, techników, fizyków a także sprzętu radioterapeutycznego samodzielne potwierdzanie przez pacjenta faktu przybycia na codzienne napromienianie Komputer - stacja robocza kompatybilna z zaproponowanymi aplikacjami, w następującej minimalnej konfiguracji: procesor 4-rdzeniowy Intel i7 16 GB RAM twardy dysk 500GB karta graficzna 256MB OpenGL 2.1 karta sieciowa 100/1000 Mbps mysz i klawiatura system operacyjny MS Windows 7, 64 bit monitor LCD 24” | TAK |  |
|  | Zagadnienia ogólne |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy IEC w zakresie: przecieków promieniowania dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem korekcji ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany w 2017 r. | TAK |  |
|  | Gwarancja na oferowany akcelerator 48 miesięcy | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez gwaranta. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji w konwencji weekendowej (piątek-poniedziałek) | TAK |  |
|  | Zestaw narzędziowy zgodny asortymentowo i funkcjonalnie z zestawem FACOM CU.130A - zestaw 155 narzędzi calowych do mechaniki ogólnej, wraz z walizką narzędziową na kółkach z rozkładanym wózkiem zgodną funkcjonalnie i wymiarowo z walizką FACOM Seria BV.61 -, 550 x 440 x 365 mm, lub o lepszych parametrach | TAK |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy w pełni zgodny parametrycznie z oscyloskopem cyfrowym Tektronix TDS2012C 100 MHz 2- kanałowy 2 GSa/s 2.5 kpts 8 Bit, lub lepszy | TAK |  |
|  | Przemysłowy multimetr rejestrujący w pełni zgodny funkcjonalnie z urządzeniem Fluke 289 True-RMS z opcją TrendCapture, lub o lepszych parametrach | TAK |  |
|  | Akcelerator jest wyposażony w zestaw części zamiennych i podzespołów w wersji maksymalnej, specyfikowanej przez producenta | TAK |  |
|  | Świadectwo CE dla oferowanego akceleratora w zakresie zgodności systemu zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC LUB Potwierdzenie rejestracji w Rejestrze Wyrobów Medycznych wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) | TAK |  |
|  | Prace adaptacyjne - dostosowanie infrastruktury |
|  | Wykucie istniejącej ramy aparatu i wykonanie otworu montażowego zgodnie wymaganiami producenta - jeżeli okaże się to konieczne | TAK |  |
|  | Remont istniejących drzwi osłonowych (prod. ZAJ numer 01 seria 43/07 w zakresie: - wymiana napędu wraz z elementami - bieżnia, rolki, pasek zębaty - wymiana elementów bezpieczeństwa - wymiana elementów sterowania w tym przekaźników i styczników - renowacja wieszaków rolek | TAK |  |
|  | Całkowita wymiana umeblowania bunkra i sterowni i jego wykonanie zgodnie z projektem posiadanym przez CO Bydgoszcz | TAK |  |
|  | Wykonanie tablic rozdzielczych dla akceleratora wraz z instalacją zasilającą mocy zgodnie z wymaganiami i projektem zatwierdzonym przez producenta akceleratora | TAK |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej w bunkrze i sterowni wraz z instalacją systemów podglądu i komunikacji głosowej z pacjentem, oraz systemem audio w sterowni i w bunkrze, w bunkrze montaż opraw oświetleniowych zgodnych funkcjonalnie i estetycznie z EDLR 235/3000-840 W-DALI+DGD 235W IP44 (RIDI) wraz ze sterowaniem ściemniaczem; montaż opraw oświetleniowych awaryjnych LED zgodnych funkcjonalnie i estetycznie z (Lovato-Awex); instalacja opraw oświetleniowych ewakuacyjnych LED zgodnych funkcjonalnie i estetycznie z (Lovato-Awex); montaż opraw ostrzegawczych LED "zał-gotów-wiązka" zgodnych funkcjonalnie i estetycznie z (Arplast); montaż zestawu lampek informacyjnych stanu akceleratora LED kolor zgodnych funkcjonalnie i estetycznie z (ABB) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie remontu bunkra i sterowni w zakresie: wymiany wykładzin podłogowych w bunkrze z zastosowaniem wykładziny PCV elektroprzewodzącej , renowacji ścian w bunkrze i sterowni z zastosowaniem farb szorowalnych, oraz wykonaniem fototapety w bunkrze, wykonaniem odbojnic ściennych i pokrycia płata drzwi osłonowych z tworzywa (winyl), wymiana konstrukcji i wypełnienia sufitu podwieszanego w bunkrze Wykończenie wszystkich elementów zgodnie z Projektem Wnętrz Zakładu Radioterapii (do wglądu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy) | TAK |  |
|  | Wykonanie przegród oddzielających optycznie, akustycznie i przeciwpyłowo obszar remontu od funkcjonującej części Zakładu Radioterapii | TAK |  |
|  | Przeszkolenie 20 osób - lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, inżynierów serwisu szpitalnego z obsługi odpowiednich dla ich pracy urządzeń/systemów w miejscu instalacji i/lub w ośrodku referencyjnym i/lub w ośrodku szkoleniowym producenta – w ilości zapewniającej płynność posługiwania się nabytymi urządzeniami i systemami | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 146/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

PARAMETRY OCENIANE

Uwaga:

Brak odpowiedzi w kolumnie „Wartość oferowana” będzie oceniony na 0 punktów.

| L.P. | Parametry | Ocena | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zarządzania ARIA |
|  | Akcelerator |
|  | Typ generatora mocy RF: klistron | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Triodowe działo elektronowe | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, dla wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym, w zakresie od 0 do co najmniej 600MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wartość maksymalna mocy dawki dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym | ≥600 JM/min – 1 pkt < 600 – 0 pkt |  |
|  | Wiązka fotonowa megawoltowa do obrazowania portalowego o energii nie niższej niż 1 MV i nie wyższej niż 3 MV | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia: ≤ 0,3° | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kolimator wielolistkowy MLC |
|  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 15 cm (w odległości izocentrum) | >15 cm – 1pkt ≤ 15 – 0 pkt |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy naprzeciwległymi listkami MLC w trybie terapeutycznym | 0 cm (listki mogą się ze sobą stykać) – 1 pkt > 0 cm – 0 pkt |  |
|  | System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1200x1200 pikseli | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30cm w każdej z osi | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV ≤ 0,5mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor portalowy | ≥20 ramek/sek – 1 pkt > 20 ramek/sek – 0 pkt |  |
|  | Zakres mocy dawek: co najmniej od 50 do 2400 MU/min w trybie obrazowania przy SID = 150 cm co najmniej od 50 do 2400 MU/min w trybie dozymetrycznym przy SID = 100 cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Saturacja detektora umieszczonego w izocentrum przy mocy dawki wiązki fotonowej nie mniejszej niż 3000 MU/min | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System dozymetrii portalowej jest zintegrowany z oferowanym akceleratorem i posiadanym systemem planowania radioterapii Eclipse | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |
|  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor zintegrowanego systemu IGRT w trybie CBCT | ≥15 ramek / sek – 1 pkt < 15 ramek / sek – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1200x1200 pikseli | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Lampa rentgenowska oraz detektor promieniowania zamocowane na zrobotyzowanych ramionach, sterowanych automatycznie ze sterowni akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X, Z i Y w zakresie min. 30cm w każdej z osi | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 0,5mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: Niezależne, asymetryczne przesłony X1, X2, Y1 i Y2 System automatycznych, zmotoryzowanych filtrów do modyfikacji wiązki obrazującej Filtry sterowane automatycznie przez komputer sterujący oferowanego akceleratora stosownie do wybranego trybu obrazowania i obszaru anatomicznego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Tryb on-line akwizycji i automatycznego nakładania obrazu 2D kV na obraz 2D MV, z automatycznym obliczaniem offsetu pacjenta i automatyczną korekcją współrzędnych X, Y i Z stołu terapeutycznego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rtg ≥ 1 500 kHU | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | System do aktywnej korekcji pozycjonowania ramion systemu EPID i zintegrowanego systemu IGRT Określanie położenia izocentrum systemu EPID Określanie położenia izocentrum zintegrowanego systemu IGRT Aktywna korekcja pozycji ramion w zależności od kąta ramienia akceleratora w celu uzyskania zbieżności położenia izocentrów | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem zabezpieczeń optycznych (np. systemy laserowe) nadzorujących określone strefy ruchów | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System antykolizyjnych ruchów wbudowany w konsolę oferowanego akceleratora i umożliwiający prezentację w czasie rzeczywistym poszczególnych ruchów i potencjalnych kolizji na ekranie konsoli zlokalizowanej w sterowni aparatu | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Integracja oferowanego akceleratora z wyposażeniem w wykorzystywanym systemie weryfikacji i zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse |
|  | Odczytywanie przez akcelerator wszelkich planów leczenia, przygotowanych dla oferowanego akceleratora w dowolnej technice radioterapii, zapamiętanych w wykorzystywanej bazie danych systemu Aria, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie przez oferowany akcelerator wszelkich zrealizowanych planów leczenia, w dowolnej technice radioterapii, w wykorzystywanej bazie danych systemu Aria, odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA odbywa się bezpośrednio i automatyczne (bez operacji import/eksport) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kilowoltowe obrazy radiograficzne 2D, uzyskane z systemu IGRT oferowanego akceleratora, są zapamiętywane w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA bezpośrednio i automatycznie (bez operacji import/export) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export) odczytywanie z serwera wykorzystywanego systemu Aria obrazów referencyjnych typu DRR, zawartych w planach leczenia przygotowanych w wykorzystywanym systemie planowania leczenia Eclipse | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export) odczytywanie z serwera wykorzystywanego systemu Aria obrazów 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, zawartych w planach leczenia przygotowanych w wykorzystywanym TPS Eclipse | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to: 37 pkt.

…………………………., dnia ……………       ………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty).

- W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

- Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne