. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie znak: ZZP-147/17, na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

akcelerator liniowy wysokoenergetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60% w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przyspieszacz liniowy wysokoenergetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| Dostawa I montaż NOWEGO URZĄDZENIA ORAZ utylizacja starego , |  |  | -zł |
| adaptacja pomieszczeń |  |  | -zł |
| instalacja i uruchomienie nowej aparatury, szkolenia pracowników |  |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert: 40 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

- Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 147/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 147/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.P. | Parametr | Warunek wymagany | Odpowiedź wykonawcy | Uwagi, informacje gdzie dany parametr występuje w dokumentacji lub oświadczeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |
| 1.1 | SAD = 100 cm | TAK |  |  |
| 1.2 | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu) ≤ 2 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.3 | Zakres obrotu ramienia ≥ (± 180.0 o ) | TAK, podać |  |  |
| 1.4 | Maksymalne pole napromieniania w odległości SAD: ≥ 40 cm x 40 cm | TAK, podać |  |  |
| 1.5 | Minimalne pole napromieniania w odległości SAD : ≤ 5mm x 5mm | TAK, podać |  |  |
| 1.6 | Dokładność ustawienia kąta ramienia ≤ 0.5o | TAK, podać |  |  |
| 1.7 | Dokładność ustawienia kąta kolimatora ≤ 0.5o | TAK, podać |  |  |
| 1.8 | Symulacja świetlna pola terapeutycznego | TAK |  |  |
| 1.9 | Telemetr | TAK |  |  |
| 1.10 | Awaryjny licznik dawki | TAK, opisać |  |  |
| 1.11 | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora w tym głowicy oraz systemów EPID i IGRT. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | Wiązki fotonowe |
| 2.1 | Wiązki fotonowe z filtrem spłaszczającym: 6 MV, 15 MV; minimalna moc dawki ≤ 50 MU/min, maksymalna moc dawki ≥ 500 MU/min | Tak, podać |  |  |
| 2.2 | Wiązka fotonowa 6 MV bez filtra spłaszczającego FFF; maksymalna moc dawki ≥ 1400 MU/min | Tak, podać |  |  |
| 3 | Tryby pracy klinicznej z wiązkami fotonowymi |
| 3.1 | Terapia stacjonarna i konformalna 3D – wiązki płaskie | TAK |  |  |
| 3.2 | Terapia obrotowa – wiązki płaskie, wiązka FFF | TAK |  |  |
| 3.3 | Terapia IMRT typu Step&Shoot - wiązki płaskie, wiązka FFF | TAK |  |  |
| 3.4 | Terapia dynamiczna IMRT - wiązki płaskie, wiązka FFF | TAK, opisać |  |  |
| 3.5 | Łukowa terapia dynamiczna typu VMAT - wiązki płaskie, wiązka FFF | TAK, opisać |  |  |
| 4 | Terapia elektronowa |
| 4.1 | Terapia elektronowa wiązkami: 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 15 MeV | TAK |  |  |
| 4.2 | Maksymalna moc dawki ≥ 600 MU/min | Tak,podać |  |  |
| 4.3 | Minimalny zestaw prostokątnych aplikatorów: 4 z zakresu rozmiaru pól od 6 cm x 6 cm do 20 cm x 20 cm | TAK, podać |  |  |
| 4.4 | Zestaw akcesoriów do przygotowania osłon indywidualnych | TAK |  |  |
| 5 | Kolimator wielolistkowy MLC |
| 5.1 | Liczba listków ≥ 120 | TAK, podać |  |  |
| 5.2 | Liczba listków o szerokości cienia mniejszej od 5mm (w odległości izocentrycznej ) ≥ 80 | TAK, podać |  |  |
| 5.3 | Przeplatanie listków MLC z przeciwległych stron | TAK |  |  |
| 5.4 | Przekraczanie osi centralnej przez listki ≥ 15 cm | Tak, podać |  |  |
| 5.5 | Maksymalny wysuw listka względem innych listków z tej samej strony ≥ 15 cm | Tak, podać |  |  |
| 5.6 | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | TAK |  |  |
| 5.7 | Dokładność pozycjonowania listka MLC ≤1 mm | TAK, podać |  |  |
| 6 | Stół terapeutyczny |
| 6.1 | Blat stołu z włókna węglowego (konstrukcja umożliwia napromienianie od dołu i wiązkami ukośnymi bez przechodzenia promieniowania przez elementy metalowe) wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | Tak, opisać |  |  |
| 6.2 | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | TAK, opisać |  |  |
| 6.3 | Dokładność ustawienia kąta stołu przy obrocie wokół izocentrum ≤ 0,5° | TAK, podać |  |  |
| 6.4 | Nośność stołu ≥ 200kg | TAK, podać |  |  |
| 6.5 | Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego | TAK |  |  |
| 6.6 | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z ≤ 1mm | TAK, podać |  |  |
| 7 | Filtry klinowe |
| 7.1 | Fizyczny filtr klinowy zintegrowany w głowicy akceleratora lub kliny dynamiczne realizowane przez ruch szczęki kolimatora | Tak |  |  |
| 7.2 | Minimalny zestaw katów łamiących zastosowanych filtrów klinowych( fizycznego lub dynamicznych): 15°, 30°, 45°, 60° | TAK |  |  |
| 7.3 | Maksymalny rozmiar pola terapeutycznego z wykorzystaniem filtrów klinowych w kierunku klinowanym ≥ 30 cm | TAK, podać |  |  |
| 8 | System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) |
| 8.1 | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania megavoltowego zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |  |
| 8.2 | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego | TAK |  |  |
| 8.3 | Zakres energetyczny detektora obejmuje wymagane energie fotonowe | TAK |  |  |
| 8.4 | Powierzchnia czynna detektora ≥ 41 cm x 41 cm | TAK, podać |  |  |
| 8.5 | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | TAK, podać |  |  |
| 8.6 | Oprogramowanie umożliwiające porównywanie on-line obrazu portalowego z zaimportowanym obrazem DRR z systemu planowania leczenia | TAK |  |  |
| 8.7 | Zintegrowany system dozymetrii portalowej 2D wraz z oprogramowaniem pozwalającym na kontrolę jakości pracy kolimatora MLC | Tak, opisać |  |  |
| 8.8 | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania | Tak |  |  |
| 9 | Zintegrowany system obrazowania IGRT w wiązce kV |
| 9.1 | System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy rtg i detektora promieniowania na bazie krzemu amorficznego | TAK |  |  |
| 9.2 | System IGRT realizuje funkcję obrazowania radiograficznego 2D i zapis wykonanych badań w bazie danych systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |  |
| 9.3 | System IGRT realizuje funkcję tomografii stożkowej CBCT z kontrastem pozwalającym na obrazowanie tkanek miękkich | TAK |  |  |
| 9.4 | Stacja systemu realizuje funkcje: Import plików DICOM CT, DICOM RTPlan, DICOM RTStructure wysłanych z systemu planowania leczenia Obrazowanie i nawigacja po przekrojach badań CT (referencyjnego i CBCT) Obliczanie korekcji położenia pacjenta w osiach X, Y i Z na podstawie nałożenia badania referencyjnego CT i badania CBCT Transfer parametrów korekcyjnych do systemu sterowania akceleratorem Eksport danych ( wartości przesunięć i dane obrazowe ) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania | TAK, opisać |  |  |
| 9.5 | Co najmniej 3 licencje dostępne na oferowanych stacjach systemu weryfikacji i zarządzania (punkt 10.1) umożliwiające wykonywanie sprawdzeń off-line ułożenia pacjentów z pełną funkcjonalnością stacji on-line (poza komunikacją z akceleratorem) | Tak, opisać |  |  |
| 9.6 | Maksymalna średnica pola widzenia badań CBCT ≥ 46 cm | Tak, podać |  |  |
| 9.7 | Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT) ≥ 15cm | Tak, podać |  |  |
| 9.8 | Zakres napięcia lampy rentgenowskiej co najmniej od 70 kV do 140 kV | TAK, podać |  |  |
| 9.9 | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 2D i 3D | Tak, opisać |  |  |
| 10 | Systemy komputerowe i oprogramowanie współpracujące |
| 10.1 | Modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania Mosaiq do wersji która w pełni obsługuje wszystkie możliwości oferowanego akceleratora w tym dostawa 6 nowych stacji roboczych (nie wliczając stacji skomunikowanej bezpośrednio z akceleratorem) lub dostawa innego systemu weryfikacji i zarządzania, który w pełni obsługuje wszystkie możliwości oferowanego akceleratora wraz z 6 stacjami roboczymi (nie wliczając stacji skomunikowanej bezpośrednio z akceleratorem) | TAK, opisać |  |  |
| 10.2 | Aktualizacja programu weryfikującego jednostki MU Diamond do wersji najnowszej | TAK |  |  |
| 11 | Wyposażenie dodatkowe |
| 11.1 | Opcja synchronizacji oddechowej podczas napromieniania w trybie oddechu swobodnego umożliwiająca napromienianie pacjenta w wybranych przedziałach cyklu oddechowego lub opcja synchronizacji oddechowej w trybie oddechu wstrzymanego, kontrolowanego pomiarem spirometrycznym, dwustanowiskowa (2 niezależne urządzenia ) Oprogramowanie sterujące oferowaną opcją synchronizacji oddechowej zintegrowane z konsolą sterującą akceleratorem i umożliwiające napromienianie technikami dostępnymi na akceleratorze (w tym dynamicznego IMRT i VMAT) | TAK, opisać |  |  |
| 11.2 | Zestaw kamer i monitorów do obserwacji pacjenta w czasie napromieniania. Minimum dwie kamery boczne i kamera centralna. Jedna z kamer z możliwością sterowania ze sterowni akceleratora w zakresie zoom i obrót. | TAK |  |  |
| 11.3 | System interfonii dwukierunkowej do łączności głosowej z pacjentem podczas napromieniania. | TAK |  |  |
| 11.4 | Mechaniczny front pointer | TAK |  |  |
| 11.5 | Komplet centratorów laserowych do precyzyjnego układania pacjenta, sterowanie za pomocą pilota | TAK |  |  |
| 11.6 | Monitory LCD wewnątrz bunkra terapeutycznego wyświetlające parametry akceletarora | TAK |  |  |
| 11.7 | Zabezpieczenie sieciowe UPS | TAK |  |  |

Inne wymagania

| L.P. | Opis | Warunek wymagany | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | TAK |  |
| 2 | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | TAK |  |
| 3 | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu Zamawiającego obsługującego oferowany akcelerator w zakresie jego kompetencji, w miejscu instalacji, w języku polskim, w obecności instruktora w miejscu szkolenia. Certyfikaty potwierdzające szkolenie wydane imiennie dla wszystkich szkolonych. Szkolenie obejmie: 10 techników 6 fizyków 6 lekarzy | TAK |  |
| 5 | Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej oferowanego akceleratora wysokoenergetycznego potwierdzone stosownym certyfikatem, w miejscu instalacji, w języku polskim, w obecności instruktora w miejscu szkolenia. Szkolenie obejmie 3 pracowników Działu Elektroniki Medycznej | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej - dysk zewnętrzny lub pamięć USB) | TAK, załączyć do oferty |  |
| 7 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku angielskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej - dysk zewnętrzny lub pamięć USB) | TAK, załączyć do oferty |  |
| 8 | Techniczne materiały informacyjne producenta na temat przedmiotu oferty w języku polskim lub angielskim, w których należy zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry lub oświadczenie producenta potwierdzające oferowane wartości parametrów. | TAK, załączyć do oferty |  |
| 9 | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 10 | Deklarację lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) | TAK, załączyć do oferty |  |

Warunki serwisowe

| L.P. | Opis | Warunek wymagany | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zapewni przeglądy techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji. | Tak, podać ilość przeglądów w okresie gwarancji na poszczególne elementy oferowanego systemu do Radioterapii |  |
| 2 | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej przedmiotu oferty | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
| 5 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 3 dni robocze, rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
| 6 | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  |
| 7 | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży ≥ 10 lat | TAK, podać |  |
| 8 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK, podać |  |

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 147/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

PARAMETRY OCENIANE

Uwaga:

- Brak odpowiedzi w kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy” będzie oceniony na 0 punktów.

| L.P. | Parametr | Warunek wymagany | Odpowiedź wykonawcy | Uwagi, informacje gdzie dany parametr występuje w dokumentacji lub oświadczeniu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatkowa terapeutyczna wiązka niepłaska FFF 10 MV, maksymalna moc dawki ≥ 2000 MU/min | TAK, podać |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Minimalna liczba listków kolimatora MLC o szerokości cienia ≤ 5mm ( w odległości izocentrycznej ) ≥ 160 | TAK, podać |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Automatyczne dosłanianie przez stałe szczęki kolimatora części pola całkowicie przesłoniętej listkami kolimatora MLC w trakcie realizacji terapii typu VMAT | TAK, opisać |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | System portalowy EPID umożliwia pomiar dawki wyjściowej (po przejściu przez pacjenta) w celu automatycznej rekonstrukcji dawki 3D oraz analizy i porównania z dawką 2D i 3D obliczoną przez system planowania leczenia | TAK, opisać |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Kilowoltowy system obrazowania IGRT ma możliwość automatycznego sterowania wysuwaniem i chowaniem detektora i lampy rentgenowskiej ze sterowni aparatu | TAK |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 6 | Kilowoltowy system obrazowania IGRT daje możliwości : analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania śródfrakcyjnego analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania 4D CBCT | TAK, opisać |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 7 | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy i szczęk kolimatora dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

UWAGA:

- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty).

- W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

- Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne