. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. znak: ZZP-156/17, na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: Aparatura diagnostyczna do wczesnego wykrywania nowotworów – Rezonans magnetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017 r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 3 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Rezonans magnetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 | -zł |
| Dostawa montaż instalacja i uruchomienie nowej aparatury oraz utylizacja/zezłomowanie starego urządzenia | 1 | -zł |
| adaptacja pomieszczeń | 1 | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 3 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 20 % łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 2 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić załącznik nr 2 do oferty)

3. Koszty eksploatacji i obsługi pogwarancyjnej (waga w ocenie ofert : 20 % łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3)

Oświadczam, że udzielam gwarancji dla przedmiotu zamówienia na okres:

- …………….. m-cy (min. 24 miesięcy) - kryterium nr 3 – dla urządzenia, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Uruchomienia i Przekazania do eksploatacji”

- …………… m-cy (min. 36 miesięcy) - na roboty budowlane licząc od daty odbioru końcowego robót, na podstawie „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji”.

Niniejszym potwierdzam warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 3 SIWZ.

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Parametry techniczne graniczne i oceniane |  |
| 3. | Koszty eksploatacji i obsługi pogwarancyjnej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 156/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej - rezonans magnetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 156/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej - rezonans magnetyczny

PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE

Aparat musi spełniać następujący wymóg ogólny: fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r., nieużywany, nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aparat MRI oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE, o ile oznaczenie dotyczy danego elementu -Tak, załączyć dokumenty

Nazwa aparatu ……………………………..

Oferowany model ………………………….

Nazwa własna ……………………………..

Producent/kraj pochodzenia	………………………

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MAGNES |  |  |  |
|  | Indukcja stałego pola magnetycznego : 3T (+/-5%) | TAK, podać [Tesle, T, z dokładnością do 0,01T] |  | War. największa – 1 pkt War. najmniejsza – 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Konstrukcja magnesu: tunelowa, zamknięta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Podać [kg] |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aktywny SHIM instalacyjny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych niezbędna do uzyskania wysokiej jakości obrazowania we wszystkich badaniach diagnostycznych lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | TAK, wskazać nazwę i szczegółowy opis działania oferowanego rozwiązania. |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola dla kuli - wartość w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzn pomiarowych |  |  |  |
| 7.1 | o średnicy 10 cm | Podać wartość gwarantowaną (jeśli producent nie specyfikuje wartości to parametr zostanie oceniony 0 pkt.) |  | Najmniejsza wartość: 2 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
| 7.2 | o średnicy 20 cm | Podać wartość gwarantowaną |  | Najmniejsza wartość: 5 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
| 7.3 | o średnicy 30 cm | Podać wartość gwarantowaną |  | Najmniejsza wartość: 5 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie*. |
| 7.4 | o średnicy 40 cm | Podać wartość gwarantowaną |  | Najmniejsza wartość: 5 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie*. |
| 7.5 | o średnicy 45 cm | Podać wartość gwarantowaną (jeśli producent nie specyfikuje wartości to parametr zostanie oceniony 0 pkt.) |  | Najmniejsza wartość: 3 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
| 7.6 | Wartość zmian jednorodności pola magnetycznego [ppm/godz] | ≤ 0,1 podać wartość [ppm/godz] |  |  |
| 8.1 | FOV w osi z ≥ 50 cm | TAK lub NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 8.2 | FOV w osi x,y > 50cm | TAK lub NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 9. | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami); wymagane ≥ 70 cm. | Tak, podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 10.1 | Długość tunelu magnesu o średnicy podanej w pkt. 9 | Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| 10.2 | Minimalna odległość od powierzchni stołu (wraz z cewką kręgosłupową) po wjechaniu do wnętrza magnesu do górnej powierzchni otworu nad stołem | Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| II | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
| . | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty. | TAK, podać nazwę pakietu redukującego hałas wraz z opisem rozwiązań wchodzących w jego skład |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 40mT/m. | Tak, podać wartość [mT/m] |  | Wartość największa – 2 pkt War. najmniejsza – 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Maksymalny SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 200 T/m/s. | Tak, podać wartość [T/m/s] |  | War. największa – 2 pkt War. najmniejsza – 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
| III | SYSTEM RF |  |  |  |
|  | Transmisja równoległa (TX) za pomocą dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji, podłączone do dwukanałowej cewki nadawczej) | TAK |  | Bez punktacji |
| 1.1 | Przy spełnieniu pkt. III.1, podać liczbę niezależnych nadajników RF | Liczba |  | 2 pkt za dwa niezależne nadajniki |
| 1.2 | Możliwość dopasowania transmisji RF do anatomii pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  | TAK 1 pkt, NIE 0pkt |
| 1.3 | Skrócenie czasu akwizycji zdefiniowane, jako możliwość wykonania tej samej sekwencji z zastosowaniem funkcji Multitransmit, TrueShape lub równoważnej | TAK/NIE |  | TAK 1 pkt, NIE 0pkt |
| 1.4 | Obrazowanie wybranego fragmentu pola (Zoom Effect) przy zastosowaniu selektywnego pobudzenia (np.. Technologia ZOOMit lub równoważna) | TAK/NIE |  | TAK 2 pkt, NIE 0pkt |
| 1.5 | Eliminacja cieni dielektrycznych w obrazach | TAK/NIE |  | TAK 1 pkt, NIE 0pkt |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane nie mniej niż 30 kW | Podać [kW] |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 16 bitów | TAK, podać [bity] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych systemu RF z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) | ≥ 64; podać liczbę kanałów (dla systemu dStream podać liczbę podłączonych, aktywnych kanałów cewek w tym podłączonych przetworników A/D) |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Liczba równoległych kanałów odbiorczych ≥ 32, z pełną ścieżką cyfrową (pełna ścieżka cyfrowa oznacza linię: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor), obrazujących równocześnie, możliwa do wykorzystania w rutynowych protokołach klinicznych w maksymalnym polu widzenia (max FOV). Dotyczy FOV, jakie można wykorzystać, bez repozycjonowania pacjenta. | TAK, podać [liczba]. Podać maksymalną liczbę kanałów pracujących równocześnie w obrębie statycznego FOV w protokole klinicznym - podać nazwę protokołu/badania, oraz wskazać na jakich cewkach zrealizowano badanie. |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie*. |
|  | System z transmisją cyfrową. Minimum transmisja cyfrowa toru odbiorczego od magnesu (i/lub stołu pacjenta) do rekonstruktora a. Transmisja cyfrowa toru odbiorczego (od magnesu do rekonstruktora) b. Transmisja cyfrowa toru odbiorczego (od cewki do rekonstruktora) oraz nadawczego (od maszynowni do magnesu) | TAK, wskazać kierunek/kierunki transmisji cyfrowej |  | rozwiązanie a): 0 pkt. rozwiązanie b): 5 pkt |
|  | Cyfrowa architektura cewek (przetwornik A/D wbudowany w cewki – technologia dSteam lub równoważna) | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt, NIE 0pkt |
|  | Dynamika sygnału toru odbiorczego RF | podać wartość [dB] |  | Najwyższa wartość – 5 pkt Najniższa wartość – 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Szerokość pasma przenoszenia odbiornika dla każdego kanału cyfrowego | podać wartość [kHz] |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola fazy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola amplitudy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System minimalizacji SAR | TAK, wskazać system |  | Bez punktacji |
| IV | CEWKI |  |  |  |
|  | Zintegrowana cewka nadawczo – odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana cewka nadawczo-odbiorcza do badania głowy, badań spektroskopowych (1H) mózgu, spolaryzowana kołowo CP (kwadraturowa), | TAK, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 16 elementów pomiarowych i min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu – podać ilość kanałów (dla FoV max. 50 cm). Podać nazwę zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek i techniki równoległej |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Funkcjonalność regulacji kąta pochylenia cewki, umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych i starszych | TAK/NIE |  | TAK 2 pkt, NIE 0pkt |
|  | Możliwość podłączenia cewki z obu stron stołu i wykonywania badań głowy i szyi niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | TAK/NIE |  | TAK 2 pkt, NIE 0pkt |
|  | Współpraca zaoferowanej wielokanałowej cewki do badań głowy ze specjalnymi sekwencjami, w celu uzyskania tzw. BEZGŁOŚNEGO SKANU (typu Silent Scan lub równoważne), co najmniej w T1, T2, PD i CE-MRA | Tak / Nie podać nazwę |  | TAK 2 pkt, NIE 0pkt |
|  | Otwarta konstrukcja cewki określonej w pkt.IV.3, umożliwiająca wykonywanie badań bez zasłaniania twarzy pacjenta | TAK, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; | TAK, min. 32 kanałów odbiorczych, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. Podać liczbę kanałów cewki lub zestawu cewek |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Cewka wielokanałowa lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek (do badania kręgosłupa należy liczyć wyłącznie elementy znajdujące się pod pacjentem). | Tak; Liczba elementów obrazujących ≥ 40 podać nazwę i liczbę elementów obrazujących cewki lub zestawu cewek |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Zakres pokrycia cewki lub zestawu cewek powinien być nie mniejszy, niż max FOV w osi z. Cewka, lub zestaw cewek inne niż cewki typu flex. czy loop. W przypadku zaoferowania 2 cewek liczba kanałów liczona dla cewek ułożony „jedna za drugą w osi Z” | TAK, min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie max. FoV – podać nazwę zaoferowanej cewki, liczbę kanałów odbiorczych w FoV i nazwę techniki równoległej. Liczba kanałów odbiorczych powinna nie być większa, niż zadeklarowana w punkcie III. |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 5 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Konstrukcja cewki powierzchniowej lub zestawu cewek powierzchniowych: z przestrzeniami do lepszej wentylacji i odprowadzania ciepła z ciała pacjenta (cewka o konstrukcji ażurowej) | TAK/NIE, opisać |  | TAK 1 pkt, NIE 0pkt |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna przeznaczona do badań barku, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 3, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna umożliwiająca wykonywanie badań dużego barku (i/lub z obrzękiem), pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 16, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań nadgarstka, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badań stawu kolanowego, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa, elastyczna (płachtowa) lub sztywna (dopasowana anatomicznie) przeznaczona do badania stopy i stawu skokowego, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych, w tym spektroskopii sutka umożliwiająca wykonywanie biopsji, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, Liczba elementów obrazujących jednocześnie ≥ 8, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
| V | OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 200 kg | TAK, podać [kg] |  | Bez punktacji |
|  | Odłączane, autonomiczne łóżko (stół/wózek z blatem) pacjenta lub równoważne rozwiązanie polegające na szybkim przewiezieniu pacjenta poza pomieszczenie badań (odłączany cały stół pacjenta lub odłączany blat stołu łącznie z wózkiem transportowym). Czas trwania procedury odłączania łóżka (stołu) pacjenta ≤ 30 s. a) stół z kompletnym wyposażeniem (cewka kręgosłupowa) b) odłączany blat z wózkiem | TAK |  | a) – 10 pkt. b) – 0 pkt. |
|  | Ciężar stołu pacjenta (dotyczy przypadku stołu) | podać [kg] |  | Najmniejsza wartość: 1 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* Dla blatu ocena 0 pkt |
|  | Możliwość przygotowania pacjenta do badania poza pokojem badań łącznie z cewkami na łóżku (stole/wózku z blatem) pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badania dla ułożenia pacjenta w pozycji „head-first” i „feet-first” dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych. | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) w technologii bezprzewodowej | TAK/NIE |  | TAK: 2 pkt NIE: 0 pkt |
|  | Możliwość wprowadzania/korekty danych pacjenta (np. waga) za pomocą paneli sterujących | Tak/Nie |  | TAK: 1 pkt NIE: 0 pkt |
|  | Wysokorozdzielczy co najmniej jeden monitor kolorowy (niemonochromatyczny), zintegrowany z obudową gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu, itp.) oraz sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrów skanowania, wprowadzania danych pacjenta, itp. | Tak/Nie |  | TAK: 1 pkt NIE: 0 pkt |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV (48 cm w osi z) i/lub kilku cewek jednocześnie : ≥ 200 cm. | TAK, podać [cm] |  | Bez punktacji |
| VI | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
|  | Rutynowe badania neuroradiologiczne |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowę na podstawie jej cech anatomicznych; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje Steady State do badań OUN ( typu FIESTA lub CISS) 2D/3D | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości typu SPACE, BRAVO, CUBE. | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (,,susceptibility weighted imaging’’ – typu SWI, SWAN ) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej techniki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego | Tak/Nie |  | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | System automatycznego planowania badania głowy, działający w oparciu o analizę badanej anatomii, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalne sekwencje 3D, umożliwiające uzyskanie tzw. BEZGŁOŚNEGO SKANU (typu Silent Scan lub równoważne), co najmniej w T1, T2, PD i CE-MRA. Zaoferowana funkcjonalność musi być inna niż zaoferowane i wymienione w punkcie 2.8 System redukcji hałasu (dla TE=0 ms). | Tak / Nie podać nazwę |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dyfuzja |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane powyżej (np. dzięki zastosowaniu techniki tetrahedral) | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Możliwość wyboru więcej niż jednej wartości współczynnika b (minimum 16 wartości), dla badań dyfuzji opisanych powyżej | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 | TAK, podać wartość [s/mm2] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wartość b w DWI (wartość różna od 0) | ≤20 s/mm2 Podać wartość [s/mm2] |  | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Liczenie map ADC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Badanie DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) i TRACE na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie podać nazwę rozwiązania |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowana sekwencja redukcji artefaktów opisana w punkcie powyżej oparta o algorytm wykorzystujący radialną akwizycję przestrzeni K (PROPELLER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie podać nazwę |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | DWI w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV bez artefaktów typu folding, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości ( FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI. . | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥ 100 | TAK, podać [liczba kierunków] |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 3 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Traktografia tensora dyfuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Perfuzja |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji – możliwość obliczania CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling i odpowiednio do nomenklatury producenta) z możliwością ilościowej oceny przepływów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) wykorzystująca akwizycje 3D ze zmiennym kątem odchylenia wektora magnetyzacji (flip angle) umożliwiająca co najmniej na obliczanie wartości CBF | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja na konsoli operatorskiej do zaawansowanej analizy badań perfuzji – możliwość obliczenia i generowania map CBF, CBV, MTT, TTP dla każdego voxela w trybie multi-voxel | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Badania funkcjonalne (fMRI) |  |  |  |
|  | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 3D prospektywny do badań funkcjonalnych głowy – detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w trzech kierunkach jednocześnie; wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | fMRI z automatyczną wizualizacją 2D lub 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik); wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | fMRI z automatyczną wizualizacją 3D w czasie rzeczywistym (Inline BOLD lub Real Time BOLD lub iView BOLD lub odpowiednik); wg nomenklatury producenta. | TAK/NIE, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK –5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji ≥ 15 000 obrazów | TAK, podać [liczba] |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 1 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Budowanie własnych protokołów (paradigms) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do danych akwizycyjnych (raw data) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacje do zaawansowanego postprocessingu badań czynnościowych fMRItypu: - BrainWave PA, - lub BOLD Evaluation, - lub BOLD Specialist - lub równoważnego, odpowiednio do nomenklatury producenta. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Techniki angiografii bezkontrastowej 2D i 3D, inne niż Time-of-Flight i Phase Contrast, oferujące wysoką rozdzielczość przestrzenną w obrazowaniu naczyń peryferyjnych, abdominalnych, szyjnych, mózgowych i pozwalające na rozróżnienie naczyń tętniczych i żylnych (Native, Trance lub odpowiednik wg. nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania kardiologiczne |  |  |  |
|  | Obrazowanie morfologii serca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania serca z tłumieniem sygnału krwi -Obrazowanie techniką DARK BLOOD. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja i pomiary przepływów (PC-flow). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja tętnic wieńcowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 1D lub 3D dla badań kardiologicznych z detekcją i korekcją artefaktów ruchowych w jednym kierunku (Navigators lub 1D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie techniką First Pass Perfusion | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie techniką Delayed Enhancement 2D i 3D. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie techniką Tagging | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
|  | 3D GR Echo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne badania wątroby | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cholangiografia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Single Shot MRCP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu) 2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie wraz z oprogramowaniem postprocessingowym | Tak / Nie podać nazwę |  | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Ocena ilościowa zawartości tłuszczu w wątrobie, przy wykorzystaniu techniki separacji tłuszczu i wody. | Tak / Nie podać nazwę |  | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, piersi (DISCO, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie podać nazwę |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu skokowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania barku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania nadgarstka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK/NIE Jeśli TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK –1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T1 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK/NIE Jeśli TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK –1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2* obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | TAK/NIE Jeśli TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK –1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Spektroskopia protonowa |  |  |  |
|  | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK | tak | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania spektroskopowe 1H mózgu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu danych spektroskopowych typu “raw data” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu |  |  |  |
|  | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (iPAT, SENSE, ASSET lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, określić algorytmy |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 16 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| VII | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych pozwalająca na uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów w matrycy min. 512x512 przy obrazowaniu minimum w następujących kontrastach: T2, T1 FLAIR, PD (Propeller lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak/Nie podać nazwę |  | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Bramkowanie |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie EKG retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Presaturacja przestrzenna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 3.1. | Zaoferowana w poprzednim punkcje sekwencja bazuje na algorytmie radialnej akwizycji przestrzeni K – typu PROPOLLER lub równoważnym, odpowiednim do nomenklatury producenta. | TAK/NIE Jeśli TAK – podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK: 2 pkt NIE: 0 pkt |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowana sekwencja bazuje na technice innej niż 2-punktowy DIXON i pozwala na akwizycje zarówno FSE, jak i GRE (wykorzystywana m.in. do badań szyi, nerwów wzrokowych, pogranicza szyjno-piersiowego, mięśniowo-szkieletowych (np. kolano).) | TAK/NIE, |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Korekcja dla cewek powierzchniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych przy pomocy radialnej akwizycji przestrzeni k | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Asymetryczne pole widzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII | SEKWENCJE |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | InversionRecovery (IR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę stosowaną przez producenta |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Multi-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Single-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Turbo IR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” (SWI lub SWAN lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania [liczba] |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ( 1,0 ms | TAK, podać [ms] |  | Najmniejsza wartość: 1 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ( 0,34 ms. | TAK, podać [ms] |  | Najmniejsza wartość: 1 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ( 0,66 ms. | TAK, podać [ms] |  | Najmniejsza wartość: 1 pkt Największa wartość: 0 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE=0 ms, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |
| IX | AKWIZYCJA DANYCH |  |  |  |
|  | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, podać [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne pole widzenia zdefiniowane, jako objętość zoptymalizowana cylindrycznie | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Matryca akwizycyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, podać [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, podać [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna ilość warstw w akwizycji 2D. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna ilość warstw w akwizycji 3D. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| X | KONSOLA PODSTAWOWA APARATU |  |  |  |
|  | Komputer sterujący | TAK, opis elementów: procesor, system operacyjny, pamięć RAM, HD, nagrywarka (DVD lub Blu-ray), wyjścia i wejścia |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność pamięci RAM | TAK, podać[GB] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność HD | TAK, podać[GB] |  | Bez punktacji |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 100 000 obrazów | TAK, podać [liczba] |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 1 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Archiwizacja obrazów na DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer obrazowy | TAK, opis elementów: procesor, system operacyjny, pamięć RAM, HD |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność pamięci RAM | TAK, podać [GB] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność HD | TAK, podać [GB] |  | Bez punktacji |
|  | Matryca rekonstrukcyjna 1024 x 1024. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 12 000 obrazów / s. | TAK, podać [obr/s] |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 2 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Monitor/monitory |  |  |  |
|  | Monitor / monitory w technologii LCD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna monitora: minimum 19". | TAK, podać |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 2 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MPR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MIP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Analiza wolumetryczna (Inline VF lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK/NIE, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania i jego podprogramy |  | Bez punktacji |
|  | Praca w sieci |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
| XI | SERWER APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH |  |  |  |
|  | Interfejs konsoli diagnostycznej identyczny z konsolą operatora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Stacja diagnostyczna umożliwiająca opisywanie badań tomografii komputerowej. Funkcjonalności dla opisywania badań tomografii komputerowej: automatyczne usuwanie stołu, usuwanie kości, automatyczna synchronizacja badań z różnych chwil czasowych oraz do 10 serii badań wielofazowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Stacja diagnostyczna zapewnia import badań poprzednich. Możliwość opisywania badań porównawczych rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Zaimportowane badania MR, CT są automatycznie załadowane, wyświetlone oraz zsynchronizowane. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Stacja diagnostyczna umożliwiająca opisywanie badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej pochodzących od różnych producentów (Siemens, Philips, GE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Serwer aplikacyjny umożliwiający dostęp dla min. 5 użytkowników. Dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejącego serwera aplikacyjnego o ile będzie on spełniał po rozbudowie wszystkie pozostałe wymogi SIWZ. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Parametry serwera: liczba procesorów: min. 2 pamięć RAM: min. 64 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID pojemność macierzy: min. 4.5 TB Ilość kart grafiki: co najmniej 1 (nVIDIA K2200 lub równoważna) napęd optyczny: DVD RW serwer umożliwia jednoczesny rendering dla co najmniej 40 000 warstw | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Komputer sterujący stacji lekarskiej 3 sztuki o parametrach (HW): Komputer sterujący stacji lekarskiej ≥ 250 GB; Pojemność RAM komputera stacji lekarskiej ≥ 8 GB; 2 monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT o przekątnej ≥ 24” i matrycy≥ 1920 x 1200; 1 monitor opisowy w technologii LCD/TFT ≥ 19” o matrycy ≥ 1280 x 1024; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D Volume Rendering (VRT) | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, głowy i angio | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykresy time-intensity dla badań MR z kontrastem | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Subtrakcja obrazów MR | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Filtr obrazów MR | Tak, co najmniej na dwóch stacjach lekarskich jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej typu SVS oraz 2D i 3D CSI | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV i CBF, z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy porównawczej badań perfuzji i dyfuzji neuro, wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań onkologicznych w szczególności wątroby i mózgu oraz badań obszarów rozległych wykonywanych w kilku krokach, umożliwiające dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nie-onkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowe mapy dla badań DTI, 2D | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak, co najmniej na jednej stacji lekarskiej jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Analiza badań fMRI | Tak, na minimum jednym stanowisku. |  | Bez punktacji |
|  | Praca w sieci konsoli lekarskich |  |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
| XII | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Detektor implantów metalowych przenośny | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gaśnica niemagnetyczna przystosowana do pracy w pomieszczeniu skanera o indukcji pola ≥ 3 T | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Komplet fantomów do kalibracji i testowania aparatu, wraz ze stojakiem lub szafą do ich przechowywania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System do uporządkowanego przechowywania odpowiedniej liczby cewek, podgłówków i podkładek. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu skanera z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania i ewentualnie przez głośniki w pomieszczeniu skanera | Tak |  | Bez punktacji |
| XIII | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu zalecanego przez producenta nie mniej niż 70% (na koniec gwarancji poziom nie może być mniejszy niż zadeklarowany - ew. uzupełnienie) | Tak, podać |  | Najmniejsza wartość: 0 pkt Największa wartość: 2 pkt Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Wykonanie testów indukcji pola magnetycznego oraz testów poprawności działania, kompatybilności i prawidłowej współpracy wszystkich elementów systemu zakończone protokołami dostawy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa systemu rezonansu magnetycznego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim do aparatu MRI oraz w języku polskim do pozostałych elementów systemu - dostarczone wraz z systemem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po uruchomieniu systemu dokumentację techniczną elementów dostawy niezbędną do prawidłowego użytkowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca dokona wymaganych pomiarów pola magnetycznego i dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w pomieszczeniu skanera MRI. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy liczony od momentu uruchomienia systemu (obejmująca hel) | Tak |  | Bez punktacji |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.

2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w oryginalnych materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim, a w języku polskim w oryginale lub tłumaczeniu poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty. Wykonawca musi w kolumnie PARAMETR OFEROWANY wskazać dokument i jego stronę potwierdzający deklarowany parametr, a w dokumencie producenta podkreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę.

5. W przypadku ofert, gdy wartość parametry jest taka sama, wszystkie takie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.

6. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta (Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia oryginalnego, wymaganego przez Zamawiającego, potwierdzenia producenta w wymaganym terminie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych przez wymóg wskazania parametru/cechy w aparacie pracującym na terenie Polski/EU.

* Pośrednie proporcjonalnie - jest skrótem i oznacza „Pośrednie proporcjonalnie do różnicy między największą i najmniejszą wartością.

……………………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 156/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej - rezonans magnetyczny

Koszty eksploatacji i obsługi pogwarancyjnej

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba niezależnych podmiotów (spełniających wymogi Ustawy o wyrobach medycznych) mogących świadczyć usługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla zaoferowanego modelu aparatu MR usytuowanych na terenie Polski. Podmiot musi mieć możliwość zapewnienia ciągłości dostaw części zamiennych | Tak, podać wraz z nazwą i danymi kontaktowymi do podmioty |  | 1 podmiot – 0 pkt > 1 podmiot – 5 pkt |
|  | Zużycie helu w standardowych warunkach pracy ≤ 0,01l/godz. gwarantowane przez wykonawcę. Pojęcie „standardowe warunki pracy” nie dotyczy quenchu i przerw w zasilaniu elektrycznym pracowni MR. W przypadku zużycia większego niż deklarowane, wykonawca obowiązany jest do uzupełniania różnicy w ilości helu podczas przeglądów lub w innym terminie uzgodnionym z zamawiającym | Tak, podać [l/rok] |  | 0l/rok – 5 pkt > 0l/rok ≤ 50l/rok – 3 pkt >50l/rok – 0 pkt |
|  | Pobór energii elektrycznej dla pracowni MR (całej) przy skanerze MR pracującym w trybie „standby” – gotowy do użycia. W przypadku zużycia większego niż deklarowane, wykonawca obowiązany jest do pokrycia zwiększonego kosztu energii elektrycznej, proporcjonalnie do zwiększonego poboru | Tak, podać [kVA] (dla temperatury na zewnątrz budynku +15°C +/-1°C i wewnątrz pracowni w granicach 20-24°C) |  | Wartość najmniejsza 5 pkt, wartość największa 0, Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Możliwość zgłaszania usterki poprzez: a) wskazaną infolinię (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00): b) drogą mailową i fax (24/7) c) drogą telefoniczną (komórka) do inż. serwisowego wskazanego w paszporcie (codziennie od godziny 8:00 do 20:00 + SMS 24/7) | Tak/Nie |  | a) i b) i c) – 1 pkt a) i b) – 0 pkt |
|  | Warunki serwisu pogwarancyjnego świadczone na podstawie umowy serwisowej (jednego z wariantów patrz punkty 6 - 8) |  |  |  |
| 5.1. | Czas reakcji serwisowej rozumianej jako podjęcie czynności serwisowych na miejscu instalacji i/lub za pomocą zdalnego serwisu (diagnostyka) | Tak, podać |  | 1 dzień roboczy – 1 pkt > 1 dzień roboczy – 0 pkt |
| 5.2. | Skuteczna naprawa nie wymagająca importu części zamiennych | Tak, podać |  | 3 dni robocze – 1 pkt. > 3 dni robocze – 0 pkt |
| 5.3. | Skuteczna naprawa wymagająca importu części zamiennych | Tak, podać |  | 5 dni robocze (w przypadku pełnej umowy serwisowej) – 1 pkt 5 dni robocze + czas akceptacji przez zamawiającego oferty na część zamienną – 1 pkt > 5 dni robocze – 0 pkt |
|  | Roczny koszt pełnej umowy serwisowej (z częściami zamiennymi, elementami zużywalnymi, przeglądami i robocizną) w pierwszych 4 latach po zakończeniu gwarancji podstawowej | Tak, podać wartość brutto |  | Wartość najniższa 10 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Roczny koszt umowy serwisowej (bez części zamiennymi, z robocizną, obowiązkowymi przeglądami i elementami do przeglądów ) w pierwszych 4 latach po zakończeniu gwarancji podstawowej |  |  | Wartość najniższa 5 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Roczny koszt umowy serwisowej obejmującej tylko obowiązkowe przeglądy i elementy do przeglądów w pierwszych 4 latach po zakończeniu gwarancji podstawowej |  |  | Wartość najniższa 5 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Koszt 1 roboczogodziny |  |  | Wartość najniższa 3 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |
|  | Zryczałtowany koszt dojazdu do szpitala |  |  | Wartość najniższa 1 pkt., wartość najwyższa 0 pkt. Pośrednie proporcjonalnie* |

Wykonawca i/lub wykonawcy i autoryzowany serwis producenta oświadcza, że ww. warunki i koszty serwisu pogwarancyjnego będą stabilne przez min. 4 lata po zakończeniu gwarancji podstawowej oraz, że na wezwanie zamawiającego podpisze Umowę serwisową na warunkach nie gorszych dla szpitala niż zadeklarowane w Tabeli.

………………………………………………………………………………………….………………

Podpis/-y osoby/-ób reprezentującej wykonawcę i autoryzowany serwis

*UWAGA: w przypadku jeżeli wykonawca nie posiada uprawnień autoryzowanego serwisu producenta MR na terenie RP, dla ważności oświadczenia, wymagany dodatkowy podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu posiadającego uprawnienia do prowadzenia autoryzowanego serwisu producenta MR na terenie RP (dołączyć autoryzację producenta).

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne