. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonych pełnomocnictw UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE INSTYTUT POMINIK ,,CENTRUM ZDROWIA DZIECKA’’ W WARSZWIE SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEKGO W POZNANIU znak: ZZP-213/17 na: dostawa fabrycznie nowych aparatów ultrasonograficznych najwyższej klasy z głowicami

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

### dostawa fabrycznie nowych aparatów  ultrasonograficznych

### najwyższej klasy z głowicami

1.  Cena  oferty

Łączna wartość wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert: 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | CENA JEDNOSTKOWA | LICZBA | CENA CAŁKOWITA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| aparat ultrasonograficzny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji 2017 ____________________________ |  | 3 |  |
| Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa szerokopasmowa do badań j. brzusznej noworodków, niemowląt, dzieci młodszych oraz badań przezciemiączkowych |  | 3 |  |
| Głowica convex wieloczęstotliwościowa 2-6 (+/- 1) [MHz], szerokopasmowa do badań j. brzusznej pediatrycznych, dorosłych, ginekologicznych |  | 3 |  |
| Głowica convex wieloczęstotliwościowa 2-9 (+/- 1) [MHz], szerokopasmowa do badań j. brzusznej pediatrycznych, dorosłych, ginekologicznych |  | 3 |  |
| Głowica microconvex endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologicznych i urologicznych |  | 2 |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań bardzo powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych małych naczyń i mięśniowo-szkieletowych |  | 3 |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych i powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych |  | 3 |  |
| Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych |  | 3 |  |
| Głowica liniowa śródoperacyjna w kształcie litery „L” lub „T” |  | 3 |  |
| Głowice volumetryczne 3D/4D convex wraz z oprogramowaniem, z opcją kolor i power doppler |  | 2 |  |
| Głowice volumetryczne 3D/4D endokawitarna wraz z oprogramowaniem, z opcją kolor i power doppler |  | 2 |  |
| Oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej dla głowicy convex 2-6 MHz |  | 2 |  |
| Oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej dla głowicy microconvex endokawitarnej 4 – 9 |  | 2 |  |
| Oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej dla głowicy liniowej 5-12MHz |  | 2 |  |
| Oprogramowanie aparatu /(setup) do badań: przezciemiączkowych, jamy brzusznej, narząd rodny, prostata, narządy położone powierzchownie (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, piersi, jądra) badania naczyniowe ( ocena przepływu w naczyniach szyjnych, aorcie, tt. nerkowych, naczyniach tętniczych i żylnych kończyn i innych badaniach dopplerowskich obrazujących przepływ w narządach i w zmianach patologicznych ), układ mięśniowo-szkieletowy i tkanek miękkich podskórnych, urologiczne, ginekologiczne, przezkroczowe i inne |  | 3 |  |
| CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 – wynosi słownie:

…………………..

2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 20 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi

Załącznik nr 3 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić Załącznik nr 3 do oferty)

3. Okres gwarancji (waga w ocenie ofert : 20 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Okres udzielonej gwarancji ………… miesięcy

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP-213/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa fabrycznie nowych aparatów

ultrasonograficznych najwyższej klasy z głowicami

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP-213/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa fabrycznie nowych aparatów

ultrasonograficznych najwyższej klasy z głowicami

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej. | TAK |  |
|  | Zasilenie aparatu 230 [V] ± 10 % | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych nie mniej niż 3000000 | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych-odbiorczych tworzących obraz (Tx i Rx) nie mniej niż 380 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu nie mniejszy niż 1 – 18 [MHz] | TAK |  |
|  | Dynamika systemu nie mniejsza niż 320 [dB] | TAK |  |
|  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektronicznie nie mniej niż 3 gniazda aktywne | TAK |  |
|  | Medyczny monitor kolorowy LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej nie mniejszej niż 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Monitor zamocowany na wysięgniku | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 12 ” z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Programowanie poszczególnych funkcji ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Obsługa ekranu dotykowego jak tablet | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji położenie monitora w zakresie nie mniejszym niż: lewo – prawo, góra – dół | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Zapis własnych ustawień użytkownika tzw. presetów | TAK |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci co najmniej w standardzie DICOM, AVI, JPEG | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowany w aparat, nagrywarce CD/DVD, na pamięciach USB co najmniej w formacie DICOM, AVI, JPEG | TAK |  |
|  | Archiwizacji badań na lokalnym serwerze PACS | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. Cine- loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | Czarno-biała termiczna drukarka sterowana z panelu sterującego aparatu ultrasonograficznego (80 mm) | TAK |  |
|  | Ustawienie toru biopsyjnego na ekranie monitora na głowicy convex oraz przynajmniej jednej oferowanej głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Porty USB 3.0 | TAK |  |
|  | Nie mniej niż dwa porty z przodu aparatu | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego wewnętrznego , zapis w formie DICOM, AVI, JPEG min.500 GB | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia | TAK |  |
| II. | TRYBY OBRAZOWANIA |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B nie mniej niż 500 [fps] | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B+kolor nie mniej niż 350 [fps] | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji faz oraz szerokopasmowych harmonicznych | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy nie mniej niż 30 [cm] | TAK |  |
|  | Funkcje wzmocnienia kontrastu tkanek celem zmniejszenia artefaktów i wyostrzenia krawędzi | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom), a także obrazu z pamięci CINE nie mniej niż 10x | TAK |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) nie mniej niż 4 ustawienia | TAK |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M nie mniej niż 4 | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Max. wartość PRF dla PWD nie mniej niż 50 [kHz] | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym 0,5 – 20,0 [mm] | TAK |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 0 do ± 80o | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie bramki nie mniejsza niż 12 [m/s] | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego w zakresie nie mniejszym niż ± 20 stopni | TAK |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | TAK |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów na głowicy convex, liniowej, endocavitarnej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja poprawiająca obrazowanie w tkance tłuszczowej poprzez modyfikację prędkości dźwięku w gruczołach tłuszczowych | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania panoramicznego na głowicach liniowych min.20cm | TAK |  |
|  | Pakiet do automatycznej oceny IMT wraz z oprogramowaniem | TAK |  |
| III. | GŁOWICE |
|  | Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa szerokopasmowa do badań j. brzusznej noworodków, niemowląt, dzieci młodszych oraz badań przezciemiączkowych [Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 5 – 8 [MHz] | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 120 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy nie mniej niż 90⁰ | TAK |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej pediatrycznych, dorosłych, ginekologicznych [Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 2 – 6 (± 1) [MHz] | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy nie mniej niż 70⁰ | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 160 | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego z wysokim i niskim indeksem mechanicznym; podawanego dożylnie i do pęcherza moczowego [Sztuk: 2 licencje] | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej [Sztuk: 2 licencje] | TAK |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej pediatrycznych, dorosłych, ginekologicznych [Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 2 – 9 (±1) [MHz] | TAK |  |
|  | Głowica microconvex endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologicznych i urologicznych. [Sztuk: 2] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 4 – 9 (±1) [MHz] | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy powyżej 160⁰ | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego z wysokim i niskim indeksem mechanicznym; podawanego dożylnie i do pęcherza moczowego [Sztuk: 2 licencje] | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej [Sztuk: 2 licencje] | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań bardzo powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych małych naczyń i mięśniowo-szkieletowych [Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika 5 – 12 (±1) [MHz] | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 190 | TAK |  |
|  | Długość czoła obrazowego głowicy nie mniej niż 40 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego z wysokim i niskim indeksem mechanicznym; podawanego dożylnie i do pęcherza moczowego Sztuk 2 licencje | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego umożliwiające m.in. tworzenie wykresów przedstawiających zmianę intensywności funkcji czasu w wybranym obszarze (ROI) oraz umożliwiające przeprowadzenie oceny ilościowej czasowych przebiegów intensywności i dokonanie analizy parametrycznej Sztuk 2 licencje | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych i powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych [Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 5 – 18 [MHz] | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 190 | TAK |  |
|  | Długość czoła obrazowego głowicy nie mniej niż 38 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych [Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 3 – 12 [MHz] | TAK |  |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 160 | TAK |  |
|  | Długość czoła obrazowego głowicy nie mniej niż 38 [mm] | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica liniowa śródoperacyjna w kształcie litery „L” lub „T” {Sztuk: 3] | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika nie mniejszy niż 4.0 - 11.0 [MHz] | TAK |  |
|  | Głowice volumetryczne 3D/4D convex wraz z oprogramowaniem, z opcją kolor i power doppler [Sztuk: 2] | TAK |  |
|  | Głowice volumetryczne 3D/4D endokawitarna wraz z oprogramowaniem, z opcją kolor i power doppler [Sztuk: 2] | TAK |  |
| IV. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
|  | Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie nie mniej niż 8 | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (Vmax, Vmin, PI, RI, S/D i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /(setup) do badań: przezciemiączkowych, jamy brzusznej, narząd rodny, prostata, narządy położone powierzchownie (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, piersi, jądra) badania naczyniowe ( ocena przepływu w naczyniach szyjnych, aorcie, tt. nerkowych, naczyniach tętniczych i żylnych kończyn i innych badaniach dopplerowskich obrazujących przepływ w narządach i w zmianach patologicznych ), układ mięśniowo-szkieletowy i tkanek miękkich podskórnych, urologiczne, ginekologiczne, przezkroczowe i inne | TAK |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu i pomiaru zmian | TAK |  |
| V. | GWARANCJA |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii- telefoniczny kontakt serwisu max.5 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas na usuniecie awarii bez konieczności sprowadzenia części zamiennej z zagranicy max.48 godz. | TAK |  |
|  | Na czas naprawy dłuższej niż 48 godz. wstawienie aparatu o takich samych parametrach do czasu usunięcia awarii | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 8 lat | TAK |  |
| VI. | SERWIS POGWARANCYJNY |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w Załączniku nr 2 do oferty).

UWAGA:

W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

UWAGA:

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP-213/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa fabrycznie nowych aparatów

ultrasonograficznych najwyższej klasy z głowicami

Oferowane parametry techniczne oceniane (kryterium nr 2).

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY/ PODAĆ | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych nie mniej niż 3000000 | TAK |  | ≥4500000 – 5 pkt, 4000000-4499999 - 3 pkt 3000000-3999999 – 1 pkt |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu nie mniejszy niż 1 – 18 [MHz] | TAK |  | ≥22 MHz – 15 pkt, 20-21MHz - 10 pkt 18-19 MHz – 1 pkt |
|  | Dynamika systemu nie mniejsza niż 320 [dB] | TAK |  | ≥360 dB – 5 pkt, 330-359 dB - 3 pkt 320-329 dB – 1 pkt |
|  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektronicznie nie mniej niż 3 gniazda aktywne | TAK |  | >3 gniazd -15 pkt, 3 gniazda - 0 pkt |
|  | Medyczny monitor kolorowy LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej nie mniejszej niż 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 | TAK |  | ≥ 23” -5 pkt, 21”-22,9” - 0 pkt |
|  | Pojemność dysku twardego wewnętrznego , zapis w formie DICOM, AVI,JPEG | TAK |  | > 1TB -5 pkt, 500 GB – 1TB - 0 pkt |
| II. | TRYBY OBRAZOWANIA |
|  | FRAME RATE dla trybu B nie mniej niż 500 [fps] | TAK |  | ≥ 600 fps -15 pkt, 500 – 599 fps - 0 pkt |
|  | FRAME RATE dla trybu B+kolor nie mniej niż 350 [fps] | TAK |  | ≥ 370 fps -15 pkt, 350 – 369 fps - 0 pkt |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy nie mniej niż 30 [cm] | TAK |  | ≥ 45 cm -15 pkt, 40-44 cm -10 pkt 35 – 39 cm - 0 pkt |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | TAK |  | ≥ 15 cm -5 pkt, 13-14 cm -3 pkt 10 – 12 - 0 pkt |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego w zakresie nie mniejszym niż ± 20 stopni | TAK |  | ≥ 25 stopni -10 pkt, 20 – 24 stopni - 0 pkt |
|  | Elastografia Strain ratio na głowicy convex, oraz na min. jednej z oferowanych głowic liniowych | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Obrazowanie elastyczności tkanek - elastografia Shear wave na głowicy convex, liniowa, endocavitarna. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/sek. | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Obrazowanie elastogramu w formie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany dostępnej na min. jednej zaoferowanej głowicy liniowej | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Obrazowanie elastogramu w skali szarości i kolorze oraz pomiar szybkości fali poprzecznej na jednym obrazie | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia Shear wave do oceny stopnia zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym kodowana kolorem i dostępną na głowicy convex i liniowej | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia Shear wave do oceny stopnia zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym kodowana kolorem i dostępną na głowicy convex - wielkość bramki. Min 2,5 x 2,5 cm | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia Shear wave do oceny stopnia zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym kodowana kolorem i dostępną na głowicy convex- liczba wyników pomiarowych min. 10 w raporcie w kPa i m/s | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia akustyczna - ucisk badanej tkanki przy użyciu fali ultradźwiękowej na głowicy convex, liniowa i endocavitarna | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Porównanie obrazów USG, CT, MR badanego pacjenta z aktualnym obrazem USG w czasie rzeczywistym na ekranie aparatu | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Funkcja nakładania obrazu na obraz CT lub MR z automatycznym oraz ręcznym (do wyboru) dopasowaniem danych 3D CT/MR z aktualnym obrazem USG (tzw. fuzja obrazów) | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Powiązana z fuzją obrazów opcja śledzenia igły biopsyjnej z obrazowaniem jej aktualnego położenia oraz toru jakim będzie się przemieszczać | TAK/NIE |  | Tak 20 pkt Nie 0 pkt |
|  | Tryb obrazowania panoramicznego przepływów w Power Dopplerze | TAK /NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
| III. | GŁOWICE |
|  | Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa szerokopasmowa do badań j. brzusznej noworodków, niemowląt, dzieci młodszych oraz badań przezciemiączkowych [5 –8 MHz] |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy nie mniej niż 90⁰ | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 120 | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej pediatrycznych, dorosłych, ginekologicznych [5 – 8 MHz] |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy nie mniej niż 70⁰ | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 160 | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Obrazowanie elastyczności tkanek - elastografia Shear wave | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia Strain ratio | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej pediatrycznych, dorosłych, ginekologicznych [2 – 9 MHz] |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy nie mniej niż 90⁰ | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Obrazowanie elastyczności tkanek - elastografia Shear wave | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia Strain ratio | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Głowica microconvex endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologicznych i urologicznych. [4 – 9 MHz] |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy powyżej 160⁰ | TAK |  | Max.10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Obrazowanie elastyczności tkanek - elastografia Shear wave | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań bardzo powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych małych naczyń i mięśniowo-szkieletowych [5 -12 MHz] |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 190 | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Obrazowanie elastyczności tkanek - elastografia Shear wave | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Elastografia Strain ratio | TAK/NIE |  | Tak 15 pkt Nie 0 pkt |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań małych i powierzchownie położonych narządów, badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych [ 5-18 MHz] |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 190 | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Obrazowanie elastyczności tkanek - elastografia Shear wave | TAK/NIE |  | Tak 10 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Elastografia Strain ratio | TAK/NIE |  | Tak 10 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych Min.3-13 MHz |
|  | Ilość elementów głowicy nie mniej niż 190 | TAK |  | Wartość największa 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej |

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne