Ośrodki: 2

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia (SP)

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz (10WSKzP)

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Pełna nazwa urządzenia (typ, model): ………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………..

Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:

- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat).

- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu i przeprowadzeniu wymaganych testów odbiorczych i specjalistycznych, bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń), z instrukcją obsługi w języku polskim (wraz z dostawą), objęte, pełną 24 miesięczną gwarancją.

| l.p. | Opis parametru | Parametr wymagany / Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. INFORMAJE OGÓLNE |
| 1. | Kamera scyntygraficzna, dwugłowicowa sprzężona ze spiralnym, wielowarstwowym tomografem komputerowym - wymagane mechaniczne zespolenie konstrukcyjne modułów gamma kamery (SPECT) oraz modułu CT w jednej, wspólnej obudowie gantry. Gantry oparte na stabilnej i sztywnej konstrukcji, gwarantujące niezmienność pozycjonowania modułów detektorów gamma kamery oraz modułu CT względem siebie - pozwalającym na wykonywanie badań diagnostycznych i korekcję obrazów radioizotopowych (korekcja pochłaniania, rozproszenia) oraz wspólnym stołem pacjenta do wykonywania niezależnych badań: Scyntygraficznych : - planarnych (statycznych, dynamicznych i bramkowanych) - SPECT (zwykłych i bramkowanych) - WHOLE BODY Hybrydowych SPECT/CT Diagnostycznych CT | tak |  |
| 2. | Długość ciągłego hybrydowego skanu SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali TK) | ≥ 159 [cm] |  |
| 3. | Długość ciągłego skanu całego ciała (WholeBody) bez przedłużek stołu | ≥200 [cm] |  |
| 4. | Średnica apertury gantry ograniczona przez skaner CT | ≥ 70 [cm] |  |
| 5. | Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu). | tak |  |
| 6. | Wspólna paleta pacjenta dla modułów SPECT i CT | tak |  |
| 7. | Po obu stronach gantry przycisk bezpieczeństwa „STOP” do natychmiastowego awaryjnego, zatrzymywania pracy skanera. | tak |  |
| 8. | Zasilacz awaryjny UPS umożliwiający bezpieczne zakończenie pracy i zapis danych stacji akwizycyjnej oraz stacjach diagnostycznych (nie dotyczy zasilania skanera CT). | tak |  |
| 9. | Oprogramowanie antywirusowe (jeśli producent dopuszcza taką możliwość) | tak |  |
| 10. | Zdalny dostęp serwisowy do serwera aplikacji, stacji akwizycyjnej i stacji diagnostycznych | tak |  |
| 11. | Zapewnienie przez Dostawcę wszelkich niezbędnych licencji i konfiguracji po stronie dostarczanego sprzętu niezbędnych do integracji systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS. | tak |  |
| II MODUŁ SCYNTYGRAFICZNY |
| 12. | Zakres obrotu obu detektorów gammakamery wokół osi gantry ≥ 360° | tak |  |
| 13. | Ustawienie detektorów modułu SPECT w taki sposób, że możliwe jest wykonanie badania pacjenta siedzącego na krześle, na dwa sposoby: 1/ jak np. w badaniu nerek. 2/ jak np. w badaniu płuc. W tym sposobie wymagana jest jednoczasowa rejestracja PA i AP pacjenta. W obu sposobach wymagana jest, niezależna dla każdego z detektorów, zdalna regulacja ich wysokości mierzonej od podłogi do środka lub dolnej krawędzi pola widzenia (np. jeden detektor wyżej, drugi niżej). | tak |  |
| 14. | Sterowane elektrycznie ustawienia detektorów gammakamery do badań pacjenta na typowym łóżku szpitalnym z regulacją wysokości podpory tułowia dla pacjenta w pozycji leżącej dla pacjenta w pozycji półleżącej ( elektrycznie sterowane położenia detektora dla zapewnienia położenia równoległego detektora nad górną częścią tułowia). Oba detektory ustawione równolegle w pozycji horyzontalnej, jeden detektor obejmuje górną połowę ciała, drugi dolną połowę ciała, z możliwością niezależnej regulacji ustawienia wysokości każdego z detektorów, a także ich pochylenia w osi dłuższej łóżka szpitalnego | tak |  |
| 15. | Monitor podglądu dostępny z obu stron gantry (prawej i lewej) – na długim wysięgniku, prezentujący między innymi: - podgląd obrazu z obu detektorów - parametry pozycji gantry - parametry pozycji detektorów - parametry pozycji stołu - typ zainstalowanego kolimatora | tak |  |
| 16. | Pilot lub 2 piloty - zapewniające Operatorowi sterowanie systemem po obu stronach gantry | tak |  |
| 17. | Pełne użyteczne pole widzenia detektora prostokątne, bez obciętych naroży | tak |  |
| 18. | Wymiary prostokątnego, użytecznego pola widzenia detektora (UFOV): | ≥ 53 x 37 [cm], podać |  |
| 19. | Liczba fotopowielaczy w każdym z detektorów | ≥ 59 szt., podać |  |
| 20. | Grubość kryształu 3/8 cala. | Tak, opisać |  |
| 21. | Pełna cyfryzacja detektora: jeden ADC na jeden fotopowielacz. | tak |  |
| 22. | Wewnętrzna geometryczna zdolność rozdzielcza (wg standardu NEMA): | tak, podać |  |  |  |  |
|  | FWHM (UFOV) ≤ 4,0 mm |  |  |
|  | FWTM (UFOV) ≤ 8,0 mm |  |  |
|  | FWHM (CFOV) ≤ 4,0 mm |  |  |
|  | FWTM (CFOV) ≤ 8,0 mm |  |  |
| 34. | Wewnętrzna jednorodność pola, nie skorygowana (wg standardu NEMA): | tak, podać |  |
|  | lokalna (UFOV) ≤ 3,0 % |  |  |
|  | ogólna (UFOV) ≤ 4,0 % |  |  |
|  | lokalna (CFOV) ≤ 2.5 % |  |  |
|  | ogólna (CFOV) ≤ 3,0 % |  |  |
| 24 | Wewnętrzna liniowość przestrzenna (wg standardu NEMA): | tak, podać |  |
|  | różniczkowa (CFOV) ≤0,2 mm |  |  |
|  | całkowa (CFOV) ≤ 0,5 mm |  |  |
|  | różniczkowa (UFOV)≤ 0,2 mm |  |  |
|  | całkowa (UFOV) ≤ 0,7 mm |  |  |
| 25. | Wewnętrzna energetyczna zdolność rozdzielcza (wg standardu NEMA) | ≤ 9,9% |  |
| 26. | Rozdzielczość przestrzenna SPECT po rekonstrukcji iteracyjnej z rozproszeniem (kolimatory LEHR): centralna ≤ 6,5 mm, promieniowa ≤ 5,8 mm, styczna ≤ 5,2 mm. | tak, podać |  |
| 27 | Zmienna geometria położenia detektorów, możliwość ustawienia ich pod kątem 180º | tak |  |
| 28. | Zmienna geometria położenia detektorów, możliwość ustawienia ich pod kątem 90 º (np. do badań kardiologicznych SPECT). | tak, opisać |  |
| 29. | Kolimatory LEHR/LEHRS niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczości (z minimalną rozdzielczością FWHM przy 10cm ≤7,5 mm) do Tc99 - 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) | tak, podać |  |
| 30. | Kolimatory wysokoenergetyczne szt. 2 (HE/HEGP) | tak |  |
| 31. | Czujniki sytuacji kolizyjnych blokujące ruchy głowic i stołu pacjenta. - zabezpieczenie pacjenta przed zetknięciem się z elementami konstrukcyjnymi podczas ich ruchu, sterowanego zarówno automatycznie jak i ręcznie. - system dotykowy zabezpieczenia pacjenta (mata dotykowa) przed kolizją z płaszczyzną kolimatora pokrywa całą powierzchnię pola widzenia, będąc integralną i nieodłączną częścią konstrukcją kolimatora - o grubości nie przekraczającej 1,5 mm, licząc od powierzchni kolimatora . - system detekcji kolizji ciała pacjenta w podstacji bariery wiązki podczerwonej, będący częścią konstrukcyjną detektora, nie wymagający demontażu w przypadku wymiany kolimatora. | tak |  |
| 32. | Wózek / wózki – jeśli wymagane - do przechowywania dostarczonych kolimatorów wraz z propozycją (rycina techniczna) ich lokalizacji w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany aparat SPECT/CT, minimalizującą kolizyjność ruchu szpitalnego łóżka z pacjentem i personelu. | tak |  |
| 33. | Minimalna wysokość blatu stołu od poziomu podłogi | ≤ 60 cm |  |
| 34. | Współczynnik pochłaniania dla ruchomego blatu stołu (dla 140 keV) | ≤ 10% |  |
| 35. | Obszar obrazowany na scyntygramie | ≥ 50 x 200 [cm], podać |  |
| 36. | Wykonywanie badania WHOLE BODY w trybie body contouring – odległość każdego z detektorów od ciała ≤ 2 cm (podać). Dla zapewnienia optymalnej jakości obrazowania odległość 2,0 cm liczona jest od powierzchni kolimatora (bez ewentualnych dodatkowych nakładek) do powierzchni ciała pacjenta. | tak, podać [cm] |  |
| 37. | System bramkowania sygnałem EKG, służący do wykonywania badania w trybie GATED SPECT. Wyprowadzenie kabla EKG pacjenta bezpośrednio z gniazda przyłączeniowego umieszczonego w poruszającym się blacie stołu. | tak |  |
| 38. | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów 180º - odległość każdego z detektorów od ciała ≤ 2 cm (Odległość liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała) | tak, podać [cm] |  |
| 39. | Wykonywanie badania SPECT w trybie body contouring, dla kąta wzajemnego detektorów 90º - odległość każdego z detektorów od ciała nie może przekraczać 2 cm, a detektory stykają się wzajemnie bokami (odległość detektorów od ciała liczona jest od powierzchni kolimatora do powierzchni ciała) | tak, podać [cm] |  |
| 40. | Komplet podpór do akwizycji pacjenta: uchwyt do głowy (przy badaniach mózgu) uchwyt do rąk (przy badaniach SPECT i GSPECT serca) podpórki pod ramiona (przy badaniach WHOLE BODY), pod kolana | Tak |  |
| 41. | Paleta dodatkowa typu: 1 pediatryczna (Dla 10 WSKzP i SP) | tak |  |
| 42. | Komplet właściwych wg producenta wymaganych do rutynowej kontroli jakości obrazowania: fantomów SPECT i CT z uchwytami do montażu, oraz fantomów zgodnych z obowiązującymi, aktualnymi wymogami prawnymi w Polsce dla kontroli gammakamery i tomografów komputerowych; w tym fantom do określenia rozdzielczości gammakamery (Bar Fantom), Fantom "Jaszczaka" wraz z modułem źródeł liniowych, fantom do CT z oprogramowaniem | tak |  |
| Moduł TK |
| 43. | Akwizycja spiralna wielowarstwowa, detektor wielorzędowy | tak |  |
| 44. | Moc maksymalna rzeczywista generatora | ≥ 50 kW, podać |  |
| 45. | Maksymalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych | ≥130 kV, podać |  |
| 46. | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokółach klinicznych | ≤ 80 kV, podać |  |
| 47. | Minimalny prąd anody lampy rtg | ≤ 30mA, podać |  |
| 48. | Maksymalny prąd anody lampy rtg | ≥ 300mA, podać |  |
| 49. | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, w danej projekcji - jednoczesna modulacja kątowa oraz wzdłużna (oś z), bez konieczności wykonywania dodatkowych ekspozycji (dopuszczona modulacja w oparciu o topogram) | tak |  |
| 50. | Redukcja dawki co najmniej 50% udokumentowane w danych producenta (podać nazwę aplikacji) | tak |  |
| 51. | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg. [kHU/min] | ≥ 800 kHU/min |  |
| 52. | Pojemność cieplna anody lampy rtg. | 5 MHU |  |
| 53. | Liczba submilimetrowych warstw zbieranych w czasie najkrótszego, pełnego obrotu (360º) | ≥6 |  |
| 54. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy do akwizycji w trybie min.6-warstwowym spiralnym ≤ 0,625mm | Tak, podać |  |
| 55. | Szerokość minimalna warstwy po rekonstrukcji dostępna w akwizycji spiralnej ≤ 1 mm | Tak, podać |  |
| 56. | Maksymalne diagnostyczne pole widzenia (FOV) ≥ 50cm | Tak, podać |  |
| 57. | Maksymalne rekonstruowane pole widzenia (FOV) stosowane do korekcji pochłaniania równe aperturze gantry oferowanego skanera CT, tj. ≥ 70 cm | Tak, podać |  |
| 58. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) przy wielowarstwowej akwizycji spiralnej układu lampa rtg-detektor max. 0,6 sek. | Tak, podać |  |
| 59. | Maksymalny czas trwania ciągłego spiralnego skanu wielowarstwowego ≥ 100 s ( dla minimum 6 warstw) | Tak, podać |  |
| 60. | Długość ciągłego spiralnego pojedynczego skanu wielowarstwowego ≥ 159 cm | Tak, podać |  |
| 61. | Długość spiralnego pojedynczego skanu przeglądowego (topogram) wykorzystywanego do modulcji dawki ≥ 159 cm | Tak, podać |  |
| 52. | Szerokość skanu przeglądowego ≥ 50 cm | Tak, podać |  |
| 63. | Zakres zmienności pitch, minimum 0,6 ÷1,5 lub większy | Tak, podać |  |
| 64. | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna), zmierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym, przy 2 % MTF, ≥ 15,0 lp/cm | Tak, podać |  |
| 65. | Rozdzielczość niskokontrastowa, mierzona dla fantomu CATHPAN o średnicy 20 cm, przy warstwie 10 mm, dla różnicy kontrastu 3 HU, przy napięciach z zakresu 130-140 kV i prądzie nie większym niż 120 mA ≤ 5 mm (Podać parametry skanu). | Tak, podać |  |
| 66. | Detektory gammakamery SPECT nieruchome podczas badania CT | Tak |  |
| IV STACJA AKWIZYCYJNA |
| 67. | System akwizycyjny wraz z oprogramowaniem obsługujący moduły SPECT i CT, umożliwiający wykonywanie scyntygraficznych badań: planarnych (statycznych, dynamicznych), SPECT, bramkowanych GSPECT , WHOLE BODY oraz badań spiralnych SPECT/CT: - akwizycję - przeglądanie wyników | Tak |  |
|  | rekonstrukcja badań (FBP, OSEM2D, OSEM3D, z narzędziami do korekcji rozproszenia i pochłaniania - realizowana na stacji akwizycyjnej lub na platformie opisowej (podać - gdzie będzie realizowana) |  |  |
| 68. | Jeden system ze wspólnym interfejsem użytkownika, sterujący procesem akwizycji badań SPECT i CT, pozwalający na prezentację badań SPECT i CT, z monitorem lub 2 monitorami do zastosowań medycznych, o przekątnej ekranu ≥ 19”, z twardym dyskiem lub dyskami o łącznej pojemności fizycznej min. 900 GB. | Tak |  |
| 69. | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM z obsługą poniższych klas: DICOM Query/Recive/Send - wysyłanie badań DICOM Modality Worklist - otrzymywanie listy roboczej (Załączyć Dicom Conformance Statement potwierdzający spełnienie powyższej funkcjonalności - dopuszczalna wersja elektroniczna i angielskojęzyczna) | Tak |  |
| 79. | Archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD w formacie DICOM 3.0, wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań. Wysokowydajna sieciowa kolorowa drukarka laserowa. | Tak |  |
| 80. | Oprogramowanie do testów QC i oceny ich wyników, w tym oprogramowanie do ilościowej oceny wyników testów kontroli jakości pracy aparatu zgodnych z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. (dopuszczalny laptop z częścią oprogramowania do TK) | Tak |  |
| 81. | Niezbędne do testów QC - źródło długożyciowe płaskie kobaltowe dopasowane do rozmiarów detektorów, o żywotności wystarczającej na czas gwarancji systemu > 600 MBq. (dostawa źródeł uzgadniana indywidulanie po okazaniu zezwolenia na źródło od Użytkownika) | TAK |  |
| 82. | Oprogramowanie do oceny wychwytu radioznacznika (99mTc, 111In, 123I, 131I, 67Ga, 177Lu, 153Sm), w celu uzyskania wyników kwantyfikacyjnych jako SUV oraz mBq/ml. System ma umożliwiać kwantyfikację realizowaną dla najniższych zaoferowanych wartości TK: natężenia prądu [mA] i napięć [kV] (opisać). (Tylko dla 10 WSKzP) | Tak |  |
| 83. | Robot do nagrywania badań na płytach wraz z oprogramowaniem i integracją z oferowanym systemem. | Tak |  |
| V. Stanowiska opisowe lekarskie |
| Wymagania ogólne |
| 84. | Nowy serwer SPECT/CT (Dla 10 WSKzP) Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego w przypadku spełnienia poniższych wymagań sprzętowych. W przypadku wykorzystania istniejącego serwera aplikacyjnego, możliwość wykorzystania licencji aplikacji posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do ilości podanych poniżej dla poszczególnych aplikacji/funkcjonalności.(Dla SP) | tak |  |
| 85. | Minimalne parametry techniczne serwera SPECT/CT (Dla 10 WSKzP) • liczba procesorów: min 2, 3,5 GHz, 4-rdzenie, • pamięć RAM: min. 16 GB • dysk HDD: łączna fizyczna pojemność min 600 GB • możliwość podpięcia do min. 5 stanowisk lekarskich serwera aplikacyjnego ( Dla SP) • obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 • liczba procesorów: min 2 • pamięć RAM: min. 96 GB • wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub 10 • pojemność macierzy: min. 3TB • redundantne zasilanie typu Hot-plug • napęd optyczny: DVD RW • klawiatura, mysz • możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 24 000 warstw, • możliwość obsłużenia do 7 stanowisk lekarskich | tak |  |
| 86. | Stanowisko lekarskie: konsola kliencka + oprogramowanie antywirusowe I – ( Dla 10 WSKzP) 2 stanowiska lekarskie II - (Dla SP) 3 stanowiska lekarskie 2-monitorowe; monitory DICOM (przekątna ekranu min.19"), o rozdzielczości min. 1280x1200; • Komputer PC, wyposażony w: min. 8 GB RAM, dysk HDD łączna fizyczna pojemność min. 500 GB, napęd CD/DVD, system Windows lub równoważny oraz dla (SP i 10 WSKzP) po jednym komputerze przenośnym (do opisu danych (ekran min.: 14” i 16 GB RAM, napęd DVD-RW, Windows 10Pro + drukarka kolorowa) | tak |  |
| 87. | Wydajna drukarka laserowa z funkcją skanu i kopiowania | tak |  |
| 88. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  |
|  | Opis licencji i ich liczba dla poszczególnych serwerów |
| 89. | Pakiet do przetwarzania badań poszczególnych organów (Organ Based Processing): Cardiac Planar Gated Blood Pool, Shunt Analysis, analiza płuc, tarczycy i przytarczyc, nerek, opróżniania żołądka opróżniania żołądka i czynności przełyku, wątrobowo-żółciowe (Dla 10 WSKzP – 2) (Dla SP – 3) | tak |  |
| 90. | Pakiet do analizy objętościowej do obrazowania zmian nowotworowych dla badań SPECT-CT - Przeglądanie obrazów SPECT & CT w formacie DICOM, włączając wyświetlanie fuzji obrazów dla zarejestrowanych serii danych. - Standardowe narzędzia do przeglądania obrazów, takie jak: skorelowane kursory, ilościowa tablica kolorów i interaktywna wartość pikseli. - Domyślnie zdefiniowane okna dla obrazów CT - Maskowanie wolumenów zainteresowania 3D - Wyświetlanie obrazów CT w trybie Maximum Intensity Projections (MIP) - Generowanie i prezentacja MIP dla badań SPECT całego ciała i badań statycznych SPECT - Reorientacja 3D wolumenu danych obrazowych - Analiza & wizualizacja regionów zainteresowania ROI 3D - Analiza & wizualizacja wolumenów zainteresowania VOI 3D - obliczanie ilości zliczeń dla SPECT - Edycja atrybutów tagów DICOM - Możliwość prezentacji dwóch badań SPECT-CT równolegle. (Tylko dla 10 WSKzP – 2) | tak |  |
| 91. | Pakiet onkologiczny podstawowy do podstawowej kwantyfikacji dla SPECT, jak i PET, włączając SUV. Obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, wybór i ocena obszarów zainteresowania ROI/VOI, pomiar odległości i kątów; Rejestracja obrazów i fuzje; Przeglądanie obrazów w 3D poprzez MIP albo VRT; Wyświetlanie badania z dwóch punktów czasowych w celu oceny zachodzących zmian w czasie terapii. | tak |  |
| 92. | Pakiet onkologiczny CT do automatycznej segmentacji w 3D zmian w narządach miąższowych (wątrobie/płucach/ węzłach chłonnych), automatyczny pomiar zgodnie z RECIST 1.1/WHO, automatyczna synchronizacja przestrzenna/powiązanie i ocena zmian w czasie. (Tylko dla 10 SP – 1) | tak |  |
| 93. | Narzędzia do fuzji obrazów SPECT, PET, CT, MR (2 modalności) - technika automatyczna i ręczna (Dla 10 WSKzP – 2) (Dla SP – 3) | tak |  |
| 94. | Narzędzia VRT (Volume Rendering Technique) (Dla 10 WSKzP – 1) (Dla SP – 3) | tak |  |
| 95. | Pakiet kardio SPECT do analizy badań: możliwość oceny perfuzji mięśnia sercowego, określanie parametrów funkcyjnych serca (objętość lewej komory, frakcja wyrzutowa, ruchomość), typu: Corridor lub/i Cedars lub równoważny funkcjonalnie (Dla 10 WSKzP – 2 x Corridor lub równoważny) (Dla SP – 2 x (Corridor) lub równoważny 1 x (Cedars) lub równoważny) | tak |  |
| 96. | Pakiet Neuro SPECT z możliwością diagnozowania zaburzeń neurologicznych oraz demencji: porównywanie anatomii badania z bazą danych oraz fuzji, automatyczne wyznaczanie korelacji badania z badaniem referencyjnym, wbudowane bazy danych referencyjnych dla znaczników HMPAO/ECD z podziałem na grupy wiekowe (Dla 10 WSKzP – 2) (Dla SP – 1) | tak |  |
| 97. | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT: usuwanie kości/stołu, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy (Tylko dla SP – 1) | tak |  |
| 98. | Oprogramowanie pozwalające na skrócenie do 50% czasu badania całego ciała i statycznych badań planarnych oraz SPECT, przy zachowaniu porównywalnych parametrów jakościowych badania, (Tylko dla 10 WSKzP – 2) | Tak |  |
| 99. | Automatyczny lub ręczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym (Dla 10 WSKzP – ręczny import badań ) (Dla SP – automatyczny, bez udziału użytkownika konsoli w tle) | Tak |  |
| 100. | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: • rekonstrukcje VRT, MIP, MPR • zmiana okna wyświetlania • biblioteka układów wyświetlania (layouty) • podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie (Tylko dla SP – 1) | Tak |  |
| 101. | Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 zestawów danych tego samego pacjenta (np.: w celu porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w rożnym czasie) z automatyczną synchronizacją przestrzenną oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. (Tylko dla SP – 1) | Tak |  |
| VI. Dodatkowe wymagania ogólne |
| 102. | Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej adaptowanego pomieszczenia. Zamawiający informuje, że wszelkie uszkodzenia oraz braki związane z montażem urządzenia Wykonawca musi odtworzyć i doprowadzić do stanu pierwotnego. | Tak |  |
| 103. | Instalacja skanera SPECT/CT w zaadaptowanych pomieszczeniach / oraz deinstalacja i utylizacja starej gammakamery | Tak |  |
| 104. | Dostarczenie wytycznych (indywidualnych dedykowanych dla poszczególnych placówek dostosowanych do indywidualnych potrzeb) producenta w zakresie adaptacji pomieszczeń i systemów na potrzeby pracowni SPECT/CT. Projekt ochrony radiologicznej – dostarczenie przed instalacją urządzenia. | Tak |  |
| 105. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt testów akceptacyjnych i wymaganych specjalistycznych po montażu aparatu. | Tak |  |
| 106. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na koszt własny przeglądów technicznych i wymaganych testów specjalistycznych (zgodnych z Dz.U. z 2017 r. poz 884 i Dz.U. z 2015r poz. 2040) przez cały okres trwania gwarancji | Tak |  |
| 107. | Instrukcje obsługi do skanera SPECT/CT, stacji akwizycyjnej, stacji diagnostycznych w języku polskim - dostarczone z urządzeniami. | Tak |  |
| 108. | Szkolenie z obsługi gammakamery w terminach uzgodnionych z Zamawiającym – min. 10 dni roboczych w określonym miesiącu - obejmujące niżej wymienione : | Tak |  |
| 109. | Instruktaż obsługowy obejmujący: podstawową obsługę skanera i podstawowe oprogramowanie SPECT/CT dla personelu technicznego i narzędzia do kalibracji i kontroli jakości dla fizyka, zakończone przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
| 110. | Instruktaż obsługowy dot. platformy opisowej dla personelu medycznego, zakończony przed protokołem odbioru końcowego. | Tak |  |
| VII. Warunki serwisu gwarancyjnego |
| 111. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP. | Tak |  |
| 112. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji aparatu (gwarancja obejmuje także wykonanie testów specjalistycznych wykonywanych przez certyfikowane laboratorium w okresie jej trwania) min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 113. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze) max 24 godzin, 2 dni na naprawę nie wymagającej części zamiennych, 5 dni roboczych - gdy wymagane jest zamówienie części zamiennych. | Tak, podać |  |
| 114. | Każda naprawa gwarancyjna skutkująca przestojem aparatu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | Tak |  |
| 115. | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak, podać |  |
| 116. | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 117. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego min. 10 lat (na komponenty IT 5 lat) | Tak, podać |  |
| 118. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.

2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr TAK” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w oryginalnych materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim, a w języku polskim w oryginale lub tłumaczeniu poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty. Wykonawca musi w kolumnie PARAMETR OFEROWANY wskazać dokument i jego stronę potwierdzający deklarowany parametr, a w dokumencie producenta podkreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę.

5. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametry jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.

6. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta (Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia oryginalnego, wymaganego przez Zamawiającego, potwierdzenia producenta w wymaganym terminie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych przez wymóg wskazania parametru/cechy w aparacie demo (dotyczy aparatu rentgenowskiego) lub pracującym na terenie Polski/EU.