. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta (o ile dotyczy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 2. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku 3. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 5. Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 6.Brzeskie Centrum Medyczne SPZOZ 7. Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 8. Szpital Specjalistyczny w Jaśle 9. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 10. Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach znak: ZZP-168/18, na Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego oraz stacji centralnego monitorowania w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych”

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 5 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60% w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| nazwa przedmiotu zamówienia | cena brutto za 1 sztukę przedmiotu zamówienia* w pln | stawka vat % | liczba sztuk | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Monitor kardiologiczny _________________________ producent _________________________ typ _________________________ rok produkcji |  |  | 69 |  |
| Stacja centrali monitorującej _________________________ producent _________________________ typ _________________________ rok produkcji |  |  | 11 |  |
| Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowej aparatury oraz szkolenia pracowników |  |  |  |  |
|  | Łączna cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia |  |

cena netto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

** cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Łączna cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 5 – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert: 30 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.

3. Okres gwarancji (waga w ocenie ofert : 10% pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Okres gwarancji ………… miesięcy

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. VI pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. VI pkt 4 SIWZ i Wzorze umowy.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. VI pkt 5 SIWZ i Wzorze umowy.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI pkt 7 SIWZ i Wzorze umowy.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  VI pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.   HASŁO DESZYFRUJĄCE JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

[Patrz rozdział II pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

Należy podać wymagane informacje zachowując oryginalną pisownię stworzonego przez wykonawcę hasła, którego użył w celu zaszyfrowania przesłanego elektronicznie JEDZ.

XI.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

XII.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne, warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 168/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

MONITORA KARDIOLOGICZNEGO  ORAZ STACJI CENTRALNEGO  MONITOROWANIA

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 168/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

MONITORA KARDIOLOGICZNEGO  ORAZ STACJI  CENTRALNEGO

MONITOROWANIA

Monitor ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Stacja centralnego monitorowania ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| l.p. | wymagany parametr / warunek graniczny | wartość wymagana | wartość oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymogi ogólne |  |  |
| 1 | wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK |  |
| 2 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonego produktu oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  |
| 3 | Każdy dostarczony produkt musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym dla wyrobów medycznych: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK |  |
| 1 | Monitor kardiologiczny | Ilość sztuk: | 69 |
| 5 | nazwa produktu | podać |  |
| 6 | model/typ | podać |  |
| 7 | producent | podać |  |
| 8 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp/ | TAK, podać |  |
| 9 | Ekran LCD wysokiej rozdzielczość min. 800x 600 1280x800 dpi o przekątnej min. 12”. Zawiera uchwyt do transportu lub/i Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka | TAK, podać |  |
| 10 | Waga max. 7,5 5 kg | TAK, podać |  |
| 11 | Kardiomonitory kompatybilne z centralą opisaną w tym zadaniu | TAK, podać |  |
| 12 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. Nie dopuszcza się jakichkolwiek wiatraków w środku | TAK, podać |  |
| 13 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego lub poprzez ekran dotykowy lub przycisków funkcyjnych na ekranie dotykowym oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK, podać |  |
| 14 | Prezentacja min. 4 12 przebiegów. Dostępne tryby wyświetlania to min.: - ekran dużych znaków - ekran min. 7 EKG - ekran oxyCRG (oksykardiorespirogram) - tryb gotowości | TAK, podać |  |
| 15 | Tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) lub tryb nocny, w którym dźwięki naciśnięcia klawiszy, uderzeń serca i tętna są wyciszone, głośność alarmów i jasność ekranu przełączone na ustawienia minimalne, a ustawienia obejmujące głośność klawiszy, uderzeń, PR, alarmów i jasność ekranu są niedostępne | TAK/NIE, podać |  |
| 16 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 4 10 dni | TAK, podać |  |
| 17 | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym | TAK/NIE, podać |  |
| 18 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej lub kardiomonitor wyposażony w wyświetlanie informacji w 8 niezależnych trybach wyświetlania takich jak – duże znaki, tryb minitrendów, oxyCRG, tryb 7 EKG, tryb parametrów życiowych, tryb standardowy, tryb gotowości, tryb nocny z możliwością zdefiniowania niezależnych ustawień dotyczących m.in. alarmów oraz parametrów pomiarowych i układu wyświetlania danych | TAK, podać |  |
| 19 | Alarmy |  |  |
| 20 | Min. 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych | TAK, podać |  |
| 21 | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (min. 30 60-180 sekund lub min. 60, 120 i 180 sekund) lub wyciszenie alarmów na min. 120 s. Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas | TAK, podać |  |
| 22 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia oraz z min. 1 3 wycinkami krzywych/krzywą lub pamięć wszystkich zdarzeń z ostatniej godziny lub kardiomonitor wyposażony w pamięć alarmów (ponad 200) wraz z zapisem wszystkich mierzonych parametrów oraz krzywej parametru, który wywołał alarm o regulowanej długości min. od 8 do 32 sekund lub Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z min. 3 wycinkami krzywych | TAK, podać |  |
| 23 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK, podać |  |
| 24 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy | TAK, podać |  |
| 25 | Czas pracy min. 60 minut 4 godziny (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii | TAK, podać |  |
| 26 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście sygnału video (VGA lub DVI lub HDMI), min. 2 1xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG | TAK, podać |  |
| 27 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB lub poprzez port LAN lub gniazdo RJ-45. Możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK, podać |  |
| 28 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7 lub rozbudowa oferowanego systemu o wysłanie danych w standardzie HL7 za pomocą dodatkowego serwera, obsługującego wszystkie monitory w jednej instalacji | TAK, podać |  |
| 29 | EKG |  |  |
| 30 | Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15 30-300 350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. Możliwość prezentacji krzywej EKG w układzie kaskady | TAK, podać |  |
| 31 | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 15 23 typów zaburzeń rytmu | TAK, podać |  |
| 32 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK/NIE, podać |  |
| 33 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV lub min. od -0,9 do 0,9 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  |
| 34 | Respiracja (RESP) |  |  |
| 35 | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3 4-150 odd./min. | TAK, podać |  |
| 36 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK, podać |  |
| 37 | Saturacja (SPO2) |  |  |
| 38 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo bądź FAST lub inne równoważne | TAK, podać |  |
| 39 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK, podać |  |
| 40 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) |  |  |
| 41 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30 40-260 270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10 15-215 240 mmHg Zakres pomiaru pulsu min. 40-240 300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK, podać |  |
| 42 | Temperatura (TEMP) |  |  |
| 43 | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK, podać |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały) |  |  |
| 45 | Zakres pomiarowy min. od -40 -50do +300 360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) max. +/-4 mmHg lub max. +/-5%. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów lub prezentacja przebiegów dynamicznych krzywych IBP w osobnych kanałach | TAK, podać |  |
| 46 | Drukarka termiczna. Wydruk min. 3 4 kanałów. Tryb automatycznego wydruku podczas wykonywania pomiarów NIBP | TAK, podać |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream lub równoważna. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg Lub możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym i bocznym metod inną niż Microstream, ale z podobną szybkością próbkowania (50 ±10) ml/min | TAK, podać |  |
| 48 | Dodatkowe wyposażenie oraz konfiguracja opcjonalna |  |  |
| 49 | Możliwość wyposażenia urządzenia w Rzut serca metodą termodylucji (z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza) | TAK, podać |  |
| 50 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora (każdego): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 27-35cm lub 25-35cm lub 23-33cm - przewód NIBP - kabel EKG 5 -odprowadzeniowy typu chwytakowego - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych - 1 bateria. - uchwyt na ścianę z koszykiem na akcesoria Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria | TAK, podać |  |
| 51 | Akcesoria – na zestaw dla każdego szpitala: - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych, rozmiar duży min. 34-43 cm – 2 szt. lub rozmiar min. 27 – 35 cm – 2 szt. lub rozmiar min. 31 – 40 cm – 2 szt. - mankiet do pomiaru NiBP dla dorosłych, rozmiar bardzo duży min. 42 – 54 cm lub min. 46-66cm – 2 szt. lub rozmiar min. 23 – 53 cm – 2 szt. lub rozmiar min. 38 – 50 cm – 2 szt. | TAK, podać |  |
| 2 | Stacja centralnego monitorowania | Ilość sztuk: | 11 |
| 52 | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 8GB RAM - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa HP - ‘switch’ sieciowy - win7 lub oprogramowanie równoważne w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim Lub Stanowisko monitoringu jako komputer medyczny typu all-in-one z chłodzeniem konwekcyjnym, waga do 8kg, ekran LED >23’’, złącza USB /VGA/Ethernet ,wewnętrzna bateria UPS, min. 1 godz, wbudowane głośniki, obsługa ekran dotykowy lub mysz, klawiatura oraz laserowa drukarka Lub Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor zapewniający płynną pracę systemu - pamięć RAM zapewniająca płynną pracę systemu - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa - ‘switch’ sieciowy zapewniający płynną pracę systemu - win7 lub oprogramowanie równoważne w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim zapewniający płynną pracę systemu | TAK, podać |  |
| 53 | Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 21,5 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi | TAK, podać |  |
| 54 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS) | TAK, podać |  |
| 55 | Monitorowanie jednocześnie min. 6 stanowisk (monitorowanie jednocześnie do min. 8 stanowisk dla szpitala w Pasłęku, Brzegu i Jaśle). Możliwość rozbudowy do min. 32 stanowisk | TAK, podać |  |
| 56 | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów | TAK, podać |  |
| 57 | Wyświetlanie w trybie dużych znaków. Możliwość wyświetlania do min. 9 10 krzywych dla jednego łóżka lub do 6 krzywych dynamicznych w każdym oknie pacjenta na ekranie wyświetlającym wszystkich pacjentów | TAK, podać |  |
| 58 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie lub oknie przeznaczonym do tego celu | TAK, podać |  |
| 59 | Zapamiętywanie danych: - min. 72 240 godzin trendów - min. 72 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 72 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 72 240 godzin wyników pomiarów NIBP | TAK, podać |  |
| 60 | Możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania | TAK/NIE, podać |  |
| 61 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe lub wybrane krzywe i wartości parametrów). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG | TAK, podać |  |
| 62 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów | TAK, podać |  |
| 63 | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS lub system centralnego monitorowania z funkcją wysyłania monitorowanych parametrów życiowych do zewnętrznych systemów EMR lub CIS, za pośrednictwem protokołu HL7 | TAK, podać |  |
| 64 | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG Lub Centrala umożliwia wydruk: - raportu trendów tabelarycznych oraz graficznych, - zdarzeń alarmowych, - wyników pomiarów NIBP, - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG. | TAK, podać |  |
| 65 | Centrala kompatybilna z wyżej opisanymi kardiomonitorami | TAK, podać |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 66 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  |
| 67 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| 68 | czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji bez względu na okres trwania naprawy | TAK, podać |  |
| 69 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 70 | gwarantowany czas naprawy, max. 96 [h] w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 od daty zgłoszenia konieczności naprawy, jeśli czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 96 [h] należy zapewnić urządzenie zastępcze w ciągu max. 72 [h] w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 | TAK, podać |  |
| 71 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  |
|  | Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów. ______________________________ podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania fi załącznik nr 3 do oferty postępowanie znak: ZZP- 168/18 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: MONITORA KARDIOLOGICZNEGO ORAZ STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA parametry oceniane zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2) |
| l.p. | parametr oceniany | ocena | wartość oferowane przez wykonawcę |
| Monitor kardiologiczny: |
| 1 | Ekran o przekątnej min. 12” | przekątna min. 12 - 14,5" - 1 pkt.; przekątna > 14,5" - 10 pkt. |  |
| 2 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia | TAK – 5 pkt.; NIE – 1 pkt. |  |
| 3 | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo przyciskiem na płycie czołowej kardiomonitora (funkcja konfigurowalna w systemie) | TAK – 5 pkt.; NIE – 1 pkt. |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o prezentację odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | TAK – 4 pkt.; NIE – 1 pkt. |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń | TAK – 10 pkt.; NIE – 1 pkt. |  |
| 6 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK – 5 pkt.; NIE – 1 pkt. |  |
| 7 | Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK – 5 pkt.; NIE – 1 pkt. |  |
| 8 | Możliwość wyposażenia urządzenia w czytnik kodów kreskowych. | TAK - 10 pkt.; NIE - 1 pkt. |  |

W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania.

UWAGA:

- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których mają być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 3 do oferty).

- W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

- Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne