OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wspólny dla Bydgoszczy Łodzi i Poznania

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem zarządzania ARIA |
|  | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 6 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 15 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów X-15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 15MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 6 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 6MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥1400 MU/min | TAK |  |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Odległość SAD = 100cm | TAK |  |
|  | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0.2cm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia i kolimatora): ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu): ≤ 1,5 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia: 360 o (± 180o ) | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu ramienia: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0 do 350° / min | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu kolimatora: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Odległość pomiędzy kolimatorem MLC z zamontowanym uchwytem akcesoriów, a izocentrum ( 30 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: ( 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) | TAK |  |
|  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |
|  | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
|  | Optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |
|  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |
|  | Działo elektronowe oddzielne od sekcji przyspieszającej | TAK |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i Y | TAK |  |
|  | Filtry klinowe – fizyczne (wkładane lub zmotoryzowane). Zakres kątów łamiących klinów 15( - 60( | TAK |  |
|  | Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych ( min 25 szt.) | TAK |  |
|  | Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego stosowania klinów i osłon | TAK |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Przesuwanie blatu stołu w osiach X, Y i Z | TAK |  |
|  | Rotacja podłogi stołu w zakresie co najmniej ±95º | TAK |  |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,3° | TAK |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5mm | TAK |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 180kg | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja współrzędnych X, Y i Z na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu dla wszystkich oferowanych stopni swobody | TAK |  |
|  | Wyposażenie akceleratora |
|  | Komplet centratorów laserowych (szt. 3). | TAK |  |
|  | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo | TAK |  |
|  | Monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |
|  | Mechaniczny front pointer | TAK |  |
|  | Kolimator wielolistkowy |
|  | Liczba listków | ≥ 120 |  |
|  | Liczba banków listków w kolimatorze | 2 |  |
|  | Liczba listków w banku | ≥ 60 |  |
|  | Przeciek promieniowania między listkami | max. 3% |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania | ≤5mm |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: | ≥15 cm |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
|  | Sterowanie kolimatorem wielolistkowym przez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie kształtu pola MLC poprzez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Maksymalne pole ograniczane kolimatorem MLC | ≥ 40 cm x 40 cm |  |
|  | Szerokości wszystkich listków w izocentrum ≤1cm | TAK |  |
|  | Realizacja planów leczenia statycznych i techniką łuku konformalnego, IMRT typu „Sliding Window" oraz VMAT typu RapidArc | TAK |  |
|  | Szerokość przynajmniej części listków w izocentrum ≤0,5 cm | TAK |  |
|  | System wizualizacji EPID |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
|  | Detekcja obrazu oparta o technologię amorficznego krzemu (aSi) | TAK |  |
|  | Powierzchnia czynna: ≥ 40x40cm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024 x 1024 pikseli | TAK |  |
|  | Bezwzględna rozdzielczość przestrzenna ≤ 0.4 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych z filtrem spłaszczającym oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych bez filtra spłaszczającego oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Ramię detektora umożliwiające pełne schowanie detektora w ramieniu akceleratora | TAK |  |
|  | Zmechanizowane wysuwanie detektora do zadanej pozycji roboczej i wycofanie do pozycji spoczynkowej | TAK |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X i Y w zakresie min. 11,5cm w każdej z osi | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 2mm | TAK |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID |
|  | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi z wykorzystywanych symulatorów Acuity, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Symulacja ustawienia listków kolimatora wielolistkowego na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu EPID wbudowane w stację sterującą oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dozymetryczne do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wykorzystujące obrazy z oferowanego systemu EPID i pozwalające na ich przeglądanie oraz ocenę | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT jest integralnym elementem akceleratora, umożliwiające realizację funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię rekonstrukcji tomograficznej Cone Beam CT | TAK |  |
|  | Oferowany systemy IGRT oparty na technologii wiązki kilowoltowej do 150 kV, uzyskującej obrazy wiązką kilowoltową w osi prostopadłej w stosunku do megawoltowej wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego IGRT zamocowany bezpośrednio na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Materiał detektora promieniowania X: aSi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024x768 pikseli | TAK |  |
|  | Obszar aktywny: ≥ 39.0 x 29.0 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji obrazu: (15 ramek/sek. | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D ≥ 14 bit | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum: ≤ 1mm | TAK |  |
|  | Napięcie lampy rentgenowskiej od 40 kV do 140 kV | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rentgenowskiej ≥ 1 200 000 HU | TAK |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: Sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora System kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części detektora | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy DRR, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów kilowoltowych, wykonanych systemem IGRT, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse, lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego systemem IGRT i megawoltowego, wykonanego portalem elektronicznym, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse, lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie nałożenia rekonstrukcji 3D z obrazów CBCT ze Zintegrowanego Systemu Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D z systemu Eclipse, lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego ustawienia, wyliczonych dowolną z wyżej wymienionych metod | TAK |  |
|  | Tryby pracy klinicznej Systemu Obrazowania Rentgenowskiego IGRT: | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – kV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – MV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb lokalizacji markerów rtg z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb wstępnej weryfikacji na podstawie obrazu fluoroskopowego | TAK |  |
|  | Tryb CBCT z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb podglądu anatomii pacjenta podczas emisji wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
|  | Opcja radioterapii VMAT |
|  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej VMAT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych, zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego. | TAK |  |
|  | Pełna dawka frakcyjna może być podana przy jednym obrocie ramienia akceleratora | TAK |  |
|  | Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania | TAK |  |
|  | Realizacja napromieniania w technice VMAT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej części pola, która w danym segmencie VMAT jest całkowicie przesłonięta listkami kolimatora wielolistkowego | TAK |  |
|  | przesyłanie planu leczenia w technice VMAT z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | System synchronizacji oddechowej zintegrowany z akceleratorem |
|  | Realizacja planów leczenia, opracowanych w oferowanym systemie planowania lecenia 3D na podstawie skanów tomograficznych zsynchronizowanych z cyklem oddechowym pacjenta. | TAK |  |
|  | System śledzenia cyklu oddechowego pacjenta, wykorzystujący: 1) stereoskopową kamerę śledzącą z emiterem i odbiornikiem promieniowania podczerwonego; 2) markery ze znacznikami odbijającymi promieniowanie podczerwone, umieszczone na klatce piersiowej pacjenta, wykonane z materiału o minimalnym współczynniku pochłaniania promieniowania fotonowego megawoltowego lub wykorzystanie techniki śledzenia powierzchni ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie zatrzymywaniem i uruchamianiem emisji wiązki terapeutycznej przyspieszacza zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta. | TAK |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie emisji wiązki w przypadku niezgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem. | TAK |  |
|  | Automatyczne wznowienie emisji wiązki w przypadku odzyskania zgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem. | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC podczas realizacji radioterapii IMRT typu Sliding Window zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki. | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz ruchem ramienia akceleratora podczas realizacji radioterapii VMAT zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki. | TAK |  |
|  | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem oraz kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: systemem generowania wiązek terapeutycznych kolimatorem wielolistkowym, systemem obrazowym megawoltowym (EPID) i kilowoltowym (IGRT), stołem terapeutycznym | TAK |  |
|  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z wykorzystywanego systemu ARIA do akceleratora | TAK |  |
|  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem: zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu touch guards) zabezpieczeń pojemnościowych poprzez dotyk | TAK |  |
|  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania Aria | TAK |  |
|  | Opcja automatycznej realizacji IMRT dla dużych pól |
|  | Realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, w których występuje 2 lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT) | TAK |  |
|  | Opcja umożliwia ustawienie maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego = 1999 MU | TAK |  |
|  | Integracja akceleratora w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią ARIA |
|  | Ustawianie na akceleratorze parametrów terapeutycznych odczytanych z bazy wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji | TAK |  |
|  | Zapisywanie w posiadanej bazie danych systemu Aria danych o przeprowadzonym napromienieniu | TAK |  |
|  | Kompletny system zarządzania pracą oferowanego akceleratora oraz kontrolą parametrów jego pracy obejmujący stację roboczą i oprogramowanie | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje i wynikowo odpowiada za pełną kompatybilność oferowanego systemu z systemem ARIA, ponosząc pełną odpowiedzialność za poprawną, spójną i pełną wymianę danych z systemem ARIA | TAK |  |
|  | Zagadnienia ogólne |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy IEC w zakresie: przecieków promieniowania dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem korekcji ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany w 2018 r. | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez gwaranta. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, LUB Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Opis właściwy wyłącznie dla Bydgoszczy

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem zarządzania ARIA |
|  | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Parametry wiązek elektronowych |
|  | Energie wiązek elektronowych - min.: 6, 9, 12, 15, 18 i 22 MeV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla każdej z wiązek elektronów: ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Aplikatory elektronowe dla pól o wymiarach 6x6, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25 cm | TAK |  |
|  | Aplikatory elektronowe kodowane w standardzie systemu weryfikacji i zarządzania Aria | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw aplikatorów jest wyposażony w ramki do przygotowywania indywidualnych wylewek elektronowych – minimum 30 ramek | TAK |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu | TAK |  |
|  | Opcja radioterapii VMAT |
|  | Oprogramowanie do planowania radioterapii w technice IMRT oraz VMAT, wraz z oprogramowaniem algorytmu obliczeniowego dla wszystkich wymaganych fotonowych wiązek terapeutycznych z i bez filtra spłaszczającego, emitowanych przez oferowany akcelerator, bazujący na symulacjach MonteCarlo lub oparty o metody numeryczne rozwiązywania równań transportu Boltzmana, dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT oraz łukowych IMRT typu RapidArc/VMAT, dla jednej posiadanej stacji planowania leczenia Eclipse lub kompletna stacja planowania leczenia 3D wraz z oprogramowaniem do planowania radioterapii w technice IMRT i VMAT (w tym pełna obsługa konturowania, fuzji obrazów CT i NMR, optymalizacja IMRT i VMAT, obliczanie rozkładu dawki 3D) | TAK |  |
|  | System synchronizacji oddechowej zintegrowany z akceleratorem |
|  | Realizacja technik radioterapii z gatingiem ze wstrzymanym oddechem (typu DIBH), ze swobodnym oddychaniemi i jednoczesnym bramkowaniem wiązki terapeutycznej, jak również technik mieszanych (oddech wstrzymany/oddychanie swobodne) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu synchronizacji oddechowej zintegrowane z oferowanym akceleratorem. | TAK |  |
|  | Integracja z systemem IGRT oferowanego akceleratora w celu obrazowania kV 4D CBCT - obrazowanie IGRT CBCT z informacją o cyklu oddechowym pacjenta i rekonstrukcja serii obrazów 3D CBCT w różnych fazach cyklu oddechowego | TAK |  |
|  | Integracja z systemem IGRT oferowanego akceleratora w celu bramkowanego obrazowania kV CBCT - obrazowanie IGRT CBCT wyłącznie w wybranej fazie cyklu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Oferowany system bramkowania wyposażony w zintegrowany osprzęt do wyświetlania krzywej oddechowej pacjenta w trakcie radioterapii (wspomaganie wizualne). Osprzęt musi zapewniać pacjentowi dobrą widoczność wyświetlanych danych w pozycji terapeutycznej. | TAK |  |
|  | System synchronizacji oddechowej dla posiadanego i wykorzystywanego symulatora TK Somatom Definition AS Open s/n 95712 |
|  | System respiratory gating dla posiadanego przez Zamawiającego symulatora TK Somatom Definition AS Open s/n 95712, pozwalający na akwizycję obrazów CT 4D z zachowaniem swobodnej czynności oddechowej pacjenta. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia symulatora TK Somatom Definition AS Open s/n 95712 w opcje niezbędne do podłączenia oferowanego systemu gatingu. | TAK |  |
|  | System respiratory gating dla symulatora TK jest kompatybilny z systemem respiratory gating oferowanego dla akceleratora - dane oddechowe pacjenta mogą być wyeksportowane z systemu gatigu symulatora do systemu gatingu akceleratora | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów w wybranej fazie cyklu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów w zależności od wartości amplitudy cyklu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów z automatycznym zapisem informacji o momencie czasowym w cyklu oddechowym pacjenta, w którym nastąpiła akwizycja, wraz z automatycznym grupowaniem obrazów w serie zgodnie ze zdefiniowanymi fazami cyklu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Definiowanie amplitudy sygnału oddechowego, uwalniającej proces akwizycji obrazów | TAK |  |
|  | Definiowanie fazy cyklu oddechowego, w którym dokonywana jest akwizycja obrazów | TAK |  |
|  | Rejestracja sygnału oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Oferowany system bramkowania wyposażony w zintegrowany osprzęt do wyświetlania krzywej oddechowej pacjenta w trakcie badania (wspomaganie wizualne). Osprzęt musi zapewniać pacjentowi dobrą widoczność wyświetlanych danych w pozycji terapeutycznej (monitor umieszczony na regulowanym wysięgniku bezpośrednio przed oczami pacjenta w pozycji terapeutycznej lub gogle video) | TAK |  |
|  | Opcja automatycznej realizacji IMRT dla dużych pól |
|  | Realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, w których występuje 2 lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT) | TAK |  |
|  | Opcja umożliwia ustawienie maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego = 1999 MU | TAK |  |
|  | Integracja akceleratora w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią ARIA |
|  | Pakiet "pływających" licencji oprogramowania dla sześciu jednoczasowych użytkowników, w pełni zgodnego funkcjonalnie z następującymi aplikacjami: Aria Radiation Oncology Smart Workspace – oprogramowania zawierające: Patient Manager Image Browser Report Manager Appointment Scheduling Activity Capture Patient Check-In Visually Driven Workflow Prescribe Treatment Plan Parameter Reference Points Editing Log Treatment Preparation Plan Scheduling RT Summary RT Prescription Patient Overview User Home Outlook Sync Chart QA Oprogramowanie służące do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta radioterapeutycznego, umożliwiające: zapamiętanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z międzynarodowych tabel kodów diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtórne definiowanie etapów radioterapii, w jakich leczony będzie dany pacjent definiowanie obszarów do napromienienia w kolejnych etapach określenie całkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszarów oraz dawek frakcyjnych definiowanie, zmianę i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocą których leczony będzie pacjent oglądanie i zmianę kształtów pól z kolimatorem wielolistkowym przeglądanie historii napromieniania pacjenta wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawności napromieniania i podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych i personelu umawianie pacjentów na zabiegi na akceleratorach, symulatorach i wszelkich innych czynności, określonych przez użytkownika w systemie Aria przeglądanie i zarządzanie terminarzami lekarzy, techników, fizyków a także sprzętu radioterapeutycznego samodzielne potwierdzanie przez pacjenta faktu przybycia na codzienne napromienianie Komputery - stacje kompatybilne z zaproponowanymi aplikacjami (6 szt.) w następującej minimalnej konfiguracji: procesor 4-rdzeniowy Intel i7 16 GB RAM twardy dysk 500GB karta graficzna 256MB OpenGL 2.1 karta sieciowa 100/1000 Mbps mysz i klawiatura system operacyjny MS Windows 7, 64 bit monitor LCD 24” Drukarka sieciowa o parametrach minimalnych jak np. model: Kyocera TAS Kalfa 3252ci. (1 szt.) | TAK |  |
|  | Zagadnienia ogólne |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy IEC w zakresie: przecieków promieniowania dokładności ustawień i odczytów kontrolowanych parametrów systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z uwzględnieniem korekcji ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza | TAK |  |
|  | Oferowany akcelerator wysokoenergetyczny został wyprodukowany w 2018 r. | TAK |  |
|  | Gwarancja na oferowany akcelerator 36 miesięcy | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez gwaranta. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji w konwencji weekendowej (piątek-poniedziałek) | TAK |  |
|  | Akcelerator jest wyposażony w zestaw części zamiennych i podzespołów w wersji maksymalnej, specyfikowanej przez producenta, również w pakiet rozszerzony dla kolimatora MLC | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, LUB Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). | TAK |  |
|  | Przeszkolenie 20 osób - lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, inżynierów serwisu szpitalnego z obsługi odpowiednich dla ich pracy urządzeń/systemów w miejscu instalacji i/lub w ośrodku referencyjnym i/lub w ośrodku szkoleniowym producenta – w ilości zapewniającej płynność posługiwania się nabytymi urządzeniami i systemami | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Opis właściwy wyłącznie dla Łodzi

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem zarządzania ARIA |
|  | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 10 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 10MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 2200 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥2200 MU/min | TAK |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | Nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej blatu w zakresie co najmniej ±3º | TAK |  |
|  | Automatyczna, realizowana ze sterowni akceleratora, korekcja kąta nachylenia blatu stołu terapeutycznego wokół osi długiej blatu oraz wokół osi poprzecznej blatu, na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu 6D, dla wszystkich 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | Opcja radioterapii VMAT |
|  | Planowanie leczenia w technice VMAT w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia Eclipse, poprzez wykorzystanie posiadanego dedykowanego modułu optymalizacji rozkładu dawki | TAK |  |
|  | Zaawansowane funkcje obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |
|  | Obrazowanie fluoroskopowe wspomagające weryfikację ułożenia pacjenta przed rozpoczęciem napromieniania pozwalające na: Bramkowane i niebramkowane nałożenie struktur planowania na obraz fluoroskopowy Określenie apertury kolimatora MLC i szczęk kolimatora podstawowego Możliwość zweryfikowania progów bramkowania dla bramkowanych terapii | TAK |  |
|  | Rekonstrukcja obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze z uwzględnieniem czynności oddechowej pacjenta (tzw. 4D CBCT) | TAK |  |
|  | Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D sterowana cyklem oddechowym pacjenta lub zadanymi przez użytkownika interwałami czasowymi lub interwałami dawki lub zadanymi przez użytkownika kątami położenia ramienia | TAK |  |
|  | Nakładanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym konturów struktur, narządów krytycznych bezpośrednio na obrazach radiograficznych 2D z systemu IGRT, uzyskanych podczas napromieniania pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna lokalizacja zaimplantowanych markerów na obrazach IGRT i analiza zgodności ich bieżącej lokalizacji z planem leczenia oraz z wyłączaniem wiązki terapeutycznej w przypadku przekroczenia zadanej tolerancji | TAK |  |
|  | Obliczanie on-line obrazu 2D DRR w płaszczyźnie obrazowania 2D IGRT | TAK |  |
|  | Osprzęt do wyświetlania krzywej oddechowej pacjenta w trakcie badania (wspomaganie wizualne). Osprzęt musi zapewniać pacjentowi dobrą widoczność wyświetlanych danych w pozycji terapeutycznej (monitor umieszczony na regulowanym wysięgniku bezpośrednio przed oczami pacjenta w pozycji terapeutycznej lub gogle video) | TAK |  |
|  | Nakładka na stół terapeutyczny dedykowana do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia, z jednolitą powierzchnią, ze zintegrowaną końcówką dostosowaną do kształtu głowy, wystającą poza system podpierania blatu, ze zintegrowanym systemem mocowania dwuczęściowych masek stereotaktycznych z regulowanym naciągiem – 1 szt. | TAK |  |
|  | System mocowania masek w nakładce dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia pozwala na regulację naciągu maski w zakresie ≥4mm z krokiem ≤0,5mm, niezależnie w min. 6 miejscach mocowania maski | TAK |  |
|  | Zestaw dwuczęściowej maski termoplastycznej, dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia - 50 kompletów, każdy obejmujący: Termoplastyczna część dolna, o równomiernej perforacji, z ramką pozwalającą na zamontowanie do wkładki stołu Termoplastyczna część górna, o zmiennej perforacji (wzmocnienia w obszarze czoła oraz szczęki), typu „open view” - z otworem pozwalającym na stosowanie w połączeniu z oferowanym optycznym systemem pozycjonowania pacjenta, z ramką pozwalającą na zamontowanie do wkładki stołu Dolna oraz górna część termoplastyczna o podniesionej sztywności, wykonana z materiału wzmocnionego Kevlarem Biteblock | TAK |  |
|  | Nakładka dedykowana do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia, przeznaczona do położenia na blat stołu modelarni, wraz z systemem mocowania masek we wkładce dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia pozwala na regulację naciągu maski w zakresie ≥4mm z krokiem ≤0,5mm, niezależnie w min. 6 miejscach mocowania maski – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nakładka dedykowana do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia, przeznaczona do położenia na blat stołu tomografu komputerowego, wraz z systemem mocowania masek we wkładce dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia pozwala na regulację naciągu maski w zakresie ≥4mm z krokiem ≤0,5mm, niezależnie w min. 6 miejscach mocowania maski – 1 szt. | TAK |  |
|  | Integracja akceleratora w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią ARIA |
|  | Dwie Lekarskie stacje planowania leczenia umożliwiająca przygotowanie planów dla oferowanego akceleratora (w tym konturowanie, fuzję obrazów CT i NMR, obliczanie DVH, prezentację rozkładów dawek, porównywanie planów leczenia) wraz z wyposażeniem komputerowym – 2 szt. | TAK |  |
|  | Cztery stacje ARIA Edit oprogramowania zawierające: Patient Manager Image BrowserReport Manager Appointment Scheduling Activity Capture Patient Check-In Visually Driven Workflow Prescribe Treatment Plan Parameter Reference Points Editing Log Treatment Preparation Plan Scheduling RT Summary RT Prescription Patient Overview User Home Outlook Sync Chart QA | TAK |  |
|  | Kompletna stacja planowania leczenia 3D wraz z oprogramowaniem do planowania radioterapii w technice IMRT i VMAT (w tym pełna obsługa konturowania, fuzji obrazów CT i NMR, optymalizacja IMRT i VMAT, obliczanie rozkładu dawki 3D) -1 szt | TAK |  |
|  | Zagadnienia ogólne |
|  | Gwarancja na oferowany akcelerator 24 miesiące | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez gwaranta. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji w konwencji weekendowej (piątek-poniedziałek) | TAK |  |
|  | Przeszkolenie 20 osób - lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, inżynierów serwisu szpitalnego z obsługi odpowiednich dla ich pracy urządzeń/systemów w miejscu instalacji i/lub w ośrodku referencyjnym i/lub w ośrodku szkoleniowym producenta – w ilości zapewniającej płynność posługiwania się nabytymi urządzeniami i systemami | TAK |  |
|  | Deinstalacja akceleratora przeznaczonego do wymiany | TAK |  |

OFEROWANE DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI GRANICZNE

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –

niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Opis właściwy wyłącznie dla Poznania

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyspieszacz liniowy z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem zarządzania ARIA |
|  | Parametry wiązek fotonowych – promieniowanie X - |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 10 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 10MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 2200 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥2200 MU/min | TAK |  |
|  | Parametry wiązek elektronowych |
|  | Minimum 5 energii elektronowych z zakresu 6 MeV – 22 MeV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązek elektronowych dla pełnego zakresu pól: od ≤100MU/min do ≥500MU/min. | TAK |  |
|  | Aplikatory elektronowe kodowane dla systemu sterowania akceleratorem dla pól: 6x6, 10x10, 15x15, 20x20 i 25x25 cm | TAK |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | Nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej blatu w zakresie co najmniej ±3º | TAK |  |
|  | Automatyczna, realizowana ze sterowni akceleratora, korekcja kąta nachylenia blatu stołu terapeutycznego wokół osi długiej blatu oraz wokół osi poprzecznej blatu, na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu 6D, dla wszystkich 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |
|  | Specjalny algorytm (iteracyjny lub inny) wbudowany w oprogramowanie CBCT do korekcji rozproszeń w poszczególnych obrazach CBCT, redukcja szumów i artefaktów | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy symulacyjne z symulatorów Acuity, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Opcja radioterapii VMAT |
|  | Planowanie leczenia w technice VMAT w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia Eclipse, poprzez wykorzystanie posiadanego dedykowanego modułu optymalizacji rozkładu dawki | TAK |  |
|  | Jednoczasowa (realizowana podczas pojedynczej sesji radioterapeutycznej) radiochirurgia wielu zmian w obszarze mózgowia za pomocą koplanarnych i niekoplanarnych łuków VMAT | TAK |  |
|  | Zastosowanie jednego izocentrum dla całego planu leczenia | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania kontrolnego przed każdym kolejnym łukiem | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania kontrolnego po każdym kolejnym łuku | TAK |  |
|  | Możliwość wznowienia i dokończenia napromieniania w tym trybie w przypadku nieoczekiwanego przerwania realizacji planu leczenia | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do planowania jednoczasowej (realizowanej podczas pojedynczej sesji radioterapeutycznej) radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia za pomocą koplanarnych i niekoplanarnych łuków VMAT dla jednej posiadanej stacji systemu Eclipse, lub kompletna stacja planowania leczenia 3D wraz z oprogramowaniem do planowania jednoczasowej (realizowanej podczas pojedynczej sesji radioterapeutycznej) radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia za pomocą koplanarnych i niekoplanarnych łuków VMAT | TAK |  |
|  | Rozbudowa posiadanego systemu planowania leczenia Eclipse o narzędzie do optymalizacji i automatyzacji planowania leczenia dla technik VMAT dla oferowanego akceleratora, lub 4 kompletne stacje planowania leczenia wraz z możliwością optymalizacji i automatyzacji planowania leczenia dla technik IMRT i VMAT dla oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Algorytm obliczeniowy o wysokiej dokładności, dla wiązek terapeutycznych z i bez filtra spłaszczającego, typu MonteCarlo lub GGBS (np. Grid Based Boltzman Solver lub o nazwie odpowiadającej nomenklaturze producenta), dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT oraz łukowych IMRT typu VMAT, dla wszystkich stacji roboczych posiadanego systemu planowania leczenia Eclipse lub 4 kompletne stacje planowania leczenia wraz z algorytmem obliczeniowym typu MonteCarlo lub GGBS (Grid Based Boltzman Solver) z zachowaniem pełnej możliwości planowania leczenia dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT oraz łukowych IMRT typu VMAT na wszystkich oferowanych stacjach | TAK |  |
|  | Nakładka na stół terapeutyczny dedykowana do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia, z jednolitą powierzchnią, ze zintegrowaną końcówką dostosowaną do kształtu głowy, wystającą poza system podpierania blatu, ze zintegrowanym systemem mocowania dwuczęściowych masek stereotaktycznych z regulowanym naciągiem – 1 szt. | TAK |  |
|  | System mocowania masek w nakładce dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia pozwala na regulację naciągu maski w zakresie ≥4mm z krokiem ≤0,5mm, niezależnie w min. 6 miejscach mocowania maski | TAK |  |
|  | Zestaw dwuczęściowej maski termoplastycznej, dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia - 50 kompletów, każdy obejmujący: Termoplastyczna część dolna, o równomiernej perforacji, z ramką pozwalającą na zamontowanie do wkładki stołu Termoplastyczna część górna, o zmiennej perforacji (wzmocnienia w obszarze czoła oraz szczęki), typu „open view” - z otworem pozwalającym na stosowanie w połączeniu z oferowanym optycznym systemem pozycjonowania pacjenta, z ramką pozwalającą na zamontowanie do wkładki stołu Dolna oraz górna część termoplastyczna o podniesionej sztywności, wykonana z materiału wzmocnionego Kevlarem Biteblock | TAK |  |
|  | Nakładka dedykowana do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia, przeznaczona do położenia na blat stołu modelarni, wraz z systemem mocowania masek we wkładce dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia pozwala na regulację naciągu maski w zakresie ≥4mm z krokiem ≤0,5mm, niezależnie w min. 6 miejscach mocowania maski – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nakładka dedykowana do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia, przeznaczona do położenia na blat stołu tomografu komputerowego, wraz z systemem mocowania masek we wkładce dedykowanej do bezramowej radiochirurgii wielu zmian w obszarze mózgowia pozwala na regulację naciągu maski w zakresie ≥4mm z krokiem ≤0,5mm, niezależnie w min. 6 miejscach mocowania maski – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zaawansowane funkcje obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |
|  | Obrazowanie fluoroskopowe wspomagające weryfikację ułożenia pacjenta przed rozpoczęciem napromieniania pozwalające na: Bramkowane i niebramkowane nałożenie struktur planowania na obraz fluoroskopowy Określenie apertury kolimatora MLC i szczęk kolimatora podstawowego Możliwość zweryfikowania progów bramkowania dla bramkowanych terapii | TAK |  |
|  | Rekonstrukcja obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze z uwzględnieniem czynności oddechowej pacjenta (tzw. 4D CBCT): obrazowanie 4D podczas napromieniania pacjenta oraz analiza obrazów po zakończonym napromienianiu; możliwość dowolnej rekonstrukcji 4D CBCT obrazowanie zsynchronizowane ze swobodnym cyklem oddechowym pacjenta lub na wstrzymanym wdechu; porównanie obrazów z danego cyklu oddechowego z obrazami referencyjnymi obrazowanie podczas wstrzymanego wdechu przy skróconym obrocie ramienia | TAK |  |
|  | Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D sterowana: cyklem oddechowym pacjenta interwałami czasowymi interwałami dawki kątami położenia ramienia | TAK |  |
|  | Obrazowanie 2D IGRT (MV, kV, kV-MV) „na żądanie”: z automatyczną korekcją ułożenia pacjenta wstrzymanie wiązki promieniowania na podstawie przesunięć markerów poza zdefiniowanie limity | TAK |  |
|  | Nakładanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym konturów struktur, narządów krytycznych bezpośrednio na obrazach radiograficznych 2D z systemu IGRT, uzyskanych podczas napromieniania pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna lokalizacja zaimplantowanych markerów na obrazach IGRT i analiza zgodności ich bieżącej lokalizacji z planem leczenia oraz z wyłączaniem wiązki terapeutycznej w przypadku przekroczenia zadanej tolerancji | TAK |  |
|  | Obliczanie on-line obrazu 2D DRR w płaszczyźnie obrazowania 2D IGRT | TAK |  |
|  | Zagadnienia ogólne |
|  | Gwarancja na oferowany akcelerator 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji w konwencji weekendowej (piątek-poniedziałek) | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu ponoszone są przez gwaranta. | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe zaoferowanego akceleratora w okresie gwarancji co najmniej 4 przeglądy/rok | TAK |  |
|  | Przeszkolenie 20 osób - lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, inżynierów serwisu szpitalnego z obsługi odpowiednich dla ich pracy urządzeń/systemów w miejscu instalacji i/lub w ośrodku referencyjnym i/lub w ośrodku szkoleniowym producenta – w ilości zapewniającej płynność posługiwania się nabytymi urządzeniami i systemami | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………………………., dnia …………………                     …………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)